## Sheet1
[34 empty] | K3458, 90 day |  |  | Keysight 3458-002, 90 day | K3458, 24 h |  |  | K3458A, 10 min |  |  | K3458-002, 1 year |  |  | K3458, 1 year
3458A | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 10m | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.01 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 5.5e-08 | 3.25e-07 | 3.5e-07 | 3.9e-07 | 0.1 | 0.1 | 5e-09 | 2.5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 9e-08 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3.5e-07 | 3.35e-07 | 2e-07 | 2 | 5.5e-07 | -55 | 55 | 53.5 | 5.25e-07 | -52.5 | 52.5 | 5.5e-08 | -5.5 | 5.5 | 5.5e-07 | -55 | 55 | 5.9e-07 | -59 | 59
| 0.02 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 6e-08 | 3.5e-07 | 4e-07 | 4.8e-07 | 0.1 | 0.2 | 1e-08 | 5e-08 | 1e-07 | 1e-07 | 1.8e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 4e-07 | 3.7e-07 | 2e-07 | 2 | 6e-07 | -30 | 30 | 28.5 | 5.5e-07 | -27.5 | 27.5 | 6e-08 | -3 | 3 | 6e-07 | -30 | 30 | 6.8e-07 | -34 | 34
| 0.03 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 6.5e-08 | 3.75e-07 | 4.5e-07 | 5.7e-07 | 0.1 | 0.3 | 1.5e-08 | 7.5e-08 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 2.7e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 4.5e-07 | 4.05e-07 | 2e-07 | 2 | 6.5e-07 | -21.6667 | 21.6667 | 20.1667 | 5.75e-07 | -19.1667 | 19.1667 | 6.5e-08 | -2.1667 | 2.1667 | 6.5e-07 | -21.6667 | 21.6667 | 7.7e-07 | -25.6667 | 25.6667
| 0.04 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7e-08 | 4e-07 | 5e-07 | 6.6e-07 | 0.1 | 0.4 | 2e-08 | 1e-07 | 2e-07 | 2e-07 | 3.6e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 5e-07 | 4.4e-07 | 2e-07 | 2 | 7e-07 | -17.5 | 17.5 | 16 | 6e-07 | -15 | 15 | 7e-08 | -1.75 | 1.75 | 7e-07 | -17.5 | 17.5 | 8.6e-07 | -21.5 | 21.5
| 0.05 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7.5e-08 | 4.25e-07 | 5.5e-07 | 7.5e-07 | 0.1 | 0.5 | 2.5e-08 | 1.25e-07 | 2.5e-07 | 2.5e-07 | 4.5e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 5.5e-07 | 4.75e-07 | 2e-07 | 2 | 7.5e-07 | -15 | 15 | 13.5 | 6.25e-07 | -12.5 | 12.5 | 7.5e-08 | -1.5 | 1.5 | 7.5e-07 | -15 | 15 | 9.5e-07 | -19 | 19
| 0.06 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8e-08 | 4.5e-07 | 6e-07 | 8.4e-07 | 0.1 | 0.6 | 3e-08 | 1.5e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 5.4e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 6e-07 | 5.1e-07 | 2e-07 | 2 | 8e-07 | -13.3333 | 13.3333 | 11.8333 | 6.5e-07 | -10.8333 | 10.8333 | 8e-08 | -1.3333 | 1.3333 | 8e-07 | -13.3333 | 13.3333 | 1.04e-06 | -17.3333 | 17.3333
| 0.07 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8.5e-08 | 4.75e-07 | 6.5e-07 | 9.3e-07 | 0.1 | 0.7 | 3.5e-08 | 1.75e-07 | 3.5e-07 | 3.5e-07 | 6.3e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 6.5e-07 | 5.45e-07 | 2e-07 | 2 | 8.5e-07 | -12.1429 | 12.1429 | 10.6429 | 6.75e-07 | -9.6429 | 9.6429 | 8.5e-08 | -1.2143 | 1.2143 | 8.5e-07 | -12.1429 | 12.1429 | 1.13e-06 | -16.1429 | 16.1429
| 0.08 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 9e-08 | 5e-07 | 7e-07 | 1.02e-06 | 0.1 | 0.8 | 4e-08 | 2e-07 | 4e-07 | 4e-07 | 7.2e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 7e-07 | 5.8e-07 | 2e-07 | 2 | 9e-07 | -11.25 | 11.25 | 9.75 | 7e-07 | -8.75 | 8.75 | 9e-08 | -1.125 | 1.125 | 9e-07 | -11.25 | 11.25 | 1.22e-06 | -15.25 | 15.25
| 0.09 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 9.5e-08 | 5.25e-07 | 7.5e-07 | 1.11e-06 | 0.1 | 0.9 | 4.5e-08 | 2.25e-07 | 4.5e-07 | 4.5e-07 | 8.1e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 7.5e-07 | 6.15e-07 | 2e-07 | 2 | 9.5e-07 | -10.5556 | 10.5556 | 9.0556 | 7.25e-07 | -8.0556 | 8.0556 | 9.5e-08 | -1.0556 | 1.0556 | 9.5e-07 | -10.5556 | 10.5556 | 1.31e-06 | -14.5556 | 14.5556
| 0.1 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1e-07 | 5.5e-07 | 8e-07 | 1.2e-06 | 0.1 | 1 | 5e-08 | 2.5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 9e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 8e-07 | 6.5e-07 | 2e-07 | 2 | 1e-06 | -10 | 10 | 8.5 | 7.5e-07 | -7.5 | 7.5 | 1e-07 | -1 | 1 | 1e-06 | -10 | 10 | 1.4e-06 | -14 | 14
| 0.11 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.05e-07 | 5.75e-07 | 8.5e-07 | 1.29e-06 | 0.1 | 1.1 | 5.5e-08 | 2.75e-07 | 5.5e-07 | 5.5e-07 | 9.9e-07 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 8.5e-07 | 6.85e-07 | 2e-07 | 2 | 1.05e-06 | -9.5455 | 9.5455 | 8.0455 | 7.75e-07 | -7.0455 | 7.0455 | 1.05e-07 | -0.95455 | 0.95455 | 1.05e-06 | -9.5455 | 9.5455 | 1.49e-06 | -13.5455 | 13.5455
| 0.12 | 0.5 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.1e-07 | 6e-07 | 9e-07 | 1.38e-06 | 0.1 | 1.2 | 6e-08 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.08e-06 | 5e-08 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 9e-07 | 7.2e-07 | 2e-07 | 2 | 1.1e-06 | -9.1667 | 9.1667 | 7.6667 | 8e-07 | -6.6667 | 6.6667 | 1.1e-07 | -0.91667 | 0.91667 | 1.1e-06 | -9.1667 | 9.1667 | 1.58e-06 | -13.1667 | 13.1667
| 0.12 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 1.36e-07 | 4.8e-07 | 7.8e-07 | 1.26e-06 | 1 | 0.12 | 3.6e-08 | 1.8e-07 | 5.52e-07 | 4.8e-07 | 9.6e-07 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 8.52e-07 | 6.72e-07 | 2e-06 | 2 | 2.852e-06 | -23.7667 | 23.7667 | 22.2667 | 2.48e-06 | -20.6667 | 20.6667 | 1.36e-07 | -1.1333 | 1.1333 | 2.78e-06 | -23.1667 | 23.1667 | 3.26e-06 | -27.1667 | 27.1667
| 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 1.6e-07 | 6e-07 | 1.1e-06 | 1.9e-06 | 1 | 0.2 | 6e-08 | 3e-07 | 9.2e-07 | 8e-07 | 1.6e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 1.22e-06 | 9.2e-07 | 2e-06 | 2 | 3.22e-06 | -16.1 | 16.1 | 14.6 | 2.6e-06 | -13 | 13 | 1.6e-07 | -0.8 | 0.8 | 3.1e-06 | -15.5 | 15.5 | 3.9e-06 | -19.5 | 19.5
| 0.3 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 1.9e-07 | 7.5e-07 | 1.5e-06 | 2.7e-06 | 1 | 0.3 | 9e-08 | 4.5e-07 | 1.38e-06 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 1.68e-06 | 1.23e-06 | 2e-06 | 2 | 3.68e-06 | -12.2667 | 12.2667 | 10.7667 | 2.75e-06 | -9.1667 | 9.1667 | 1.9e-07 | -0.63333 | 0.63333 | 3.5e-06 | -11.6667 | 11.6667 | 4.7e-06 | -15.6667 | 15.6667
| 0.4 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 2.2e-07 | 9e-07 | 1.9e-06 | 3.5e-06 | 1 | 0.4 | 1.2e-07 | 6e-07 | 1.84e-06 | 1.6e-06 | 3.2e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 2.14e-06 | 1.54e-06 | 2e-06 | 2 | 4.14e-06 | -10.35 | 10.35 | 8.85 | 2.9e-06 | -7.25 | 7.25 | 2.2e-07 | -0.55 | 0.55 | 3.9e-06 | -9.75 | 9.75 | 5.5e-06 | -13.75 | 13.75
| 0.5 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 2.5e-07 | 1.05e-06 | 2.3e-06 | 4.3e-06 | 1 | 0.5 | 1.5e-07 | 7.5e-07 | 2.3e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 2.6e-06 | 1.85e-06 | 2e-06 | 2 | 4.6e-06 | -9.2 | 9.2 | 7.7 | 3.05e-06 | -6.1 | 6.1 | 2.5e-07 | -0.5 | 0.5 | 4.3e-06 | -8.6 | 8.6 | 6.3e-06 | -12.6 | 12.6
| 0.6 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 2.8e-07 | 1.2e-06 | 2.7e-06 | 5.1e-06 | 1 | 0.6 | 1.8e-07 | 9e-07 | 2.76e-06 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3.06e-06 | 2.16e-06 | 2e-06 | 2 | 5.06e-06 | -8.4333 | 8.4333 | 6.9333 | 3.2e-06 | -5.3333 | 5.3333 | 2.8e-07 | -0.46667 | 0.46667 | 4.7e-06 | -7.8333 | 7.8333 | 7.1e-06 | -11.8333 | 11.8333
| 0.7 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1e-07 | 1.35e-06 | 3.1e-06 | 5.9e-06 | 1 | 0.7 | 2.1e-07 | 1.05e-06 | 3.22e-06 | 2.8e-06 | 5.6e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3.52e-06 | 2.47e-06 | 2e-06 | 2 | 5.52e-06 | -7.8857 | 7.8857 | 6.3857 | 3.35e-06 | -4.7857 | 4.7857 | 3.1e-07 | -0.44286 | 0.44286 | 5.1e-06 | -7.2857 | 7.2857 | 7.9e-06 | -11.2857 | 11.2857
| 0.8 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.4e-07 | 1.5e-06 | 3.5e-06 | 6.7e-06 | 1 | 0.8 | 2.4e-07 | 1.2e-06 | 3.68e-06 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3.98e-06 | 2.78e-06 | 2e-06 | 2 | 5.98e-06 | -7.475 | 7.475 | 5.975 | 3.5e-06 | -4.375 | 4.375 | 3.4e-07 | -0.425 | 0.425 | 5.5e-06 | -6.875 | 6.875 | 8.7e-06 | -10.875 | 10.875
| 0.9 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.7e-07 | 1.65e-06 | 3.9e-06 | 7.5e-06 | 1 | 0.9 | 2.7e-07 | 1.35e-06 | 4.14e-06 | 3.6e-06 | 7.2e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 4.44e-06 | 3.09e-06 | 2e-06 | 2 | 6.44e-06 | -7.1556 | 7.1556 | 5.6556 | 3.65e-06 | -4.0556 | 4.0556 | 3.7e-07 | -0.41111 | 0.41111 | 5.9e-06 | -6.5556 | 6.5556 | 9.5e-06 | -10.5556 | 10.5556
| 1 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4e-07 | 1.8e-06 | 4.3e-06 | 8.3e-06 | 1 | 1 | 3e-07 | 1.5e-06 | 4.6e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 4.9e-06 | 3.4e-06 | 2e-06 | 2 | 6.9e-06 | -6.9 | 6.9 | 5.4 | 3.8e-06 | -3.8 | 3.8 | 4e-07 | -0.4 | 0.4 | 6.3e-06 | -6.3 | 6.3 | 1.03e-05 | -10.3 | 10.3
| 1.1 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.3e-07 | 1.95e-06 | 4.7e-06 | 9.1e-06 | 1 | 1.1 | 3.3e-07 | 1.65e-06 | 5.06e-06 | 4.4e-06 | 8.8e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 5.36e-06 | 3.71e-06 | 2e-06 | 2 | 7.36e-06 | -6.6909 | 6.6909 | 5.1909 | 3.95e-06 | -3.5909 | 3.5909 | 4.3e-07 | -0.39091 | 0.39091 | 6.7e-06 | -6.0909 | 6.0909 | 1.11e-05 | -10.0909 | 10.0909
| 1.2 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.6e-07 | 2.1e-06 | 5.1e-06 | 9.9e-06 | 1 | 1.2 | 3.6e-07 | 1.8e-06 | 5.52e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 1e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 5.82e-06 | 4.02e-06 | 2e-06 | 2 | 7.82e-06 | -6.5167 | 6.5167 | 5.0167 | 4.1e-06 | -3.4167 | 3.4167 | 4.6e-07 | -0.38333 | 0.38333 | 7.1e-06 | -5.9167 | 5.9167 | 1.19e-05 | -9.9167 | 9.9167
| 1.2 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 5.6e-07 | 1.1e-06 | 5.3e-06 | 1.01e-05 | 10 | 0.12 | 6e-08 | 6e-07 | 4.92e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5.42e-06 | 3.62e-06 | 2e-05 | 2 | 2.542e-05 | -21.1833 | 21.1833 | 19.6833 | 2.11e-05 | -17.5833 | 17.5833 | 5.6e-07 | -0.46667 | 0.46667 | 2.53e-05 | -21.0833 | 21.0833 | 3.01e-05 | -25.0833 | 25.0833
| 2 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 6e-07 | 1.5e-06 | 8.5e-06 | 1.65e-05 | 10 | 0.2 | 1e-07 | 1e-06 | 8.2e-06 | 8e-06 | 1.6e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 8.7e-06 | 5.7e-06 | 2e-05 | 2 | 2.87e-05 | -14.35 | 14.35 | 12.85 | 2.15e-05 | -10.75 | 10.75 | 6e-07 | -0.3 | 0.3 | 2.85e-05 | -14.25 | 14.25 | 3.65e-05 | -18.25 | 18.25
| 3 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 6.5e-07 | 2e-06 | 1.25e-05 | 2.45e-05 | 10 | 0.3 | 1.5e-07 | 1.5e-06 | 1.23e-05 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 1.28e-05 | 8.3e-06 | 2e-05 | 2 | 3.28e-05 | -10.9333 | 10.9333 | 9.4333 | 2.2e-05 | -7.3333 | 7.3333 | 6.5e-07 | -0.21667 | 0.21667 | 3.25e-05 | -10.8333 | 10.8333 | 4.45e-05 | -14.8333 | 14.8333
| 4 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 7e-07 | 2.5e-06 | 1.65e-05 | 3.25e-05 | 10 | 0.4 | 2e-07 | 2e-06 | 1.64e-05 | 1.6e-05 | 3.2e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 1.69e-05 | 1.09e-05 | 2e-05 | 2 | 3.69e-05 | -9.225 | 9.225 | 7.725 | 2.25e-05 | -5.625 | 5.625 | 7e-07 | -0.175 | 0.175 | 3.65e-05 | -9.125 | 9.125 | 5.25e-05 | -13.125 | 13.125
| 5 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 7.5e-07 | 3e-06 | 2.05e-05 | 4.05e-05 | 10 | 0.5 | 2.5e-07 | 2.5e-06 | 2.05e-05 | 2e-05 | 4e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 2.1e-05 | 1.35e-05 | 2e-05 | 2 | 4.1e-05 | -8.2 | 8.2 | 6.7 | 2.3e-05 | -4.6 | 4.6 | 7.5e-07 | -0.15 | 0.15 | 4.05e-05 | -8.1 | 8.1 | 6.05e-05 | -12.1 | 12.1
| 6 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 8e-07 | 3.5e-06 | 2.45e-05 | 4.85e-05 | 10 | 0.6 | 3e-07 | 3e-06 | 2.46e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 2.51e-05 | 1.61e-05 | 2e-05 | 2 | 4.51e-05 | -7.5167 | 7.5167 | 6.0167 | 2.35e-05 | -3.9167 | 3.9167 | 8e-07 | -0.13333 | 0.13333 | 4.45e-05 | -7.4167 | 7.4167 | 6.85e-05 | -11.4167 | 11.4167
| 7 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 8.5e-07 | 4e-06 | 2.85e-05 | 5.65e-05 | 10 | 0.7 | 3.5e-07 | 3.5e-06 | 2.87e-05 | 2.8e-05 | 5.6e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 2.92e-05 | 1.87e-05 | 2e-05 | 2 | 4.92e-05 | -7.0286 | 7.0286 | 5.5286 | 2.4e-05 | -3.4286 | 3.4286 | 8.5e-07 | -0.12143 | 0.12143 | 4.85e-05 | -6.9286 | 6.9286 | 7.65e-05 | -10.9286 | 10.9286
| 8 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 9e-07 | 4.5e-06 | 3.25e-05 | 6.45e-05 | 10 | 0.8 | 4e-07 | 4e-06 | 3.28e-05 | 3.2e-05 | 6.4e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 3.33e-05 | 2.13e-05 | 2e-05 | 2 | 5.33e-05 | -6.6625 | 6.6625 | 5.1625 | 2.45e-05 | -3.0625 | 3.0625 | 9e-07 | -0.1125 | 0.1125 | 5.25e-05 | -6.5625 | 6.5625 | 8.45e-05 | -10.5625 | 10.5625
| 9 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 9.5e-07 | 5e-06 | 3.65e-05 | 7.25e-05 | 10 | 0.9 | 4.5e-07 | 4.5e-06 | 3.69e-05 | 3.6e-05 | 7.2e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 3.74e-05 | 2.39e-05 | 2e-05 | 2 | 5.74e-05 | -6.3778 | 6.3778 | 4.8778 | 2.5e-05 | -2.7778 | 2.7778 | 9.5e-07 | -0.10556 | 0.10556 | 5.65e-05 | -6.2778 | 6.2778 | 9.25e-05 | -10.2778 | 10.2778
| 10 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1e-06 | 5.5e-06 | 4.05e-05 | 8.05e-05 | 10 | 1 | 5e-07 | 5e-06 | 4.1e-05 | 4e-05 | 8e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 4.15e-05 | 2.65e-05 | 2e-05 | 2 | 6.15e-05 | -6.15 | 6.15 | 4.65 | 2.55e-05 | -2.55 | 2.55 | 1e-06 | -0.1 | 0.1 | 6.05e-05 | -6.05 | 6.05 | 0.0001005 | -10.05 | 10.05
| 11 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.05e-06 | 6e-06 | 4.45e-05 | 8.85e-05 | 10 | 1.1 | 5.5e-07 | 5.5e-06 | 4.51e-05 | 4.4e-05 | 8.8e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 4.56e-05 | 2.91e-05 | 2e-05 | 2 | 6.56e-05 | -5.9636 | 5.9636 | 4.4636 | 2.6e-05 | -2.3636 | 2.3636 | 1.05e-06 | -0.095455 | 0.095455 | 6.45e-05 | -5.8636 | 5.8636 | 0.0001085 | -9.8636 | 9.8636
| 12 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.1e-06 | 6.5e-06 | 4.85e-05 | 9.65e-05 | 10 | 1.2 | 6e-07 | 6e-06 | 4.92e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 4.97e-05 | 3.17e-05 | 2e-05 | 2 | 6.97e-05 | -5.8083 | 5.8083 | 4.3083 | 2.65e-05 | -2.2083 | 2.2083 | 1.1e-06 | -0.091667 | 0.091667 | 6.85e-05 | -5.7083 | 5.7083 | 0.0001165 | -9.7083 | 9.7083
| 12 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 1.6e-05 | 6e-05 | 0.000102 | 0.00015 | 100 | 0.12 | 6e-06 | 3e-05 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.000102 | 8.4e-05 | 0.0002 | 2 | 0.000302 | -25.1667 | 25.1667 | 23.6667 | 0.00026 | -21.6667 | 21.6667 | 1.6e-05 | -1.3333 | 1.3333 | 0.000302 | -25.1667 | 25.1667 | 0.00035 | -29.1667 | 29.1667
| 20 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 2e-05 | 8e-05 | 0.00015 | 0.00023 | 100 | 0.2 | 1e-05 | 5e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 0.0002 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00015 | 0.00012 | 0.0002 | 2 | 0.00035 | -17.5 | 17.5 | 16 | 0.00028 | -14 | 14 | 2e-05 | -1 | 1 | 0.00035 | -17.5 | 17.5 | 0.00043 | -21.5 | 21.5
| 30 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 2.5e-05 | 0.000105 | 0.00021 | 0.00033 | 100 | 0.3 | 1.5e-05 | 7.5e-05 | 0.00018 | 0.00018 | 0.0003 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00021 | 0.000165 | 0.0002 | 2 | 0.00041 | -13.6667 | 13.6667 | 12.1667 | 0.000305 | -10.1667 | 10.1667 | 2.5e-05 | -0.83333 | 0.83333 | 0.00041 | -13.6667 | 13.6667 | 0.00053 | -17.6667 | 17.6667
| 40 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3e-05 | 0.00013 | 0.00027 | 0.00043 | 100 | 0.4 | 2e-05 | 0.0001 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00027 | 0.00021 | 0.0002 | 2 | 0.00047 | -11.75 | 11.75 | 10.25 | 0.00033 | -8.25 | 8.25 | 3e-05 | -0.75 | 0.75 | 0.00047 | -11.75 | 11.75 | 0.00063 | -15.75 | 15.75
| 50 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3.5e-05 | 0.000155 | 0.00033 | 0.00053 | 100 | 0.5 | 2.5e-05 | 0.000125 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00033 | 0.000255 | 0.0002 | 2 | 0.00053 | -10.6 | 10.6 | 9.1 | 0.000355 | -7.1 | 7.1 | 3.5e-05 | -0.7 | 0.7 | 0.00053 | -10.6 | 10.6 | 0.00073 | -14.6 | 14.6
| 60 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4e-05 | 0.00018 | 0.00039 | 0.00063 | 100 | 0.6 | 3e-05 | 0.00015 | 0.00036 | 0.00036 | 0.0006 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00039 | 0.0003 | 0.0002 | 2 | 0.00059 | -9.8333 | 9.8333 | 8.3333 | 0.00038 | -6.3333 | 6.3333 | 4e-05 | -0.66667 | 0.66667 | 0.00059 | -9.8333 | 9.8333 | 0.00083 | -13.8333 | 13.8333
| 70 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4.5e-05 | 0.000205 | 0.00045 | 0.00073 | 100 | 0.7 | 3.5e-05 | 0.000175 | 0.00042 | 0.00042 | 0.0007 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00045 | 0.000345 | 0.0002 | 2 | 0.00065 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 0.000405 | -5.7857 | 5.7857 | 4.5e-05 | -0.64286 | 0.64286 | 0.00065 | -9.2857 | 9.2857 | 0.00093 | -13.2857 | 13.2857
| 80 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5e-05 | 0.00023 | 0.00051 | 0.00083 | 100 | 0.8 | 4e-05 | 0.0002 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0008 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00051 | 0.00039 | 0.0002 | 2 | 0.00071 | -8.875 | 8.875 | 7.375 | 0.00043 | -5.375 | 5.375 | 5e-05 | -0.625 | 0.625 | 0.00071 | -8.875 | 8.875 | 0.00103 | -12.875 | 12.875
| 90 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5.5e-05 | 0.000255 | 0.00057 | 0.00093 | 100 | 0.9 | 4.5e-05 | 0.000225 | 0.00054 | 0.00054 | 0.0009 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00057 | 0.000435 | 0.0002 | 2 | 0.00077 | -8.5556 | 8.5556 | 7.0556 | 0.000455 | -5.0556 | 5.0556 | 5.5e-05 | -0.61111 | 0.61111 | 0.00077 | -8.5556 | 8.5556 | 0.00113 | -12.5556 | 12.5556
| 100 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 6e-05 | 0.00028 | 0.00063 | 0.00103 | 100 | 1 | 5e-05 | 0.00025 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00063 | 0.00048 | 0.0002 | 2 | 0.00083 | -8.3 | 8.3 | 6.8 | 0.00048 | -4.8 | 4.8 | 6e-05 | -0.6 | 0.6 | 0.00083 | -8.3 | 8.3 | 0.00123 | -12.3 | 12.3
| 110 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 6.5e-05 | 0.000305 | 0.00069 | 0.00113 | 100 | 1.1 | 5.5e-05 | 0.000275 | 0.00066 | 0.00066 | 0.0011 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00069 | 0.000525 | 0.0002 | 2 | 0.00089 | -8.0909 | 8.0909 | 6.5909 | 0.000505 | -4.5909 | 4.5909 | 6.5e-05 | -0.59091 | 0.59091 | 0.00089 | -8.0909 | 8.0909 | 0.00133 | -12.0909 | 12.0909
| 120 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 7e-05 | 0.00033 | 0.00075 | 0.00123 | 100 | 1.2 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0.00075 | 0.00057 | 0.0002 | 2 | 0.00095 | -7.9167 | 7.9167 | 6.4167 | 0.00053 | -4.4167 | 4.4167 | 7e-05 | -0.58333 | 0.58333 | 0.00095 | -7.9167 | 7.9167 | 0.00143 | -11.9167 | 11.9167
| 120 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00023 | 0.0004 | 0.00082 | 0.0013 | 1000 | 0.12 | 0.00018 | 0.0003 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00082 | 0.00064 | 0.002 | 2 | 0.00282 | -23.5 | 23.5 | 22 | 0.0024 | -20 | 20 | 0.00023 | -1.9167 | 1.9167 | 0.00282 | -23.5 | 23.5 | 0.0033 | -27.5 | 27.5
| 200 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00035 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0021 | 1000 | 0.2 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013 | 0.001 | 0.002 | 2 | 0.0033 | -16.5 | 16.5 | 15 | 0.0026 | -13 | 13 | 0.00035 | -1.75 | 1.75 | 0.0033 | -16.5 | 16.5 | 0.0041 | -20.5 | 20.5
| 300 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0005 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0031 | 1000 | 0.3 | 0.00045 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0018 | 0.003 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0019 | 0.00145 | 0.002 | 2 | 0.0039 | -13 | 13 | 11.5 | 0.00285 | -9.5 | 9.5 | 0.0005 | -1.6667 | 1.6667 | 0.0039 | -13 | 13 | 0.0051 | -17 | 17
| 400 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00065 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0041 | 1000 | 0.4 | 0.0006 | 0.001 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0019 | 0.002 | 2 | 0.0045 | -11.25 | 11.25 | 9.75 | 0.0031 | -7.75 | 7.75 | 0.00065 | -1.625 | 1.625 | 0.0045 | -11.25 | 11.25 | 0.0061 | -15.25 | 15.25
| 500 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0008 | 0.00135 | 0.0031 | 0.0051 | 1000 | 0.5 | 0.00075 | 0.00125 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0031 | 0.00235 | 0.002 | 2 | 0.0051 | -10.2 | 10.2 | 8.7 | 0.00335 | -6.7 | 6.7 | 0.0008 | -1.6 | 1.6 | 0.0051 | -10.2 | 10.2 | 0.0071 | -14.2 | 14.2
| 600 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00095 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0061 | 1000 | 0.6 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0036 | 0.006 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0028 | 0.002 | 2 | 0.0057 | -9.5 | 9.5 | 8 | 0.0036 | -6 | 6 | 0.00095 | -1.5833 | 1.5833 | 0.0057 | -9.5 | 9.5 | 0.0081 | -13.5 | 13.5
| 700 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0011 | 0.00185 | 0.0043 | 0.0071 | 1000 | 0.7 | 0.00105 | 0.00175 | 0.0042 | 0.0042 | 0.007 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0043 | 0.00325 | 0.002 | 2 | 0.0063 | -9 | 9 | 7.5 | 0.00385 | -5.5 | 5.5 | 0.0011 | -1.5714 | 1.5714 | 0.0063 | -9 | 9 | 0.0091 | -13 | 13
| 800 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00125 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0081 | 1000 | 0.8 | 0.0012 | 0.002 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0037 | 0.002 | 2 | 0.0069 | -8.625 | 8.625 | 7.125 | 0.0041 | -5.125 | 5.125 | 0.00125 | -1.5625 | 1.5625 | 0.0069 | -8.625 | 8.625 | 0.0101 | -12.625 | 12.625
| 900 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0014 | 0.00235 | 0.0055 | 0.0091 | 1000 | 0.9 | 0.00135 | 0.00225 | 0.0054 | 0.0054 | 0.009 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0055 | 0.00415 | 0.002 | 2 | 0.0075 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 0.00435 | -4.8333 | 4.8333 | 0.0014 | -1.5556 | 1.5556 | 0.0075 | -8.3333 | 8.3333 | 0.0111 | -12.3333 | 12.3333
| 1000 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00155 | 0.0026 | 0.0061 | 0.0101 | 1000 | 1 | 0.0015 | 0.0025 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0046 | 0.002 | 2 | 0.0081 | -8.1 | 8.1 | 6.6 | 0.0046 | -4.6 | 4.6 | 0.00155 | -1.55 | 1.55 | 0.0081 | -8.1 | 8.1 | 0.0121 | -12.1 | 12.1
| 1100 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0017 | 0.00285 | 0.0067 | 0.0111 | 1000 | 1.1 | 0.00165 | 0.00275 | 0.0066 | 0.0066 | 0.011 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0067 | 0.00505 | 0.002 | 2 | 0.0087 | -7.9091 | 7.9091 | 6.4091 | 0.00485 | -4.4091 | 4.4091 | 0.0017 | -1.5455 | 1.5455 | 0.0087 | -7.9091 | 7.9091 | 0.0131 | -11.9091 | 11.9091
| 1200 | 1.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00185 | 0.0031 | 0.0073 | 0.0121 | 1000 | 1.2 | 0.0018 | 0.003 | 0.0072 | 0.0072 | 0.012 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0073 | 0.0055 | 0.002 | 2 | 0.0093 | -7.75 | 7.75 | 6.25 | 0.0051 | -4.25 | 4.25 | 0.00185 | -1.5417 | 1.5417 | 0.0093 | -7.75 | 7.75 | 0.0141 | -11.75 | 11.75
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | 24h |  |  | Fluke 8588A/8558A, 20 minutes |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
8588A | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 10m | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.01 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.02e-07 | 6.25e-07 | 6.5e-07 | 6.9e-07 | 0.2 | 0.05 | 2e-09 | 2.5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 9e-08 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6.5e-07 | 6.35e-07 | 0 |  | 6.5e-07 | -65 | 65 | 63.5 | 6.25e-07 | -62.5 | 62.5 | 4.02e-07 | -40.2 | 40.2 | 6.5e-07 | -65 | 65 | 6.9e-07 | -69 | 69
| 0.03 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.06e-07 | 6.75e-07 | 7.5e-07 | 8.7e-07 | 0.2 | 0.15 | 6e-09 | 7.5e-08 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 2.7e-07 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.5e-07 | 7.05e-07 | 0 |  | 7.5e-07 | -25 | 25 | 23.5 | 6.75e-07 | -22.5 | 22.5 | 4.06e-07 | -13.5333 | 13.5333 | 7.5e-07 | -25 | 25 | 8.7e-07 | -29 | 29
| 0.05 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.1e-07 | 7.25e-07 | 8.5e-07 | 1.05e-06 | 0.2 | 0.25 | 1e-08 | 1.25e-07 | 2.5e-07 | 2.5e-07 | 4.5e-07 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 8.5e-07 | 7.75e-07 | 0 |  | 8.5e-07 | -17 | 17 | 15.5 | 7.25e-07 | -14.5 | 14.5 | 4.1e-07 | -8.2 | 8.2 | 8.5e-07 | -17 | 17 | 1.05e-06 | -21 | 21
| 0.07 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.14e-07 | 7.75e-07 | 9.5e-07 | 1.23e-06 | 0.2 | 0.35 | 1.4e-08 | 1.75e-07 | 3.5e-07 | 3.5e-07 | 6.3e-07 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.5e-07 | 8.45e-07 | 0 |  | 9.5e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 12.0714 | 7.75e-07 | -11.0714 | 11.0714 | 4.14e-07 | -5.9143 | 5.9143 | 9.5e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 1.23e-06 | -17.5714 | 17.5714
| 0.1 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.2e-07 | 8.5e-07 | 1.1e-06 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.5 | 2e-08 | 2.5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 9e-07 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.1e-06 | 9.5e-07 | 0 |  | 1.1e-06 | -11 | 11 | 9.5 | 8.5e-07 | -8.5 | 8.5 | 4.2e-07 | -4.2 | 4.2 | 1.1e-06 | -11 | 11 | 1.5e-06 | -15 | 15
| 0.12 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.24e-07 | 9e-07 | 1.2e-06 | 1.68e-06 | 0.2 | 0.6 | 2.4e-08 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.08e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.2e-06 | 1.02e-06 | 0 |  | 1.2e-06 | -10 | 10 | 8.5 | 9e-07 | -7.5 | 7.5 | 4.24e-07 | -3.5333 | 3.5333 | 1.2e-06 | -10 | 10 | 1.68e-06 | -14 | 14
| 0.14 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.28e-07 | 9.5e-07 | 1.3e-06 | 1.86e-06 | 0.2 | 0.7 | 2.8e-08 | 3.5e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 1.26e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.3e-06 | 1.09e-06 | 0 |  | 1.3e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 9.5e-07 | -6.7857 | 6.7857 | 4.28e-07 | -3.0571 | 3.0571 | 1.3e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 1.86e-06 | -13.2857 | 13.2857
| 0.16 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.32e-07 | 1e-06 | 1.4e-06 | 2.04e-06 | 0.2 | 0.8 | 3.2e-08 | 4e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 1.44e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.4e-06 | 1.16e-06 | 0 |  | 1.4e-06 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 1e-06 | -6.25 | 6.25 | 4.32e-07 | -2.7 | 2.7 | 1.4e-06 | -8.75 | 8.75 | 2.04e-06 | -12.75 | 12.75
| 0.18 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.36e-07 | 1.05e-06 | 1.5e-06 | 2.22e-06 | 0.2 | 0.9 | 3.6e-08 | 4.5e-07 | 9e-07 | 9e-07 | 1.62e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.5e-06 | 1.23e-06 | 0 |  | 1.5e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 1.05e-06 | -5.8333 | 5.8333 | 4.36e-07 | -2.4222 | 2.4222 | 1.5e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 2.22e-06 | -12.3333 | 12.3333
| 0.19 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.38e-07 | 1.075e-06 | 1.55e-06 | 2.31e-06 | 0.2 | 0.95 | 3.8e-08 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 1.71e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.55e-06 | 1.265e-06 | 0 |  | 1.55e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 6.6579 | 1.075e-06 | -5.6579 | 5.6579 | 4.38e-07 | -2.3053 | 2.3053 | 1.55e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 2.31e-06 | -12.1579 | 12.1579
| 0.2 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.4e-07 | 1.1e-06 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 0.2 | 1 | 4e-08 | 5e-07 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.6e-06 | 1.3e-06 | 0 |  | 1.6e-06 | -8 | 8 | 6.5 | 1.1e-06 | -5.5 | 5.5 | 4.4e-07 | -2.2 | 2.2 | 1.6e-06 | -8 | 8 | 2.4e-06 | -12 | 12
| 0.202 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4.404e-07 | 1.105e-06 | 1.61e-06 | 2.418e-06 | 0.2 | 1.01 | 4.04e-08 | 5.05e-07 | 1.01e-06 | 1.01e-06 | 1.818e-06 | 4e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.61e-06 | 1.307e-06 | 0 |  | 1.61e-06 | -7.9703 | 7.9703 | 6.4703 | 1.105e-06 | -5.4703 | 5.4703 | 4.404e-07 | -2.1802 | 2.1802 | 1.61e-06 | -7.9703 | 7.9703 | 2.418e-06 | -11.9703 | 11.9703
| 0.202 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.1212e-07 | 9.03e-07 | 1.408e-06 | 2.216e-06 | 2 | 0.101 | 1.212e-08 | 3.03e-07 | 9.292e-07 | 8.08e-07 | 1.616e-06 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.5292e-06 | 1.2262e-06 | 0 |  | 1.5292e-06 | -7.5703 | 7.5703 | 6.0703 | 9.03e-07 | -4.4703 | 4.4703 | 6.1212e-07 | -3.0303 | 3.0303 | 1.408e-06 | -6.9703 | 6.9703 | 2.216e-06 | -10.9703 | 10.9703
| 0.4 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.24e-07 | 1.2e-06 | 2.2e-06 | 3.8e-06 | 2 | 0.2 | 2.4e-08 | 6e-07 | 1.84e-06 | 1.6e-06 | 3.2e-06 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 2.44e-06 | 1.84e-06 | 0 |  | 2.44e-06 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 1.2e-06 | -3 | 3 | 6.24e-07 | -1.56 | 1.56 | 2.2e-06 | -5.5 | 5.5 | 3.8e-06 | -9.5 | 9.5
| 0.6 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.36e-07 | 1.5e-06 | 3e-06 | 5.4e-06 | 2 | 0.3 | 3.6e-08 | 9e-07 | 2.76e-06 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 3.36e-06 | 2.46e-06 | 0 |  | 3.36e-06 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 1.5e-06 | -2.5 | 2.5 | 6.36e-07 | -1.06 | 1.06 | 3e-06 | -5 | 5 | 5.4e-06 | -9 | 9
| 0.8 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.48e-07 | 1.8e-06 | 3.8e-06 | 7e-06 | 2 | 0.4 | 4.8e-08 | 1.2e-06 | 3.68e-06 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 4.28e-06 | 3.08e-06 | 0 |  | 4.28e-06 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 1.8e-06 | -2.25 | 2.25 | 6.48e-07 | -0.81 | 0.81 | 3.8e-06 | -4.75 | 4.75 | 7e-06 | -8.75 | 8.75
| 1 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.6e-07 | 2.1e-06 | 4.6e-06 | 8.6e-06 | 2 | 0.5 | 6e-08 | 1.5e-06 | 4.6e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 5.2e-06 | 3.7e-06 | 0 |  | 5.2e-06 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 2.1e-06 | -2.1 | 2.1 | 6.6e-07 | -0.66 | 0.66 | 4.6e-06 | -4.6 | 4.6 | 8.6e-06 | -8.6 | 8.6
| 1.2 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.72e-07 | 2.4e-06 | 5.4e-06 | 1.02e-05 | 2 | 0.6 | 7.2e-08 | 1.8e-06 | 5.52e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6.12e-06 | 4.32e-06 | 0 |  | 6.12e-06 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.4e-06 | -2 | 2 | 6.72e-07 | -0.56 | 0.56 | 5.4e-06 | -4.5 | 4.5 | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5
| 1.4 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.84e-07 | 2.7e-06 | 6.2e-06 | 1.18e-05 | 2 | 0.7 | 8.4e-08 | 2.1e-06 | 6.44e-06 | 5.6e-06 | 1.12e-05 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.04e-06 | 4.94e-06 | 0 |  | 7.04e-06 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 2.7e-06 | -1.9286 | 1.9286 | 6.84e-07 | -0.48857 | 0.48857 | 6.2e-06 | -4.4286 | 4.4286 | 1.18e-05 | -8.4286 | 8.4286
| 1.6 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.96e-07 | 3e-06 | 7e-06 | 1.34e-05 | 2 | 0.8 | 9.6e-08 | 2.4e-06 | 7.36e-06 | 6.4e-06 | 1.28e-05 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.96e-06 | 5.56e-06 | 0 |  | 7.96e-06 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 3e-06 | -1.875 | 1.875 | 6.96e-07 | -0.435 | 0.435 | 7e-06 | -4.375 | 4.375 | 1.34e-05 | -8.375 | 8.375
| 1.8 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.08e-07 | 3.3e-06 | 7.8e-06 | 1.5e-05 | 2 | 0.9 | 1.08e-07 | 2.7e-06 | 8.28e-06 | 7.2e-06 | 1.44e-05 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 8.88e-06 | 6.18e-06 | 0 |  | 8.88e-06 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 3.3e-06 | -1.8333 | 1.8333 | 7.08e-07 | -0.39333 | 0.39333 | 7.8e-06 | -4.3333 | 4.3333 | 1.5e-05 | -8.3333 | 8.3333
| 1.9 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.14e-07 | 3.45e-06 | 8.2e-06 | 1.58e-05 | 2 | 0.95 | 1.14e-07 | 2.85e-06 | 8.74e-06 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.34e-06 | 6.49e-06 | 0 |  | 9.34e-06 | -4.9158 | 4.9158 | 3.4158 | 3.45e-06 | -1.8158 | 1.8158 | 7.14e-07 | -0.37579 | 0.37579 | 8.2e-06 | -4.3158 | 4.3158 | 1.58e-05 | -8.3158 | 8.3158
| 2 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.2e-07 | 3.6e-06 | 8.6e-06 | 1.66e-05 | 2 | 1 | 1.2e-07 | 3e-06 | 9.2e-06 | 8e-06 | 1.6e-05 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.8e-06 | 6.8e-06 | 0 |  | 9.8e-06 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 3.6e-06 | -1.8 | 1.8 | 7.2e-07 | -0.36 | 0.36 | 8.6e-06 | -4.3 | 4.3 | 1.66e-05 | -8.3 | 8.3
| 2.02 | 0.06 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.212e-07 | 3.63e-06 | 8.68e-06 | 1.676e-05 | 2 | 1.01 | 1.212e-07 | 3.03e-06 | 9.292e-06 | 8.08e-06 | 1.616e-05 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.892e-06 | 6.862e-06 | 0 |  | 9.892e-06 | -4.897 | 4.897 | 3.397 | 3.63e-06 | -1.797 | 1.797 | 7.212e-07 | -0.35703 | 0.35703 | 8.68e-06 | -4.297 | 4.297 | 1.676e-05 | -8.297 | 8.297
| 2.02 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.101e-06 | 2.01e-06 | 9.08e-06 | 1.716e-05 | 20 | 0.101 | 1.01e-07 | 1.01e-06 | 8.282e-06 | 8.08e-06 | 1.616e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.282e-06 | 6.252e-06 | 0 |  | 9.282e-06 | -4.595 | 4.595 | 3.095 | 2.01e-06 | -0.99505 | 0.99505 | 1.101e-06 | -0.54505 | 0.54505 | 9.08e-06 | -4.495 | 4.495 | 1.716e-05 | -8.495 | 8.495
| 4 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.2e-06 | 3e-06 | 1.7e-05 | 3.3e-05 | 20 | 0.2 | 2e-07 | 2e-06 | 1.64e-05 | 1.6e-05 | 3.2e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.74e-05 | 1.14e-05 | 0 |  | 1.74e-05 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 3e-06 | -0.75 | 0.75 | 1.2e-06 | -0.3 | 0.3 | 1.7e-05 | -4.25 | 4.25 | 3.3e-05 | -8.25 | 8.25
| 6 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.3e-06 | 4e-06 | 2.5e-05 | 4.9e-05 | 20 | 0.3 | 3e-07 | 3e-06 | 2.46e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.56e-05 | 1.66e-05 | 0 |  | 2.56e-05 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 4e-06 | -0.66667 | 0.66667 | 1.3e-06 | -0.21667 | 0.21667 | 2.5e-05 | -4.1667 | 4.1667 | 4.9e-05 | -8.1667 | 8.1667
| 8 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.4e-06 | 5e-06 | 3.3e-05 | 6.5e-05 | 20 | 0.4 | 4e-07 | 4e-06 | 3.28e-05 | 3.2e-05 | 6.4e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.38e-05 | 2.18e-05 | 0 |  | 3.38e-05 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 5e-06 | -0.625 | 0.625 | 1.4e-06 | -0.175 | 0.175 | 3.3e-05 | -4.125 | 4.125 | 6.5e-05 | -8.125 | 8.125
| 10 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.5e-06 | 6e-06 | 4.1e-05 | 8.1e-05 | 20 | 0.5 | 5e-07 | 5e-06 | 4.1e-05 | 4e-05 | 8e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2e-05 | 2.7e-05 | 0 |  | 4.2e-05 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 6e-06 | -0.6 | 0.6 | 1.5e-06 | -0.15 | 0.15 | 4.1e-05 | -4.1 | 4.1 | 8.1e-05 | -8.1 | 8.1
| 12 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.6e-06 | 7e-06 | 4.9e-05 | 9.7e-05 | 20 | 0.6 | 6e-07 | 6e-06 | 4.92e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.02e-05 | 3.22e-05 | 0 |  | 5.02e-05 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 7e-06 | -0.58333 | 0.58333 | 1.6e-06 | -0.13333 | 0.13333 | 4.9e-05 | -4.0833 | 4.0833 | 9.7e-05 | -8.0833 | 8.0833
| 14 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.7e-06 | 8e-06 | 5.7e-05 | 0.000113 | 20 | 0.7 | 7e-07 | 7e-06 | 5.74e-05 | 5.6e-05 | 0.000112 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.84e-05 | 3.74e-05 | 0 |  | 5.84e-05 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 8e-06 | -0.57143 | 0.57143 | 1.7e-06 | -0.12143 | 0.12143 | 5.7e-05 | -4.0714 | 4.0714 | 0.000113 | -8.0714 | 8.0714
| 16 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.8e-06 | 9e-06 | 6.5e-05 | 0.000129 | 20 | 0.8 | 8e-07 | 8e-06 | 6.56e-05 | 6.4e-05 | 0.000128 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.66e-05 | 4.26e-05 | 0 |  | 6.66e-05 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 9e-06 | -0.5625 | 0.5625 | 1.8e-06 | -0.1125 | 0.1125 | 6.5e-05 | -4.0625 | 4.0625 | 0.000129 | -8.0625 | 8.0625
| 18 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.9e-06 | 1e-05 | 7.3e-05 | 0.000145 | 20 | 0.9 | 9e-07 | 9e-06 | 7.38e-05 | 7.2e-05 | 0.000144 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.48e-05 | 4.78e-05 | 0 |  | 7.48e-05 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 1e-05 | -0.55556 | 0.55556 | 1.9e-06 | -0.10556 | 0.10556 | 7.3e-05 | -4.0556 | 4.0556 | 0.000145 | -8.0556 | 8.0556
| 19 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.95e-06 | 1.05e-05 | 7.7e-05 | 0.000153 | 20 | 0.95 | 9.5e-07 | 9.5e-06 | 7.79e-05 | 7.6e-05 | 0.000152 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.89e-05 | 5.04e-05 | 0 |  | 7.89e-05 | -4.1526 | 4.1526 | 2.6526 | 1.05e-05 | -0.55263 | 0.55263 | 1.95e-06 | -0.10263 | 0.10263 | 7.7e-05 | -4.0526 | 4.0526 | 0.000153 | -8.0526 | 8.0526
| 20 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2e-06 | 1.1e-05 | 8.1e-05 | 0.000161 | 20 | 1 | 1e-06 | 1e-05 | 8.2e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3e-05 | 5.3e-05 | 0 |  | 8.3e-05 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.1e-05 | -0.55 | 0.55 | 2e-06 | -0.1 | 0.1 | 8.1e-05 | -4.05 | 4.05 | 0.000161 | -8.05 | 8.05
| 20.2 | 0.05 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.01e-06 | 1.11e-05 | 8.18e-05 | 0.0001626 | 20 | 1.01 | 1.01e-06 | 1.01e-05 | 8.282e-05 | 8.08e-05 | 0.0001616 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.382e-05 | 5.352e-05 | 0 |  | 8.382e-05 | -4.1495 | 4.1495 | 2.6495 | 1.11e-05 | -0.5495 | 0.5495 | 2.01e-06 | -0.099505 | 0.099505 | 8.18e-05 | -4.0495 | 4.0495 | 0.0001626 | -8.0495 | 8.0495
| 20.2 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 6.808e-05 | 0.0001105 | 0.0001812 | 0.000262 | 200 | 0.101 | 8.08e-06 | 5.05e-05 | 0.0001212 | 0.0001212 | 0.000202 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0001812 | 0.0001509 | 0 |  | 0.0001812 | -8.9703 | 8.9703 | 7.4703 | 0.0001105 | -5.4703 | 5.4703 | 6.808e-05 | -3.3703 | 3.3703 | 0.0001812 | -8.9703 | 8.9703 | 0.000262 | -12.9703 | 12.9703
| 40 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 7.6e-05 | 0.00016 | 0.0003 | 0.00046 | 200 | 0.2 | 1.6e-05 | 0.0001 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00024 | 0 |  | 0.0003 | -7.5 | 7.5 | 6 | 0.00016 | -4 | 4 | 7.6e-05 | -1.9 | 1.9 | 0.0003 | -7.5 | 7.5 | 0.00046 | -11.5 | 11.5
| 60 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 8.4e-05 | 0.00021 | 0.00042 | 0.00066 | 200 | 0.3 | 2.4e-05 | 0.00015 | 0.00036 | 0.00036 | 0.0006 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00042 | 0.00033 | 0 |  | 0.00042 | -7 | 7 | 5.5 | 0.00021 | -3.5 | 3.5 | 8.4e-05 | -1.4 | 1.4 | 0.00042 | -7 | 7 | 0.00066 | -11 | 11
| 80 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 9.2e-05 | 0.00026 | 0.00054 | 0.00086 | 200 | 0.4 | 3.2e-05 | 0.0002 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0008 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00054 | 0.00042 | 0 |  | 0.00054 | -6.75 | 6.75 | 5.25 | 0.00026 | -3.25 | 3.25 | 9.2e-05 | -1.15 | 1.15 | 0.00054 | -6.75 | 6.75 | 0.00086 | -10.75 | 10.75
| 100 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.0001 | 0.00031 | 0.00066 | 0.00106 | 200 | 0.5 | 4e-05 | 0.00025 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00066 | 0.00051 | 0 |  | 0.00066 | -6.6 | 6.6 | 5.1 | 0.00031 | -3.1 | 3.1 | 0.0001 | -1 | 1 | 0.00066 | -6.6 | 6.6 | 0.00106 | -10.6 | 10.6
| 120 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000108 | 0.00036 | 0.00078 | 0.00126 | 200 | 0.6 | 4.8e-05 | 0.0003 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00078 | 0.0006 | 0 |  | 0.00078 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.00036 | -3 | 3 | 0.000108 | -0.9 | 0.9 | 0.00078 | -6.5 | 6.5 | 0.00126 | -10.5 | 10.5
| 140 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000116 | 0.00041 | 0.0009 | 0.00146 | 200 | 0.7 | 5.6e-05 | 0.00035 | 0.00084 | 0.00084 | 0.0014 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0009 | 0.00069 | 0 |  | 0.0009 | -6.4286 | 6.4286 | 4.9286 | 0.00041 | -2.9286 | 2.9286 | 0.000116 | -0.82857 | 0.82857 | 0.0009 | -6.4286 | 6.4286 | 0.00146 | -10.4286 | 10.4286
| 160 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000124 | 0.00046 | 0.00102 | 0.00166 | 200 | 0.8 | 6.4e-05 | 0.0004 | 0.00096 | 0.00096 | 0.0016 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00102 | 0.00078 | 0 |  | 0.00102 | -6.375 | 6.375 | 4.875 | 0.00046 | -2.875 | 2.875 | 0.000124 | -0.775 | 0.775 | 0.00102 | -6.375 | 6.375 | 0.00166 | -10.375 | 10.375
| 180 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000132 | 0.00051 | 0.00114 | 0.00186 | 200 | 0.9 | 7.2e-05 | 0.00045 | 0.00108 | 0.00108 | 0.0018 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00114 | 0.00087 | 0 |  | 0.00114 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00051 | -2.8333 | 2.8333 | 0.000132 | -0.73333 | 0.73333 | 0.00114 | -6.3333 | 6.3333 | 0.00186 | -10.3333 | 10.3333
| 190 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000136 | 0.000535 | 0.0012 | 0.00196 | 200 | 0.95 | 7.6e-05 | 0.000475 | 0.00114 | 0.00114 | 0.0019 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0012 | 0.000915 | 0 |  | 0.0012 | -6.3158 | 6.3158 | 4.8158 | 0.000535 | -2.8158 | 2.8158 | 0.000136 | -0.71579 | 0.71579 | 0.0012 | -6.3158 | 6.3158 | 0.00196 | -10.3158 | 10.3158
| 200 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00014 | 0.00056 | 0.00126 | 0.00206 | 200 | 1 | 8e-05 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00126 | 0.00096 | 0 |  | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 0.00056 | -2.8 | 2.8 | 0.00014 | -0.7 | 0.7 | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 0.00206 | -10.3 | 10.3
| 202 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.0001408 | 0.000565 | 0.001272 | 0.00208 | 200 | 1.01 | 8.08e-05 | 0.000505 | 0.001212 | 0.001212 | 0.00202 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.001272 | 0.000969 | 0 |  | 0.001272 | -6.297 | 6.297 | 4.797 | 0.000565 | -2.797 | 2.797 | 0.0001408 | -0.69703 | 0.69703 | 0.001272 | -6.297 | 6.297 | 0.00208 | -10.297 | 10.297
| 202 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0005808 | 0.000605 | 0.001312 | 0.00212 | 1000 | 0.202 | 8.08e-05 | 0.000505 | 0.001212 | 0.001212 | 0.00202 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001312 | 0.001009 | 0 |  | 0.001312 | -6.495 | 6.495 | 4.995 | 0.000605 | -2.995 | 2.995 | 0.0005808 | -2.8752 | 2.8752 | 0.001312 | -6.495 | 6.495 | 0.00212 | -10.495 | 10.495
| 250 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0006 | 0.000725 | 0.0016 | 0.0026 | 1000 | 0.25 | 0.0001 | 0.000625 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.001225 | 0 |  | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.000725 | -2.9 | 2.9 | 0.0006 | -2.4 | 2.4 | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 0.0026 | -10.4 | 10.4
| 300 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00062 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0031 | 1000 | 0.3 | 0.00012 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0018 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0019 | 0.00145 | 0 |  | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00085 | -2.8333 | 2.8333 | 0.00062 | -2.0667 | 2.0667 | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 0.0031 | -10.3333 | 10.3333
| 400 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00066 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0041 | 1000 | 0.4 | 0.00016 | 0.001 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0019 | 0 |  | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 0.0011 | -2.75 | 2.75 | 0.00066 | -1.65 | 1.65 | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 0.0041 | -10.25 | 10.25
| 500 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0007 | 0.00135 | 0.0031 | 0.0051 | 1000 | 0.5 | 0.0002 | 0.00125 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0031 | 0.00235 | 0 |  | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 4.7 | 0.00135 | -2.7 | 2.7 | 0.0007 | -1.4 | 1.4 | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 0.0051 | -10.2 | 10.2
| 600 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00074 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0061 | 1000 | 0.6 | 0.00024 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0036 | 0.006 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0028 | 0 |  | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 4.6667 | 0.0016 | -2.6667 | 2.6667 | 0.00074 | -1.2333 | 1.2333 | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 0.0061 | -10.1667 | 10.1667
| 700 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00078 | 0.00185 | 0.0043 | 0.0071 | 1000 | 0.7 | 0.00028 | 0.00175 | 0.0042 | 0.0042 | 0.007 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0043 | 0.00325 | 0 |  | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 4.6429 | 0.00185 | -2.6429 | 2.6429 | 0.00078 | -1.1143 | 1.1143 | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 0.0071 | -10.1429 | 10.1429
| 800 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00082 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0081 | 1000 | 0.8 | 0.00032 | 0.002 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0037 | 0 |  | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 4.625 | 0.0021 | -2.625 | 2.625 | 0.00082 | -1.025 | 1.025 | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 0.0081 | -10.125 | 10.125
| 900 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00086 | 0.00235 | 0.0055 | 0.0091 | 1000 | 0.9 | 0.00036 | 0.00225 | 0.0054 | 0.0054 | 0.009 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0055 | 0.00415 | 0 |  | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 4.6111 | 0.00235 | -2.6111 | 2.6111 | 0.00086 | -0.95556 | 0.95556 | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 0.0091 | -10.1111 | 10.1111
| 1000 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0061 | 0.0101 | 1000 | 1 | 0.0004 | 0.0025 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0046 | 0 |  | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.0026 | -2.6 | 2.6 | 0.0009 | -0.9 | 0.9 | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 0.0101 | -10.1 | 10.1
| 1025 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00091 | 0.0026625 | 0.00625 | 0.01035 | 1000 | 1.025 | 0.00041 | 0.0025625 | 0.00615 | 0.00615 | 0.01025 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00625 | 0.0047125 | 0 |  | 0.00625 | -6.0976 | 6.0976 | 4.5976 | 0.0026625 | -2.5976 | 2.5976 | 0.00091 | -0.8878 | 0.8878 | 0.00625 | -6.0976 | 6.0976 | 0.01035 | -10.0976 | 10.0976
| 1050 | 0.4 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00092 | 0.002725 | 0.0064 | 0.0106 | 1000 | 1.05 | 0.00042 | 0.002625 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0105 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0064 | 0.004825 | 0 |  | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 4.5952 | 0.002725 | -2.5952 | 2.5952 | 0.00092 | -0.87619 | 0.87619 | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 0.0106 | -10.0952 | 10.0952
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | 24h |  |  | Keithley 2002, 10 minutes |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
2002 | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 10m | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.01 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.04e-07 | 6.25e-07 | 6.5e-07 | 6.9e-07 | 0.2 | 0.05 | 4e-09 | 2.5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 9e-08 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6.5e-07 | 6.35e-07 | 0 |  | 6.5e-07 | -65 | 65 | 63.5 | 6.25e-07 | -62.5 | 62.5 | 3.04e-07 | -30.4 | 30.4 | 6.5e-07 | -65 | 65 | 6.9e-07 | -69 | 69
| 0.03 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.12e-07 | 6.75e-07 | 7.5e-07 | 8.7e-07 | 0.2 | 0.15 | 1.2e-08 | 7.5e-08 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 2.7e-07 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.5e-07 | 7.05e-07 | 0 |  | 7.5e-07 | -25 | 25 | 23.5 | 6.75e-07 | -22.5 | 22.5 | 3.12e-07 | -10.4 | 10.4 | 7.5e-07 | -25 | 25 | 8.7e-07 | -29 | 29
| 0.05 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2e-07 | 7.25e-07 | 8.5e-07 | 1.05e-06 | 0.2 | 0.25 | 2e-08 | 1.25e-07 | 2.5e-07 | 2.5e-07 | 4.5e-07 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 8.5e-07 | 7.75e-07 | 0 |  | 8.5e-07 | -17 | 17 | 15.5 | 7.25e-07 | -14.5 | 14.5 | 3.2e-07 | -6.4 | 6.4 | 8.5e-07 | -17 | 17 | 1.05e-06 | -21 | 21
| 0.07 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.28e-07 | 7.75e-07 | 9.5e-07 | 1.23e-06 | 0.2 | 0.35 | 2.8e-08 | 1.75e-07 | 3.5e-07 | 3.5e-07 | 6.3e-07 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.5e-07 | 8.45e-07 | 0 |  | 9.5e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 12.0714 | 7.75e-07 | -11.0714 | 11.0714 | 3.28e-07 | -4.6857 | 4.6857 | 9.5e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 1.23e-06 | -17.5714 | 17.5714
| 0.1 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.4e-07 | 8.5e-07 | 1.1e-06 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.5 | 4e-08 | 2.5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 9e-07 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.1e-06 | 9.5e-07 | 0 |  | 1.1e-06 | -11 | 11 | 9.5 | 8.5e-07 | -8.5 | 8.5 | 3.4e-07 | -3.4 | 3.4 | 1.1e-06 | -11 | 11 | 1.5e-06 | -15 | 15
| 0.12 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.48e-07 | 9e-07 | 1.2e-06 | 1.68e-06 | 0.2 | 0.6 | 4.8e-08 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.08e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.2e-06 | 1.02e-06 | 0 |  | 1.2e-06 | -10 | 10 | 8.5 | 9e-07 | -7.5 | 7.5 | 3.48e-07 | -2.9 | 2.9 | 1.2e-06 | -10 | 10 | 1.68e-06 | -14 | 14
| 0.14 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.56e-07 | 9.5e-07 | 1.3e-06 | 1.86e-06 | 0.2 | 0.7 | 5.6e-08 | 3.5e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 1.26e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.3e-06 | 1.09e-06 | 0 |  | 1.3e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 9.5e-07 | -6.7857 | 6.7857 | 3.56e-07 | -2.5429 | 2.5429 | 1.3e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 1.86e-06 | -13.2857 | 13.2857
| 0.16 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.64e-07 | 1e-06 | 1.4e-06 | 2.04e-06 | 0.2 | 0.8 | 6.4e-08 | 4e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 1.44e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.4e-06 | 1.16e-06 | 0 |  | 1.4e-06 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 1e-06 | -6.25 | 6.25 | 3.64e-07 | -2.275 | 2.275 | 1.4e-06 | -8.75 | 8.75 | 2.04e-06 | -12.75 | 12.75
| 0.18 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.72e-07 | 1.05e-06 | 1.5e-06 | 2.22e-06 | 0.2 | 0.9 | 7.2e-08 | 4.5e-07 | 9e-07 | 9e-07 | 1.62e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.5e-06 | 1.23e-06 | 0 |  | 1.5e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 1.05e-06 | -5.8333 | 5.8333 | 3.72e-07 | -2.0667 | 2.0667 | 1.5e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 2.22e-06 | -12.3333 | 12.3333
| 0.19 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.76e-07 | 1.075e-06 | 1.55e-06 | 2.31e-06 | 0.2 | 0.95 | 7.6e-08 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 1.71e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.55e-06 | 1.265e-06 | 0 |  | 1.55e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 6.6579 | 1.075e-06 | -5.6579 | 5.6579 | 3.76e-07 | -1.9789 | 1.9789 | 1.55e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 2.31e-06 | -12.1579 | 12.1579
| 0.2 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.8e-07 | 1.1e-06 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 0.2 | 1 | 8e-08 | 5e-07 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.6e-06 | 1.3e-06 | 0 |  | 1.6e-06 | -8 | 8 | 6.5 | 1.1e-06 | -5.5 | 5.5 | 3.8e-07 | -1.9 | 1.9 | 1.6e-06 | -8 | 8 | 2.4e-06 | -12 | 12
| 0.21 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.84e-07 | 1.125e-06 | 1.65e-06 | 2.49e-06 | 0.2 | 1.05 | 8.4e-08 | 5.25e-07 | 1.05e-06 | 1.05e-06 | 1.89e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.65e-06 | 1.335e-06 | 0 |  | 1.65e-06 | -7.8571 | 7.8571 | 6.3571 | 1.125e-06 | -5.3571 | 5.3571 | 3.84e-07 | -1.8286 | 1.8286 | 1.65e-06 | -7.8571 | 7.8571 | 2.49e-06 | -11.8571 | 11.8571
| 0.21 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.42e-07 | 9.15e-07 | 1.44e-06 | 2.28e-06 | 2 | 0.105 | 4.2e-08 | 3.15e-07 | 9.66e-07 | 8.4e-07 | 1.68e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.566e-06 | 1.251e-06 | 0 |  | 1.566e-06 | -7.4571 | 7.4571 | 5.9571 | 9.15e-07 | -4.3571 | 4.3571 | 3.42e-07 | -1.6286 | 1.6286 | 1.44e-06 | -6.8571 | 6.8571 | 2.28e-06 | -10.8571 | 10.8571
| 0.4 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.8e-07 | 1.2e-06 | 2.2e-06 | 3.8e-06 | 2 | 0.2 | 8e-08 | 6e-07 | 1.84e-06 | 1.6e-06 | 3.2e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 2.44e-06 | 1.84e-06 | 0 |  | 2.44e-06 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 1.2e-06 | -3 | 3 | 3.8e-07 | -0.95 | 0.95 | 2.2e-06 | -5.5 | 5.5 | 3.8e-06 | -9.5 | 9.5
| 0.6 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.2e-07 | 1.5e-06 | 3e-06 | 5.4e-06 | 2 | 0.3 | 1.2e-07 | 9e-07 | 2.76e-06 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 3.36e-06 | 2.46e-06 | 0 |  | 3.36e-06 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 1.5e-06 | -2.5 | 2.5 | 4.2e-07 | -0.7 | 0.7 | 3e-06 | -5 | 5 | 5.4e-06 | -9 | 9
| 0.8 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.6e-07 | 1.8e-06 | 3.8e-06 | 7e-06 | 2 | 0.4 | 1.6e-07 | 1.2e-06 | 3.68e-06 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 4.28e-06 | 3.08e-06 | 0 |  | 4.28e-06 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 1.8e-06 | -2.25 | 2.25 | 4.6e-07 | -0.575 | 0.575 | 3.8e-06 | -4.75 | 4.75 | 7e-06 | -8.75 | 8.75
| 1 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5e-07 | 2.1e-06 | 4.6e-06 | 8.6e-06 | 2 | 0.5 | 2e-07 | 1.5e-06 | 4.6e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 5.2e-06 | 3.7e-06 | 0 |  | 5.2e-06 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 2.1e-06 | -2.1 | 2.1 | 5e-07 | -0.5 | 0.5 | 4.6e-06 | -4.6 | 4.6 | 8.6e-06 | -8.6 | 8.6
| 1.2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.4e-07 | 2.4e-06 | 5.4e-06 | 1.02e-05 | 2 | 0.6 | 2.4e-07 | 1.8e-06 | 5.52e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6.12e-06 | 4.32e-06 | 0 |  | 6.12e-06 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.4e-06 | -2 | 2 | 5.4e-07 | -0.45 | 0.45 | 5.4e-06 | -4.5 | 4.5 | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5
| 1.4 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.8e-07 | 2.7e-06 | 6.2e-06 | 1.18e-05 | 2 | 0.7 | 2.8e-07 | 2.1e-06 | 6.44e-06 | 5.6e-06 | 1.12e-05 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.04e-06 | 4.94e-06 | 0 |  | 7.04e-06 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 2.7e-06 | -1.9286 | 1.9286 | 5.8e-07 | -0.41429 | 0.41429 | 6.2e-06 | -4.4286 | 4.4286 | 1.18e-05 | -8.4286 | 8.4286
| 1.6 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.2e-07 | 3e-06 | 7e-06 | 1.34e-05 | 2 | 0.8 | 3.2e-07 | 2.4e-06 | 7.36e-06 | 6.4e-06 | 1.28e-05 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.96e-06 | 5.56e-06 | 0 |  | 7.96e-06 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 3e-06 | -1.875 | 1.875 | 6.2e-07 | -0.3875 | 0.3875 | 7e-06 | -4.375 | 4.375 | 1.34e-05 | -8.375 | 8.375
| 1.8 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.6e-07 | 3.3e-06 | 7.8e-06 | 1.5e-05 | 2 | 0.9 | 3.6e-07 | 2.7e-06 | 8.28e-06 | 7.2e-06 | 1.44e-05 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 8.88e-06 | 6.18e-06 | 0 |  | 8.88e-06 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 3.3e-06 | -1.8333 | 1.8333 | 6.6e-07 | -0.36667 | 0.36667 | 7.8e-06 | -4.3333 | 4.3333 | 1.5e-05 | -8.3333 | 8.3333
| 1.9 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.8e-07 | 3.45e-06 | 8.2e-06 | 1.58e-05 | 2 | 0.95 | 3.8e-07 | 2.85e-06 | 8.74e-06 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.34e-06 | 6.49e-06 | 0 |  | 9.34e-06 | -4.9158 | 4.9158 | 3.4158 | 3.45e-06 | -1.8158 | 1.8158 | 6.8e-07 | -0.35789 | 0.35789 | 8.2e-06 | -4.3158 | 4.3158 | 1.58e-05 | -8.3158 | 8.3158
| 2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7e-07 | 3.6e-06 | 8.6e-06 | 1.66e-05 | 2 | 1 | 4e-07 | 3e-06 | 9.2e-06 | 8e-06 | 1.6e-05 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.8e-06 | 6.8e-06 | 0 |  | 9.8e-06 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 3.6e-06 | -1.8 | 1.8 | 7e-07 | -0.35 | 0.35 | 8.6e-06 | -4.3 | 4.3 | 1.66e-05 | -8.3 | 8.3
| 2.1 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.2e-07 | 3.75e-06 | 9e-06 | 1.74e-05 | 2 | 1.05 | 4.2e-07 | 3.15e-06 | 9.66e-06 | 8.4e-06 | 1.68e-05 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.026e-05 | 7.11e-06 | 0 |  | 1.026e-05 | -4.8857 | 4.8857 | 3.3857 | 3.75e-06 | -1.7857 | 1.7857 | 7.2e-07 | -0.34286 | 0.34286 | 9e-06 | -4.2857 | 4.2857 | 1.74e-05 | -8.2857 | 8.2857
| 2.1 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.21e-06 | 2.05e-06 | 9.4e-06 | 1.78e-05 | 20 | 0.105 | 2.1e-07 | 1.05e-06 | 8.61e-06 | 8.4e-06 | 1.68e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.61e-06 | 6.46e-06 | 0 |  | 9.61e-06 | -4.5762 | 4.5762 | 3.0762 | 2.05e-06 | -0.97619 | 0.97619 | 1.21e-06 | -0.57619 | 0.57619 | 9.4e-06 | -4.4762 | 4.4762 | 1.78e-05 | -8.4762 | 8.4762
| 4 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.4e-06 | 3e-06 | 1.7e-05 | 3.3e-05 | 20 | 0.2 | 4e-07 | 2e-06 | 1.64e-05 | 1.6e-05 | 3.2e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.74e-05 | 1.14e-05 | 0 |  | 1.74e-05 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 3e-06 | -0.75 | 0.75 | 1.4e-06 | -0.35 | 0.35 | 1.7e-05 | -4.25 | 4.25 | 3.3e-05 | -8.25 | 8.25
| 6 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.6e-06 | 4e-06 | 2.5e-05 | 4.9e-05 | 20 | 0.3 | 6e-07 | 3e-06 | 2.46e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.56e-05 | 1.66e-05 | 0 |  | 2.56e-05 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 4e-06 | -0.66667 | 0.66667 | 1.6e-06 | -0.26667 | 0.26667 | 2.5e-05 | -4.1667 | 4.1667 | 4.9e-05 | -8.1667 | 8.1667
| 8 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.8e-06 | 5e-06 | 3.3e-05 | 6.5e-05 | 20 | 0.4 | 8e-07 | 4e-06 | 3.28e-05 | 3.2e-05 | 6.4e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.38e-05 | 2.18e-05 | 0 |  | 3.38e-05 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 5e-06 | -0.625 | 0.625 | 1.8e-06 | -0.225 | 0.225 | 3.3e-05 | -4.125 | 4.125 | 6.5e-05 | -8.125 | 8.125
| 10 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2e-06 | 6e-06 | 4.1e-05 | 8.1e-05 | 20 | 0.5 | 1e-06 | 5e-06 | 4.1e-05 | 4e-05 | 8e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2e-05 | 2.7e-05 | 0 |  | 4.2e-05 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 6e-06 | -0.6 | 0.6 | 2e-06 | -0.2 | 0.2 | 4.1e-05 | -4.1 | 4.1 | 8.1e-05 | -8.1 | 8.1
| 12 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.2e-06 | 7e-06 | 4.9e-05 | 9.7e-05 | 20 | 0.6 | 1.2e-06 | 6e-06 | 4.92e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.02e-05 | 3.22e-05 | 0 |  | 5.02e-05 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 7e-06 | -0.58333 | 0.58333 | 2.2e-06 | -0.18333 | 0.18333 | 4.9e-05 | -4.0833 | 4.0833 | 9.7e-05 | -8.0833 | 8.0833
| 14 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.4e-06 | 8e-06 | 5.7e-05 | 0.000113 | 20 | 0.7 | 1.4e-06 | 7e-06 | 5.74e-05 | 5.6e-05 | 0.000112 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.84e-05 | 3.74e-05 | 0 |  | 5.84e-05 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 8e-06 | -0.57143 | 0.57143 | 2.4e-06 | -0.17143 | 0.17143 | 5.7e-05 | -4.0714 | 4.0714 | 0.000113 | -8.0714 | 8.0714
| 16 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.6e-06 | 9e-06 | 6.5e-05 | 0.000129 | 20 | 0.8 | 1.6e-06 | 8e-06 | 6.56e-05 | 6.4e-05 | 0.000128 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.66e-05 | 4.26e-05 | 0 |  | 6.66e-05 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 9e-06 | -0.5625 | 0.5625 | 2.6e-06 | -0.1625 | 0.1625 | 6.5e-05 | -4.0625 | 4.0625 | 0.000129 | -8.0625 | 8.0625
| 18 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.8e-06 | 1e-05 | 7.3e-05 | 0.000145 | 20 | 0.9 | 1.8e-06 | 9e-06 | 7.38e-05 | 7.2e-05 | 0.000144 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.48e-05 | 4.78e-05 | 0 |  | 7.48e-05 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 1e-05 | -0.55556 | 0.55556 | 2.8e-06 | -0.15556 | 0.15556 | 7.3e-05 | -4.0556 | 4.0556 | 0.000145 | -8.0556 | 8.0556
| 19 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.9e-06 | 1.05e-05 | 7.7e-05 | 0.000153 | 20 | 0.95 | 1.9e-06 | 9.5e-06 | 7.79e-05 | 7.6e-05 | 0.000152 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.89e-05 | 5.04e-05 | 0 |  | 7.89e-05 | -4.1526 | 4.1526 | 2.6526 | 1.05e-05 | -0.55263 | 0.55263 | 2.9e-06 | -0.15263 | 0.15263 | 7.7e-05 | -4.0526 | 4.0526 | 0.000153 | -8.0526 | 8.0526
| 20 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3e-06 | 1.1e-05 | 8.1e-05 | 0.000161 | 20 | 1 | 2e-06 | 1e-05 | 8.2e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3e-05 | 5.3e-05 | 0 |  | 8.3e-05 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.1e-05 | -0.55 | 0.55 | 3e-06 | -0.15 | 0.15 | 8.1e-05 | -4.05 | 4.05 | 0.000161 | -8.05 | 8.05
| 21 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3.1e-06 | 1.15e-05 | 8.5e-05 | 0.000169 | 20 | 1.05 | 2.1e-06 | 1.05e-05 | 8.61e-05 | 8.4e-05 | 0.000168 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.71e-05 | 5.56e-05 | 0 |  | 8.71e-05 | -4.1476 | 4.1476 | 2.6476 | 1.15e-05 | -0.54762 | 0.54762 | 3.1e-06 | -0.14762 | 0.14762 | 8.5e-05 | -4.0476 | 4.0476 | 0.000169 | -8.0476 | 8.0476
| 21 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 2.65e-05 | 0.0001125 | 0.000186 | 0.00027 | 200 | 0.105 | 1.05e-05 | 5.25e-05 | 0.000126 | 0.000126 | 0.00021 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.000186 | 0.0001545 | 0 |  | 0.000186 | -8.8571 | 8.8571 | 7.3571 | 0.0001125 | -5.3571 | 5.3571 | 2.65e-05 | -1.2619 | 1.2619 | 0.000186 | -8.8571 | 8.8571 | 0.00027 | -12.8571 | 12.8571
| 40 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3.6e-05 | 0.00016 | 0.0003 | 0.00046 | 200 | 0.2 | 2e-05 | 0.0001 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00024 | 0 |  | 0.0003 | -7.5 | 7.5 | 6 | 0.00016 | -4 | 4 | 3.6e-05 | -0.9 | 0.9 | 0.0003 | -7.5 | 7.5 | 0.00046 | -11.5 | 11.5
| 60 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4.6e-05 | 0.00021 | 0.00042 | 0.00066 | 200 | 0.3 | 3e-05 | 0.00015 | 0.00036 | 0.00036 | 0.0006 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00042 | 0.00033 | 0 |  | 0.00042 | -7 | 7 | 5.5 | 0.00021 | -3.5 | 3.5 | 4.6e-05 | -0.76667 | 0.76667 | 0.00042 | -7 | 7 | 0.00066 | -11 | 11
| 80 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5.6e-05 | 0.00026 | 0.00054 | 0.00086 | 200 | 0.4 | 4e-05 | 0.0002 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0008 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00054 | 0.00042 | 0 |  | 0.00054 | -6.75 | 6.75 | 5.25 | 0.00026 | -3.25 | 3.25 | 5.6e-05 | -0.7 | 0.7 | 0.00054 | -6.75 | 6.75 | 0.00086 | -10.75 | 10.75
| 100 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 6.6e-05 | 0.00031 | 0.00066 | 0.00106 | 200 | 0.5 | 5e-05 | 0.00025 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00066 | 0.00051 | 0 |  | 0.00066 | -6.6 | 6.6 | 5.1 | 0.00031 | -3.1 | 3.1 | 6.6e-05 | -0.66 | 0.66 | 0.00066 | -6.6 | 6.6 | 0.00106 | -10.6 | 10.6
| 120 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 7.6e-05 | 0.00036 | 0.00078 | 0.00126 | 200 | 0.6 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00078 | 0.0006 | 0 |  | 0.00078 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.00036 | -3 | 3 | 7.6e-05 | -0.63333 | 0.63333 | 0.00078 | -6.5 | 6.5 | 0.00126 | -10.5 | 10.5
| 140 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 8.6e-05 | 0.00041 | 0.0009 | 0.00146 | 200 | 0.7 | 7e-05 | 0.00035 | 0.00084 | 0.00084 | 0.0014 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0009 | 0.00069 | 0 |  | 0.0009 | -6.4286 | 6.4286 | 4.9286 | 0.00041 | -2.9286 | 2.9286 | 8.6e-05 | -0.61429 | 0.61429 | 0.0009 | -6.4286 | 6.4286 | 0.00146 | -10.4286 | 10.4286
| 160 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 9.6e-05 | 0.00046 | 0.00102 | 0.00166 | 200 | 0.8 | 8e-05 | 0.0004 | 0.00096 | 0.00096 | 0.0016 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00102 | 0.00078 | 0 |  | 0.00102 | -6.375 | 6.375 | 4.875 | 0.00046 | -2.875 | 2.875 | 9.6e-05 | -0.6 | 0.6 | 0.00102 | -6.375 | 6.375 | 0.00166 | -10.375 | 10.375
| 180 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000106 | 0.00051 | 0.00114 | 0.00186 | 200 | 0.9 | 9e-05 | 0.00045 | 0.00108 | 0.00108 | 0.0018 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00114 | 0.00087 | 0 |  | 0.00114 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00051 | -2.8333 | 2.8333 | 0.000106 | -0.58889 | 0.58889 | 0.00114 | -6.3333 | 6.3333 | 0.00186 | -10.3333 | 10.3333
| 190 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000111 | 0.000535 | 0.0012 | 0.00196 | 200 | 0.95 | 9.5e-05 | 0.000475 | 0.00114 | 0.00114 | 0.0019 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0012 | 0.000915 | 0 |  | 0.0012 | -6.3158 | 6.3158 | 4.8158 | 0.000535 | -2.8158 | 2.8158 | 0.000111 | -0.58421 | 0.58421 | 0.0012 | -6.3158 | 6.3158 | 0.00196 | -10.3158 | 10.3158
| 200 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000116 | 0.00056 | 0.00126 | 0.00206 | 200 | 1 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00126 | 0.00096 | 0 |  | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 0.00056 | -2.8 | 2.8 | 0.000116 | -0.58 | 0.58 | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 0.00206 | -10.3 | 10.3
| 210 | 0.5 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.000121 | 0.000585 | 0.00132 | 0.00216 | 200 | 1.05 | 0.000105 | 0.000525 | 0.00126 | 0.00126 | 0.0021 | 1.6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00132 | 0.001005 | 0 |  | 0.00132 | -6.2857 | 6.2857 | 4.7857 | 0.000585 | -2.7857 | 2.7857 | 0.000121 | -0.57619 | 0.57619 | 0.00132 | -6.2857 | 6.2857 | 0.00216 | -10.2857 | 10.2857
| 210 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00026 | 0.000625 | 0.00136 | 0.0022 | 1000 | 0.21 | 0.00021 | 0.000525 | 0.00126 | 0.00126 | 0.0021 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00136 | 0.001045 | 0 |  | 0.00136 | -6.4762 | 6.4762 | 4.9762 | 0.000625 | -2.9762 | 2.9762 | 0.00026 | -1.2381 | 1.2381 | 0.00136 | -6.4762 | 6.4762 | 0.0022 | -10.4762 | 10.4762
| 250 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0003 | 0.000725 | 0.0016 | 0.0026 | 1000 | 0.25 | 0.00025 | 0.000625 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.001225 | 0 |  | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.000725 | -2.9 | 2.9 | 0.0003 | -1.2 | 1.2 | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 0.0026 | -10.4 | 10.4
| 300 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00035 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0031 | 1000 | 0.3 | 0.0003 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0018 | 0.003 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0019 | 0.00145 | 0 |  | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00085 | -2.8333 | 2.8333 | 0.00035 | -1.1667 | 1.1667 | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 0.0031 | -10.3333 | 10.3333
| 400 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00045 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0041 | 1000 | 0.4 | 0.0004 | 0.001 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0019 | 0 |  | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 0.0011 | -2.75 | 2.75 | 0.00045 | -1.125 | 1.125 | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 0.0041 | -10.25 | 10.25
| 500 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00055 | 0.00135 | 0.0031 | 0.0051 | 1000 | 0.5 | 0.0005 | 0.00125 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0031 | 0.00235 | 0 |  | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 4.7 | 0.00135 | -2.7 | 2.7 | 0.00055 | -1.1 | 1.1 | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 0.0051 | -10.2 | 10.2
| 600 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00065 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0061 | 1000 | 0.6 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0036 | 0.006 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0028 | 0 |  | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 4.6667 | 0.0016 | -2.6667 | 2.6667 | 0.00065 | -1.0833 | 1.0833 | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 0.0061 | -10.1667 | 10.1667
| 700 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00075 | 0.00185 | 0.0043 | 0.0071 | 1000 | 0.7 | 0.0007 | 0.00175 | 0.0042 | 0.0042 | 0.007 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0043 | 0.00325 | 0 |  | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 4.6429 | 0.00185 | -2.6429 | 2.6429 | 0.00075 | -1.0714 | 1.0714 | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 0.0071 | -10.1429 | 10.1429
| 800 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00085 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0081 | 1000 | 0.8 | 0.0008 | 0.002 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0037 | 0 |  | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 4.625 | 0.0021 | -2.625 | 2.625 | 0.00085 | -1.0625 | 1.0625 | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 0.0081 | -10.125 | 10.125
| 900 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00095 | 0.00235 | 0.0055 | 0.0091 | 1000 | 0.9 | 0.0009 | 0.00225 | 0.0054 | 0.0054 | 0.009 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0055 | 0.00415 | 0 |  | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 4.6111 | 0.00235 | -2.6111 | 2.6111 | 0.00095 | -1.0556 | 1.0556 | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 0.0091 | -10.1111 | 10.1111
| 1000 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00105 | 0.0026 | 0.0061 | 0.0101 | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0025 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0046 | 0 |  | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.0026 | -2.6 | 2.6 | 0.00105 | -1.05 | 1.05 | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 0.0101 | -10.1 | 10.1
| 1050 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0011 | 0.002725 | 0.0064 | 0.0106 | 1000 | 1.05 | 0.00105 | 0.002625 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0105 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0064 | 0.004825 | 0 |  | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 4.5952 | 0.002725 | -2.5952 | 2.5952 | 0.0011 | -1.0476 | 1.0476 | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 0.0106 | -10.0952 | 10.0952
| 1100 | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00115 | 0.00285 | 0.0067 | 0.0111 | 1000 | 1.1 | 0.0011 | 0.00275 | 0.0066 | 0.0066 | 0.011 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0067 | 0.00505 | 0 |  | 0.0067 | -6.0909 | 6.0909 | 4.5909 | 0.00285 | -2.5909 | 2.5909 | 0.00115 | -1.0455 | 1.0455 | 0.0067 | -6.0909 | 6.0909 | 0.0111 | -10.0909 | 10.0909
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | 24h |  |  | Fluke 5720A, relative 24 hour |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
5720A | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 24h REL | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 24h REL | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 |  |  |  |  | Range | Percent | 24h REL | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 24h REL | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.011 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 4.176e-07 | 2.75e-08 | 5.5e-08 | 9.9e-08 | 0.22 | 0.05 | 1.76e-08 | 2.75e-08 | 5.5e-08 | 5.5e-08 | 9.9e-08 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-08 | 6.985e-07 | 0 |  | 5.5e-08 | -5 | 5 | 63.5 | 2.75e-08 | -2.5 | 2.5 | 4.176e-07 | -37.9636 | 37.9636 | 5.5e-08 | -5 | 5 | 9.9e-08 | -9 | 9
| 0.033 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 4.528e-07 | 8.25e-08 | 1.65e-07 | 2.97e-07 | 0.22 | 0.15 | 5.28e-08 | 8.25e-08 | 1.65e-07 | 1.65e-07 | 2.97e-07 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65e-07 | 7.755e-07 | 0 |  | 1.65e-07 | -5 | 5 | 23.5 | 8.25e-08 | -2.5 | 2.5 | 4.528e-07 | -13.7212 | 13.7212 | 1.65e-07 | -5 | 5 | 2.97e-07 | -9 | 9
| 0.055 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 4.88e-07 | 1.375e-07 | 2.75e-07 | 4.95e-07 | 0.22 | 0.25 | 8.8e-08 | 1.375e-07 | 2.75e-07 | 2.75e-07 | 4.95e-07 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75e-07 | 8.525e-07 | 0 |  | 2.75e-07 | -5 | 5 | 15.5 | 1.375e-07 | -2.5 | 2.5 | 4.88e-07 | -8.8727 | 8.8727 | 2.75e-07 | -5 | 5 | 4.95e-07 | -9 | 9
| 0.077 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 5.232e-07 | 1.925e-07 | 3.85e-07 | 6.93e-07 | 0.22 | 0.35 | 1.232e-07 | 1.925e-07 | 3.85e-07 | 3.85e-07 | 6.93e-07 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85e-07 | 9.295e-07 | 0 |  | 3.85e-07 | -5 | 5 | 12.0714 | 1.925e-07 | -2.5 | 2.5 | 5.232e-07 | -6.7948 | 6.7948 | 3.85e-07 | -5 | 5 | 6.93e-07 | -9 | 9
| 0.11 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 5.76e-07 | 2.75e-07 | 5.5e-07 | 9.9e-07 | 0.22 | 0.5 | 1.76e-07 | 2.75e-07 | 5.5e-07 | 5.5e-07 | 9.9e-07 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-07 | 1.045e-06 | 0 |  | 5.5e-07 | -5 | 5 | 9.5 | 2.75e-07 | -2.5 | 2.5 | 5.76e-07 | -5.2364 | 5.2364 | 5.5e-07 | -5 | 5 | 9.9e-07 | -9 | 9
| 0.132 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 6.112e-07 | 3.3e-07 | 6.6e-07 | 1.188e-06 | 0.22 | 0.6 | 2.112e-07 | 3.3e-07 | 6.6e-07 | 6.6e-07 | 1.188e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6e-07 | 1.122e-06 | 0 |  | 6.6e-07 | -5 | 5 | 8.5 | 3.3e-07 | -2.5 | 2.5 | 6.112e-07 | -4.6303 | 4.6303 | 6.6e-07 | -5 | 5 | 1.188e-06 | -9 | 9
| 0.154 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 6.464e-07 | 3.85e-07 | 7.7e-07 | 1.386e-06 | 0.22 | 0.7 | 2.464e-07 | 3.85e-07 | 7.7e-07 | 7.7e-07 | 1.386e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7e-07 | 1.199e-06 | 0 |  | 7.7e-07 | -5 | 5 | 7.7857 | 3.85e-07 | -2.5 | 2.5 | 6.464e-07 | -4.1974 | 4.1974 | 7.7e-07 | -5 | 5 | 1.386e-06 | -9 | 9
| 0.176 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 6.816e-07 | 4.4e-07 | 8.8e-07 | 1.584e-06 | 0.22 | 0.8 | 2.816e-07 | 4.4e-07 | 8.8e-07 | 8.8e-07 | 1.584e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8e-07 | 1.276e-06 | 0 |  | 8.8e-07 | -5 | 5 | 7.25 | 4.4e-07 | -2.5 | 2.5 | 6.816e-07 | -3.8727 | 3.8727 | 8.8e-07 | -5 | 5 | 1.584e-06 | -9 | 9
| 0.198 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 7.168e-07 | 4.95e-07 | 9.9e-07 | 1.782e-06 | 0.22 | 0.9 | 3.168e-07 | 4.95e-07 | 9.9e-07 | 9.9e-07 | 1.782e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9e-07 | 1.353e-06 | 0 |  | 9.9e-07 | -5 | 5 | 6.8333 | 4.95e-07 | -2.5 | 2.5 | 7.168e-07 | -3.6202 | 3.6202 | 9.9e-07 | -5 | 5 | 1.782e-06 | -9 | 9
| 0.209 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 7.344e-07 | 5.225e-07 | 1.045e-06 | 1.881e-06 | 0.22 | 0.95 | 3.344e-07 | 5.225e-07 | 1.045e-06 | 1.045e-06 | 1.881e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045e-06 | 1.3915e-06 | 0 |  | 1.045e-06 | -5 | 5 | 6.6579 | 5.225e-07 | -2.5 | 2.5 | 7.344e-07 | -3.5139 | 3.5139 | 1.045e-06 | -5 | 5 | 1.881e-06 | -9 | 9
| 0.2145 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 7.432e-07 | 5.3625e-07 | 1.0725e-06 | 1.9305e-06 | 0.22 | 0.975 | 3.432e-07 | 5.3625e-07 | 1.0725e-06 | 1.0725e-06 | 1.9305e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725e-06 | 1.4108e-06 | 0 |  | 1.0725e-06 | -5 | 5 | 6.5769 | 5.3625e-07 | -2.5 | 2.5 | 7.432e-07 | -3.4648 | 3.4648 | 1.0725e-06 | -5 | 5 | 1.9305e-06 | -9 | 9
| 0.22 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | [5 empty] | 3.5 | 3 | 7.52e-07 | 5.5e-07 | 1.1e-06 | 1.98e-06 | 0.22 | 1 | 3.52e-07 | 5.5e-07 | 1.1e-06 | 1.1e-06 | 1.98e-06 | 4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1e-06 | 1.43e-06 | 0 |  | 1.1e-06 | -5 | 5 | 6.5 | 5.5e-07 | -2.5 | 2.5 | 7.52e-07 | -3.4182 | 3.4182 | 1.1e-06 | -5 | 5 | 1.98e-06 | -9 | 9
| 0.22 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 1.052e-06 | 3.3e-07 | 8.8e-07 | 1.76e-06 | 2.2 | 0.1 | 3.52e-07 | 3.3e-07 | 1.012e-06 | 8.8e-07 | 1.76e-06 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012e-06 | 1.342e-06 | 0 |  | 1.012e-06 | -4.6 | 4.6 | 6.1 | 3.3e-07 | -1.5 | 1.5 | 1.052e-06 | -4.7818 | 4.7818 | 8.8e-07 | -4 | 4 | 1.76e-06 | -8 | 8
| 0.44 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 1.404e-06 | 6.6e-07 | 1.76e-06 | 3.52e-06 | 2.2 | 0.2 | 7.04e-07 | 6.6e-07 | 2.024e-06 | 1.76e-06 | 3.52e-06 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.024e-06 | 2.024e-06 | 0 |  | 2.024e-06 | -4.6 | 4.6 | 4.6 | 6.6e-07 | -1.5 | 1.5 | 1.404e-06 | -3.1909 | 3.1909 | 1.76e-06 | -4 | 4 | 3.52e-06 | -8 | 8
| 0.66 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 1.756e-06 | 9.9e-07 | 2.64e-06 | 5.28e-06 | 2.2 | 0.3 | 1.056e-06 | 9.9e-07 | 3.036e-06 | 2.64e-06 | 5.28e-06 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036e-06 | 2.706e-06 | 0 |  | 3.036e-06 | -4.6 | 4.6 | 4.1 | 9.9e-07 | -1.5 | 1.5 | 1.756e-06 | -2.6606 | 2.6606 | 2.64e-06 | -4 | 4 | 5.28e-06 | -8 | 8
| 0.88 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 2.108e-06 | 1.32e-06 | 3.52e-06 | 7.04e-06 | 2.2 | 0.4 | 1.408e-06 | 1.32e-06 | 4.048e-06 | 3.52e-06 | 7.04e-06 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048e-06 | 3.388e-06 | 0 |  | 4.048e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.85 | 1.32e-06 | -1.5 | 1.5 | 2.108e-06 | -2.3955 | 2.3955 | 3.52e-06 | -4 | 4 | 7.04e-06 | -8 | 8
| 1.1 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 2.46e-06 | 1.65e-06 | 4.4e-06 | 8.8e-06 | 2.2 | 0.5 | 1.76e-06 | 1.65e-06 | 5.06e-06 | 4.4e-06 | 8.8e-06 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06e-06 | 4.07e-06 | 0 |  | 5.06e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.7 | 1.65e-06 | -1.5 | 1.5 | 2.46e-06 | -2.2364 | 2.2364 | 4.4e-06 | -4 | 4 | 8.8e-06 | -8 | 8
| 1.32 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 2.812e-06 | 1.98e-06 | 5.28e-06 | 1.056e-05 | 2.2 | 0.6 | 2.112e-06 | 1.98e-06 | 6.072e-06 | 5.28e-06 | 1.056e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.072e-06 | 4.752e-06 | 0 |  | 6.072e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.6 | 1.98e-06 | -1.5 | 1.5 | 2.812e-06 | -2.1303 | 2.1303 | 5.28e-06 | -4 | 4 | 1.056e-05 | -8 | 8
| 1.54 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 3.164e-06 | 2.31e-06 | 6.16e-06 | 1.232e-05 | 2.2 | 0.7 | 2.464e-06 | 2.31e-06 | 7.084e-06 | 6.16e-06 | 1.232e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084e-06 | 5.434e-06 | 0 |  | 7.084e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.5286 | 2.31e-06 | -1.5 | 1.5 | 3.164e-06 | -2.0545 | 2.0545 | 6.16e-06 | -4 | 4 | 1.232e-05 | -8 | 8
| 1.76 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 3.516e-06 | 2.64e-06 | 7.04e-06 | 1.408e-05 | 2.2 | 0.8 | 2.816e-06 | 2.64e-06 | 8.096e-06 | 7.04e-06 | 1.408e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.096e-06 | 6.116e-06 | 0 |  | 8.096e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.475 | 2.64e-06 | -1.5 | 1.5 | 3.516e-06 | -1.9977 | 1.9977 | 7.04e-06 | -4 | 4 | 1.408e-05 | -8 | 8
| 1.98 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 3.868e-06 | 2.97e-06 | 7.92e-06 | 1.584e-05 | 2.2 | 0.9 | 3.168e-06 | 2.97e-06 | 9.108e-06 | 7.92e-06 | 1.584e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.108e-06 | 6.798e-06 | 0 |  | 9.108e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.4333 | 2.97e-06 | -1.5 | 1.5 | 3.868e-06 | -1.9535 | 1.9535 | 7.92e-06 | -4 | 4 | 1.584e-05 | -8 | 8
| 2.09 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 4.044e-06 | 3.135e-06 | 8.36e-06 | 1.672e-05 | 2.2 | 0.95 | 3.344e-06 | 3.135e-06 | 9.614e-06 | 8.36e-06 | 1.672e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.614e-06 | 7.139e-06 | 0 |  | 9.614e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.4158 | 3.135e-06 | -1.5 | 1.5 | 4.044e-06 | -1.9349 | 1.9349 | 8.36e-06 | -4 | 4 | 1.672e-05 | -8 | 8
| 2.145 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 4.132e-06 | 3.2175e-06 | 8.58e-06 | 1.716e-05 | 2.2 | 0.975 | 3.432e-06 | 3.2175e-06 | 9.867e-06 | 8.58e-06 | 1.716e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.867e-06 | 7.3095e-06 | 0 |  | 9.867e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.4077 | 3.2175e-06 | -1.5 | 1.5 | 4.132e-06 | -1.9263 | 1.9263 | 8.58e-06 | -4 | 4 | 1.716e-05 | -8 | 8
| 2.2 | 1.6 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | [5 empty] | 3.1 | 0.3 | 4.22e-06 | 3.3e-06 | 8.8e-06 | 1.76e-05 | 2.2 | 1 | 3.52e-06 | 3.3e-06 | 1.012e-05 | 8.8e-06 | 1.76e-05 | 7e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012e-05 | 7.48e-06 | 0 |  | 1.012e-05 | -4.6 | 4.6 | 3.4 | 3.3e-06 | -1.5 | 1.5 | 4.22e-06 | -1.9182 | 1.9182 | 8.8e-06 | -4 | 4 | 1.76e-05 | -8 | 8
| 2.2 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 4.26e-06 | 1.1e-06 | 8.8e-06 | 1.76e-05 | 11 | 0.2 | 1.76e-06 | 1.1e-06 | 9.02e-06 | 8.8e-06 | 1.76e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02e-06 | 6.27e-06 | 0 |  | 9.02e-06 | -4.1 | 4.1 | 2.85 | 1.1e-06 | -0.5 | 0.5 | 4.26e-06 | -1.9364 | 1.9364 | 8.8e-06 | -4 | 4 | 1.76e-05 | -8 | 8
| 2.75 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 4.7e-06 | 1.375e-06 | 1.1e-05 | 2.2e-05 | 11 | 0.25 | 2.2e-06 | 1.375e-06 | 1.1275e-05 | 1.1e-05 | 2.2e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275e-05 | 7.7e-06 | 0 |  | 1.1275e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.8 | 1.375e-06 | -0.5 | 0.5 | 4.7e-06 | -1.7091 | 1.7091 | 1.1e-05 | -4 | 4 | 2.2e-05 | -8 | 8
| 3.3 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 5.14e-06 | 1.65e-06 | 1.32e-05 | 2.64e-05 | 11 | 0.3 | 2.64e-06 | 1.65e-06 | 1.353e-05 | 1.32e-05 | 2.64e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.353e-05 | 9.13e-06 | 0 |  | 1.353e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.7667 | 1.65e-06 | -0.5 | 0.5 | 5.14e-06 | -1.5576 | 1.5576 | 1.32e-05 | -4 | 4 | 2.64e-05 | -8 | 8
| 4.4 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 6.02e-06 | 2.2e-06 | 1.76e-05 | 3.52e-05 | 11 | 0.4 | 3.52e-06 | 2.2e-06 | 1.804e-05 | 1.76e-05 | 3.52e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804e-05 | 1.199e-05 | 0 |  | 1.804e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.725 | 2.2e-06 | -0.5 | 0.5 | 6.02e-06 | -1.3682 | 1.3682 | 1.76e-05 | -4 | 4 | 3.52e-05 | -8 | 8
| 5.5 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 6.9e-06 | 2.75e-06 | 2.2e-05 | 4.4e-05 | 11 | 0.5 | 4.4e-06 | 2.75e-06 | 2.255e-05 | 2.2e-05 | 4.4e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255e-05 | 1.485e-05 | 0 |  | 2.255e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.7 | 2.75e-06 | -0.5 | 0.5 | 6.9e-06 | -1.2545 | 1.2545 | 2.2e-05 | -4 | 4 | 4.4e-05 | -8 | 8
| 6.6 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 7.78e-06 | 3.3e-06 | 2.64e-05 | 5.28e-05 | 11 | 0.6 | 5.28e-06 | 3.3e-06 | 2.706e-05 | 2.64e-05 | 5.28e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.706e-05 | 1.771e-05 | 0 |  | 2.706e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.6833 | 3.3e-06 | -0.5 | 0.5 | 7.78e-06 | -1.1788 | 1.1788 | 2.64e-05 | -4 | 4 | 5.28e-05 | -8 | 8
| 7.7 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 8.66e-06 | 3.85e-06 | 3.08e-05 | 6.16e-05 | 11 | 0.7 | 6.16e-06 | 3.85e-06 | 3.157e-05 | 3.08e-05 | 6.16e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157e-05 | 2.057e-05 | 0 |  | 3.157e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.6714 | 3.85e-06 | -0.5 | 0.5 | 8.66e-06 | -1.1247 | 1.1247 | 3.08e-05 | -4 | 4 | 6.16e-05 | -8 | 8
| 8.8 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 9.54e-06 | 4.4e-06 | 3.52e-05 | 7.04e-05 | 11 | 0.8 | 7.04e-06 | 4.4e-06 | 3.608e-05 | 3.52e-05 | 7.04e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608e-05 | 2.343e-05 | 0 |  | 3.608e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.6625 | 4.4e-06 | -0.5 | 0.5 | 9.54e-06 | -1.0841 | 1.0841 | 3.52e-05 | -4 | 4 | 7.04e-05 | -8 | 8
| 9.9 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 1.042e-05 | 4.95e-06 | 3.96e-05 | 7.92e-05 | 11 | 0.9 | 7.92e-06 | 4.95e-06 | 4.059e-05 | 3.96e-05 | 7.92e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059e-05 | 2.629e-05 | 0 |  | 4.059e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.6556 | 4.95e-06 | -0.5 | 0.5 | 1.042e-05 | -1.0525 | 1.0525 | 3.96e-05 | -4 | 4 | 7.92e-05 | -8 | 8
| 10.45 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 1.086e-05 | 5.225e-06 | 4.18e-05 | 8.36e-05 | 11 | 0.95 | 8.36e-06 | 5.225e-06 | 4.2845e-05 | 4.18e-05 | 8.36e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2845e-05 | 2.772e-05 | 0 |  | 4.2845e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.6526 | 5.225e-06 | -0.5 | 0.5 | 1.086e-05 | -1.0392 | 1.0392 | 4.18e-05 | -4 | 4 | 8.36e-05 | -8 | 8
| 10.725 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 1.108e-05 | 5.3625e-06 | 4.29e-05 | 8.58e-05 | 11 | 0.975 | 8.58e-06 | 5.3625e-06 | 4.3972e-05 | 4.29e-05 | 8.58e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3972e-05 | 2.8435e-05 | 0 |  | 4.3972e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.6513 | 5.3625e-06 | -0.5 | 0.5 | 1.108e-05 | -1.0331 | 1.0331 | 4.29e-05 | -4 | 4 | 8.58e-05 | -8 | 8
| 11 | 0.8 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | [5 empty] | 2.6 | 0.05 | 1.13e-05 | 5.5e-06 | 4.4e-05 | 8.8e-05 | 11 | 1 | 8.8e-06 | 5.5e-06 | 4.51e-05 | 4.4e-05 | 8.8e-05 | 2.5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51e-05 | 2.915e-05 | 0 |  | 4.51e-05 | -4.1 | 4.1 | 2.65 | 5.5e-06 | -0.5 | 0.5 | 1.13e-05 | -1.0273 | 1.0273 | 4.4e-05 | -4 | 4 | 8.8e-05 | -8 | 8
| 2.2 | 0.8 | [11 empty] | 5.76e-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.1 | 1.76e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76e-06 | -2.6182 | 2.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | 0.8 | [11 empty] | 7.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 3.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.52e-06 | -1.7091 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.6 | 0.8 | [11 empty] | 9.28e-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.3 | 5.28e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.28e-06 | -1.4061 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | 0.8 | [11 empty] | 1.104e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.4 | 7.04e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104e-05 | -1.2545 | 1.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0.8 | [11 empty] | 1.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.45455 | 8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-05 | -1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0.8 | [11 empty] | 1.28e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.5 | 8.8e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28e-05 | -1.1636 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | 0.8 | [11 empty] | 1.456e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.6 | 1.056e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456e-05 | -1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.4 | 0.8 | [11 empty] | 1.632e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.7 | 1.232e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632e-05 | -1.0597 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.6 | 0.8 | [11 empty] | 1.808e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.8 | 1.408e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808e-05 | -1.0273 | 1.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19.8 | 0.8 | [11 empty] | 1.984e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.9 | 1.584e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984e-05 | -1.002 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20.9 | 0.8 | [11 empty] | 2.072e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.95 | 1.672e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.072e-05 | -0.99139 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0.8 | [11 empty] | 2.16e-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1.76e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16e-05 | -0.98182 | 0.98182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 7.52e-05 | 5.5e-05 | 0.000132 | 0.00022 | 220 | 0.1 | 3.52e-05 | 5.5e-05 | 0.000132 | 0.000132 | 0.00022 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000132 | 0.000165 | 0 |  | 0.000132 | -6 | 6 | 7.5 | 5.5e-05 | -2.5 | 2.5 | 7.52e-05 | -3.4182 | 3.4182 | 0.000132 | -6 | 6 | 0.00022 | -10 | 10
| 44 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0001104 | 0.00011 | 0.000264 | 0.00044 | 220 | 0.2 | 7.04e-05 | 0.00011 | 0.000264 | 0.000264 | 0.00044 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000264 | 0.000264 | 0 |  | 0.000264 | -6 | 6 | 6 | 0.00011 | -2.5 | 2.5 | 0.0001104 | -2.5091 | 2.5091 | 0.000264 | -6 | 6 | 0.00044 | -10 | 10
| 66 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0001456 | 0.000165 | 0.000396 | 0.00066 | 220 | 0.3 | 0.0001056 | 0.000165 | 0.000396 | 0.000396 | 0.00066 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000396 | 0.000363 | 0 |  | 0.000396 | -6 | 6 | 5.5 | 0.000165 | -2.5 | 2.5 | 0.0001456 | -2.2061 | 2.2061 | 0.000396 | -6 | 6 | 0.00066 | -10 | 10
| 88 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0001808 | 0.00022 | 0.000528 | 0.00088 | 220 | 0.4 | 0.0001408 | 0.00022 | 0.000528 | 0.000528 | 0.00088 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000528 | 0.000462 | 0 |  | 0.000528 | -6 | 6 | 5.25 | 0.00022 | -2.5 | 2.5 | 0.0001808 | -2.0545 | 2.0545 | 0.000528 | -6 | 6 | 0.00088 | -10 | 10
| 110 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.000216 | 0.000275 | 0.00066 | 0.0011 | 220 | 0.5 | 0.000176 | 0.000275 | 0.00066 | 0.00066 | 0.0011 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.000561 | 0 |  | 0.00066 | -6 | 6 | 5.1 | 0.000275 | -2.5 | 2.5 | 0.000216 | -1.9636 | 1.9636 | 0.00066 | -6 | 6 | 0.0011 | -10 | 10
| 132 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0002512 | 0.00033 | 0.000792 | 0.00132 | 220 | 0.6 | 0.0002112 | 0.00033 | 0.000792 | 0.000792 | 0.00132 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000792 | 0.00066 | 0 |  | 0.000792 | -6 | 6 | 5 | 0.00033 | -2.5 | 2.5 | 0.0002512 | -1.903 | 1.903 | 0.000792 | -6 | 6 | 0.00132 | -10 | 10
| 154 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0002864 | 0.000385 | 0.000924 | 0.00154 | 220 | 0.7 | 0.0002464 | 0.000385 | 0.000924 | 0.000924 | 0.00154 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000924 | 0.000759 | 0 |  | 0.000924 | -6 | 6 | 4.9286 | 0.000385 | -2.5 | 2.5 | 0.0002864 | -1.8597 | 1.8597 | 0.000924 | -6 | 6 | 0.00154 | -10 | 10
| 176 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0003216 | 0.00044 | 0.001056 | 0.00176 | 220 | 0.8 | 0.0002816 | 0.00044 | 0.001056 | 0.001056 | 0.00176 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001056 | 0.000858 | 0 |  | 0.001056 | -6 | 6 | 4.875 | 0.00044 | -2.5 | 2.5 | 0.0003216 | -1.8273 | 1.8273 | 0.001056 | -6 | 6 | 0.00176 | -10 | 10
| 198 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0003568 | 0.000495 | 0.001188 | 0.00198 | 220 | 0.9 | 0.0003168 | 0.000495 | 0.001188 | 0.001188 | 0.00198 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001188 | 0.000957 | 0 |  | 0.001188 | -6 | 6 | 4.8333 | 0.000495 | -2.5 | 2.5 | 0.0003568 | -1.802 | 1.802 | 0.001188 | -6 | 6 | 0.00198 | -10 | 10
| 209 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0003744 | 0.0005225 | 0.001254 | 0.00209 | 220 | 0.95 | 0.0003344 | 0.0005225 | 0.001254 | 0.001254 | 0.00209 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001254 | 0.0010065 | 0 |  | 0.001254 | -6 | 6 | 4.8158 | 0.0005225 | -2.5 | 2.5 | 0.0003744 | -1.7914 | 1.7914 | 0.001254 | -6 | 6 | 0.00209 | -10 | 10
| 214.5 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.0003832 | 0.00053625 | 0.001287 | 0.002145 | 220 | 0.975 | 0.0003432 | 0.00053625 | 0.001287 | 0.001287 | 0.002145 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001287 | 0.0010313 | 0 |  | 0.001287 | -6 | 6 | 4.8077 | 0.00053625 | -2.5 | 2.5 | 0.0003832 | -1.7865 | 1.7865 | 0.001287 | -6 | 6 | 0.002145 | -10 | 10
| 220 | 1.6 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.3 | 0.000392 | 0.00055 | 0.00132 | 0.0022 | 220 | 1 | 0.000352 | 0.00055 | 0.00132 | 0.00132 | 0.0022 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.001056 | 0 |  | 0.00132 | -6 | 6 | 4.8 | 0.00055 | -2.5 | 2.5 | 0.000392 | -1.7818 | 1.7818 | 0.00132 | -6 | 6 | 0.0022 | -10 | 10
| 220 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00084 | 0.00055 | 0.00132 | 0.0022 | 1100 | 0.2 | 0.00044 | 0.00055 | 0.00132 | 0.00132 | 0.0022 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.0011 | 0 |  | 0.00132 | -6 | 6 | 5 | 0.00055 | -2.5 | 2.5 | 0.00084 | -3.8182 | 3.8182 | 0.00132 | -6 | 6 | 0.0022 | -10 | 10
| 275 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00095 | 0.0006875 | 0.00165 | 0.00275 | 1100 | 0.25 | 0.00055 | 0.0006875 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00275 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.0013475 | 0 |  | 0.00165 | -6 | 6 | 4.9 | 0.0006875 | -2.5 | 2.5 | 0.00095 | -3.4545 | 3.4545 | 0.00165 | -6 | 6 | 0.00275 | -10 | 10
| 330 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00106 | 0.000825 | 0.00198 | 0.0033 | 1100 | 0.3 | 0.00066 | 0.000825 | 0.00198 | 0.00198 | 0.0033 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.001595 | 0 |  | 0.00198 | -6 | 6 | 4.8333 | 0.000825 | -2.5 | 2.5 | 0.00106 | -3.2121 | 3.2121 | 0.00198 | -6 | 6 | 0.0033 | -10 | 10
| 440 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00128 | 0.0011 | 0.00264 | 0.0044 | 1100 | 0.4 | 0.00088 | 0.0011 | 0.00264 | 0.00264 | 0.0044 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00264 | 0.00209 | 0 |  | 0.00264 | -6 | 6 | 4.75 | 0.0011 | -2.5 | 2.5 | 0.00128 | -2.9091 | 2.9091 | 0.00264 | -6 | 6 | 0.0044 | -10 | 10
| 550 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.0015 | 0.001375 | 0.0033 | 0.0055 | 1100 | 0.5 | 0.0011 | 0.001375 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0055 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.002585 | 0 |  | 0.0033 | -6 | 6 | 4.7 | 0.001375 | -2.5 | 2.5 | 0.0015 | -2.7273 | 2.7273 | 0.0033 | -6 | 6 | 0.0055 | -10 | 10
| 660 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00172 | 0.00165 | 0.00396 | 0.0066 | 1100 | 0.6 | 0.00132 | 0.00165 | 0.00396 | 0.00396 | 0.0066 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00396 | 0.00308 | 0 |  | 0.00396 | -6 | 6 | 4.6667 | 0.00165 | -2.5 | 2.5 | 0.00172 | -2.6061 | 2.6061 | 0.00396 | -6 | 6 | 0.0066 | -10 | 10
| 770 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00194 | 0.001925 | 0.00462 | 0.0077 | 1100 | 0.7 | 0.00154 | 0.001925 | 0.00462 | 0.00462 | 0.0077 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00462 | 0.003575 | 0 |  | 0.00462 | -6 | 6 | 4.6429 | 0.001925 | -2.5 | 2.5 | 0.00194 | -2.5195 | 2.5195 | 0.00462 | -6 | 6 | 0.0077 | -10 | 10
| 880 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00216 | 0.0022 | 0.00528 | 0.0088 | 1100 | 0.8 | 0.00176 | 0.0022 | 0.00528 | 0.00528 | 0.0088 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00528 | 0.00407 | 0 |  | 0.00528 | -6 | 6 | 4.625 | 0.0022 | -2.5 | 2.5 | 0.00216 | -2.4545 | 2.4545 | 0.00528 | -6 | 6 | 0.0088 | -10 | 10
| 990 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.00238 | 0.002475 | 0.00594 | 0.0099 | 1100 | 0.9 | 0.00198 | 0.002475 | 0.00594 | 0.00594 | 0.0099 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.004565 | 0 |  | 0.00594 | -6 | 6 | 4.6111 | 0.002475 | -2.5 | 2.5 | 0.00238 | -2.404 | 2.404 | 0.00594 | -6 | 6 | 0.0099 | -10 | 10
| 1012 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.002424 | 0.00253 | 0.006072 | 0.01012 | 1100 | 0.92 | 0.002024 | 0.00253 | 0.006072 | 0.006072 | 0.01012 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006072 | 0.004664 | 0 |  | 0.006072 | -6 | 6 | 4.6087 | 0.00253 | -2.5 | 2.5 | 0.002424 | -2.3953 | 2.3953 | 0.006072 | -6 | 6 | 0.01012 | -10 | 10
| 1067 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.002534 | 0.0026675 | 0.006402 | 0.01067 | 1100 | 0.97 | 0.002134 | 0.0026675 | 0.006402 | 0.006402 | 0.01067 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006402 | 0.0049115 | 0 |  | 0.006402 | -6 | 6 | 4.6031 | 0.0026675 | -2.5 | 2.5 | 0.002534 | -2.3749 | 2.3749 | 0.006402 | -6 | 6 | 0.01067 | -10 | 10
| 1100 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | [5 empty] | 4.5 | 0.1 | 0.0026 | 0.00275 | 0.0066 | 0.011 | 1100 | 1 | 0.0022 | 0.00275 | 0.0066 | 0.0066 | 0.011 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 0.00506 | 0 |  | 0.0066 | -6 | 6 | 4.6 | 0.00275 | -2.5 | 2.5 | 0.0026 | -2.3636 | 2.3636 | 0.0066 | -6 | 6 | 0.011 | -10 | 10
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | 24h |  |  | Datron 1281, 10 minutes |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
1281 | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 10m | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.01 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 5.2e-08 | 6.25e-07 | 6.5e-07 | 6.9e-07 | 0.2 | 0.05 | 2e-09 | 2.5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 9e-08 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6.5e-07 | 6.35e-07 | 0 |  | 6.5e-07 | -65 | 65 | 63.5 | 6.25e-07 | -62.5 | 62.5 | 5.2e-08 | -5.2 | 5.2 | 6.5e-07 | -65 | 65 | 6.9e-07 | -69 | 69
| 0.03 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 5.6e-08 | 6.75e-07 | 7.5e-07 | 8.7e-07 | 0.2 | 0.15 | 6e-09 | 7.5e-08 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 2.7e-07 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.5e-07 | 7.05e-07 | 0 |  | 7.5e-07 | -25 | 25 | 23.5 | 6.75e-07 | -22.5 | 22.5 | 5.6e-08 | -1.8667 | 1.8667 | 7.5e-07 | -25 | 25 | 8.7e-07 | -29 | 29
| 0.05 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 6e-08 | 7.25e-07 | 8.5e-07 | 1.05e-06 | 0.2 | 0.25 | 1e-08 | 1.25e-07 | 2.5e-07 | 2.5e-07 | 4.5e-07 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 8.5e-07 | 7.75e-07 | 0 |  | 8.5e-07 | -17 | 17 | 15.5 | 7.25e-07 | -14.5 | 14.5 | 6e-08 | -1.2 | 1.2 | 8.5e-07 | -17 | 17 | 1.05e-06 | -21 | 21
| 0.07 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 6.4e-08 | 7.75e-07 | 9.5e-07 | 1.23e-06 | 0.2 | 0.35 | 1.4e-08 | 1.75e-07 | 3.5e-07 | 3.5e-07 | 6.3e-07 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.5e-07 | 8.45e-07 | 0 |  | 9.5e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 12.0714 | 7.75e-07 | -11.0714 | 11.0714 | 6.4e-08 | -0.91429 | 0.91429 | 9.5e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 1.23e-06 | -17.5714 | 17.5714
| 0.1 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7e-08 | 8.5e-07 | 1.1e-06 | 1.5e-06 | 0.2 | 0.5 | 2e-08 | 2.5e-07 | 5e-07 | 5e-07 | 9e-07 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.1e-06 | 9.5e-07 | 0 |  | 1.1e-06 | -11 | 11 | 9.5 | 8.5e-07 | -8.5 | 8.5 | 7e-08 | -0.7 | 0.7 | 1.1e-06 | -11 | 11 | 1.5e-06 | -15 | 15
| 0.12 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7.4e-08 | 9e-07 | 1.2e-06 | 1.68e-06 | 0.2 | 0.6 | 2.4e-08 | 3e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.08e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.2e-06 | 1.02e-06 | 0 |  | 1.2e-06 | -10 | 10 | 8.5 | 9e-07 | -7.5 | 7.5 | 7.4e-08 | -0.61667 | 0.61667 | 1.2e-06 | -10 | 10 | 1.68e-06 | -14 | 14
| 0.14 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7.8e-08 | 9.5e-07 | 1.3e-06 | 1.86e-06 | 0.2 | 0.7 | 2.8e-08 | 3.5e-07 | 7e-07 | 7e-07 | 1.26e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.3e-06 | 1.09e-06 | 0 |  | 1.3e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 9.5e-07 | -6.7857 | 6.7857 | 7.8e-08 | -0.55714 | 0.55714 | 1.3e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 1.86e-06 | -13.2857 | 13.2857
| 0.16 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8.2e-08 | 1e-06 | 1.4e-06 | 2.04e-06 | 0.2 | 0.8 | 3.2e-08 | 4e-07 | 8e-07 | 8e-07 | 1.44e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.4e-06 | 1.16e-06 | 0 |  | 1.4e-06 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 1e-06 | -6.25 | 6.25 | 8.2e-08 | -0.5125 | 0.5125 | 1.4e-06 | -8.75 | 8.75 | 2.04e-06 | -12.75 | 12.75
| 0.18 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8.6e-08 | 1.05e-06 | 1.5e-06 | 2.22e-06 | 0.2 | 0.9 | 3.6e-08 | 4.5e-07 | 9e-07 | 9e-07 | 1.62e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.5e-06 | 1.23e-06 | 0 |  | 1.5e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 1.05e-06 | -5.8333 | 5.8333 | 8.6e-08 | -0.47778 | 0.47778 | 1.5e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 2.22e-06 | -12.3333 | 12.3333
| 0.19 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8.8e-08 | 1.075e-06 | 1.55e-06 | 2.31e-06 | 0.2 | 0.95 | 3.8e-08 | 4.75e-07 | 9.5e-07 | 9.5e-07 | 1.71e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.55e-06 | 1.265e-06 | 0 |  | 1.55e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 6.6579 | 1.075e-06 | -5.6579 | 5.6579 | 8.8e-08 | -0.46316 | 0.46316 | 1.55e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 2.31e-06 | -12.1579 | 12.1579
| 0.2 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 9e-08 | 1.1e-06 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 0.2 | 1 | 4e-08 | 5e-07 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.6e-06 | 1.3e-06 | 0 |  | 1.6e-06 | -8 | 8 | 6.5 | 1.1e-06 | -5.5 | 5.5 | 9e-08 | -0.45 | 0.45 | 1.6e-06 | -8 | 8 | 2.4e-06 | -12 | 12
| 0.2 | 0.2 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 9e-08 | 1.1e-06 | 1.6e-06 | 2.4e-06 | 0.2 | 1 | 4e-08 | 5e-07 | 1e-06 | 1e-06 | 1.8e-06 | 5e-08 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.6e-06 | 1.3e-06 | 0 |  | 1.6e-06 | -8 | 8 | 6.5 | 1.1e-06 | -5.5 | 5.5 | 9e-08 | -0.45 | 0.45 | 1.6e-06 | -8 | 8 | 2.4e-06 | -12 | 12
| 0.2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 1.9e-07 | 9e-07 | 1.4e-06 | 2.2e-06 | 2 | 0.1 | 4e-08 | 3e-07 | 9.2e-07 | 8e-07 | 1.6e-06 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 1.52e-06 | 1.22e-06 | 0 |  | 1.52e-06 | -7.6 | 7.6 | 6.1 | 9e-07 | -4.5 | 4.5 | 1.9e-07 | -0.95 | 0.95 | 1.4e-06 | -7 | 7 | 2.2e-06 | -11 | 11
| 0.4 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 2.3e-07 | 1.2e-06 | 2.2e-06 | 3.8e-06 | 2 | 0.2 | 8e-08 | 6e-07 | 1.84e-06 | 1.6e-06 | 3.2e-06 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 2.44e-06 | 1.84e-06 | 0 |  | 2.44e-06 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 1.2e-06 | -3 | 3 | 2.3e-07 | -0.575 | 0.575 | 2.2e-06 | -5.5 | 5.5 | 3.8e-06 | -9.5 | 9.5
| 0.6 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 2.7e-07 | 1.5e-06 | 3e-06 | 5.4e-06 | 2 | 0.3 | 1.2e-07 | 9e-07 | 2.76e-06 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 3.36e-06 | 2.46e-06 | 0 |  | 3.36e-06 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 1.5e-06 | -2.5 | 2.5 | 2.7e-07 | -0.45 | 0.45 | 3e-06 | -5 | 5 | 5.4e-06 | -9 | 9
| 0.8 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1e-07 | 1.8e-06 | 3.8e-06 | 7e-06 | 2 | 0.4 | 1.6e-07 | 1.2e-06 | 3.68e-06 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 4.28e-06 | 3.08e-06 | 0 |  | 4.28e-06 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 1.8e-06 | -2.25 | 2.25 | 3.1e-07 | -0.3875 | 0.3875 | 3.8e-06 | -4.75 | 4.75 | 7e-06 | -8.75 | 8.75
| 1 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.5e-07 | 2.1e-06 | 4.6e-06 | 8.6e-06 | 2 | 0.5 | 2e-07 | 1.5e-06 | 4.6e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 5.2e-06 | 3.7e-06 | 0 |  | 5.2e-06 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 2.1e-06 | -2.1 | 2.1 | 3.5e-07 | -0.35 | 0.35 | 4.6e-06 | -4.6 | 4.6 | 8.6e-06 | -8.6 | 8.6
| 1.2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.9e-07 | 2.4e-06 | 5.4e-06 | 1.02e-05 | 2 | 0.6 | 2.4e-07 | 1.8e-06 | 5.52e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6.12e-06 | 4.32e-06 | 0 |  | 6.12e-06 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.4e-06 | -2 | 2 | 3.9e-07 | -0.325 | 0.325 | 5.4e-06 | -4.5 | 4.5 | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5
| 1.4 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.3e-07 | 2.7e-06 | 6.2e-06 | 1.18e-05 | 2 | 0.7 | 2.8e-07 | 2.1e-06 | 6.44e-06 | 5.6e-06 | 1.12e-05 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.04e-06 | 4.94e-06 | 0 |  | 7.04e-06 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 2.7e-06 | -1.9286 | 1.9286 | 4.3e-07 | -0.30714 | 0.30714 | 6.2e-06 | -4.4286 | 4.4286 | 1.18e-05 | -8.4286 | 8.4286
| 1.6 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.7e-07 | 3e-06 | 7e-06 | 1.34e-05 | 2 | 0.8 | 3.2e-07 | 2.4e-06 | 7.36e-06 | 6.4e-06 | 1.28e-05 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 7.96e-06 | 5.56e-06 | 0 |  | 7.96e-06 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 3e-06 | -1.875 | 1.875 | 4.7e-07 | -0.29375 | 0.29375 | 7e-06 | -4.375 | 4.375 | 1.34e-05 | -8.375 | 8.375
| 1.8 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.1e-07 | 3.3e-06 | 7.8e-06 | 1.5e-05 | 2 | 0.9 | 3.6e-07 | 2.7e-06 | 8.28e-06 | 7.2e-06 | 1.44e-05 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 8.88e-06 | 6.18e-06 | 0 |  | 8.88e-06 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 3.3e-06 | -1.8333 | 1.8333 | 5.1e-07 | -0.28333 | 0.28333 | 7.8e-06 | -4.3333 | 4.3333 | 1.5e-05 | -8.3333 | 8.3333
| 1.9 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.3e-07 | 3.45e-06 | 8.2e-06 | 1.58e-05 | 2 | 0.95 | 3.8e-07 | 2.85e-06 | 8.74e-06 | 7.6e-06 | 1.52e-05 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.34e-06 | 6.49e-06 | 0 |  | 9.34e-06 | -4.9158 | 4.9158 | 3.4158 | 3.45e-06 | -1.8158 | 1.8158 | 5.3e-07 | -0.27895 | 0.27895 | 8.2e-06 | -4.3158 | 4.3158 | 1.58e-05 | -8.3158 | 8.3158
| 2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.5e-07 | 3.6e-06 | 8.6e-06 | 1.66e-05 | 2 | 1 | 4e-07 | 3e-06 | 9.2e-06 | 8e-06 | 1.6e-05 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.8e-06 | 6.8e-06 | 0 |  | 9.8e-06 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 3.6e-06 | -1.8 | 1.8 | 5.5e-07 | -0.275 | 0.275 | 8.6e-06 | -4.3 | 4.3 | 1.66e-05 | -8.3 | 8.3
| 2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.5e-07 | 3.6e-06 | 8.6e-06 | 1.66e-05 | 2 | 1 | 4e-07 | 3e-06 | 9.2e-06 | 8e-06 | 1.6e-05 | 1.5e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 6e-07 | 9.8e-06 | 6.8e-06 | 0 |  | 9.8e-06 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 3.6e-06 | -1.8 | 1.8 | 5.5e-07 | -0.275 | 0.275 | 8.6e-06 | -4.3 | 4.3 | 1.66e-05 | -8.3 | 8.3
| 2 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.4e-06 | 2e-06 | 9e-06 | 1.7e-05 | 20 | 0.1 | 4e-07 | 1e-06 | 8.2e-06 | 8e-06 | 1.6e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 9.2e-06 | 6.2e-06 | 0 |  | 9.2e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.1 | 2e-06 | -1 | 1 | 1.4e-06 | -0.7 | 0.7 | 9e-06 | -4.5 | 4.5 | 1.7e-05 | -8.5 | 8.5
| 4 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 1.8e-06 | 3e-06 | 1.7e-05 | 3.3e-05 | 20 | 0.2 | 8e-07 | 2e-06 | 1.64e-05 | 1.6e-05 | 3.2e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1.74e-05 | 1.14e-05 | 0 |  | 1.74e-05 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 3e-06 | -0.75 | 0.75 | 1.8e-06 | -0.45 | 0.45 | 1.7e-05 | -4.25 | 4.25 | 3.3e-05 | -8.25 | 8.25
| 6 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.2e-06 | 4e-06 | 2.5e-05 | 4.9e-05 | 20 | 0.3 | 1.2e-06 | 3e-06 | 2.46e-05 | 2.4e-05 | 4.8e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.56e-05 | 1.66e-05 | 0 |  | 2.56e-05 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 4e-06 | -0.66667 | 0.66667 | 2.2e-06 | -0.36667 | 0.36667 | 2.5e-05 | -4.1667 | 4.1667 | 4.9e-05 | -8.1667 | 8.1667
| 8 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.6e-06 | 5e-06 | 3.3e-05 | 6.5e-05 | 20 | 0.4 | 1.6e-06 | 4e-06 | 3.28e-05 | 3.2e-05 | 6.4e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 3.38e-05 | 2.18e-05 | 0 |  | 3.38e-05 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 5e-06 | -0.625 | 0.625 | 2.6e-06 | -0.325 | 0.325 | 3.3e-05 | -4.125 | 4.125 | 6.5e-05 | -8.125 | 8.125
| 10 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3e-06 | 6e-06 | 4.1e-05 | 8.1e-05 | 20 | 0.5 | 2e-06 | 5e-06 | 4.1e-05 | 4e-05 | 8e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 4.2e-05 | 2.7e-05 | 0 |  | 4.2e-05 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 6e-06 | -0.6 | 0.6 | 3e-06 | -0.3 | 0.3 | 4.1e-05 | -4.1 | 4.1 | 8.1e-05 | -8.1 | 8.1
| 12 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3.4e-06 | 7e-06 | 4.9e-05 | 9.7e-05 | 20 | 0.6 | 2.4e-06 | 6e-06 | 4.92e-05 | 4.8e-05 | 9.6e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.02e-05 | 3.22e-05 | 0 |  | 5.02e-05 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 7e-06 | -0.58333 | 0.58333 | 3.4e-06 | -0.28333 | 0.28333 | 4.9e-05 | -4.0833 | 4.0833 | 9.7e-05 | -8.0833 | 8.0833
| 14 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3.8e-06 | 8e-06 | 5.7e-05 | 0.000113 | 20 | 0.7 | 2.8e-06 | 7e-06 | 5.74e-05 | 5.6e-05 | 0.000112 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 5.84e-05 | 3.74e-05 | 0 |  | 5.84e-05 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 8e-06 | -0.57143 | 0.57143 | 3.8e-06 | -0.27143 | 0.27143 | 5.7e-05 | -4.0714 | 4.0714 | 0.000113 | -8.0714 | 8.0714
| 16 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 4.2e-06 | 9e-06 | 6.5e-05 | 0.000129 | 20 | 0.8 | 3.2e-06 | 8e-06 | 6.56e-05 | 6.4e-05 | 0.000128 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 6.66e-05 | 4.26e-05 | 0 |  | 6.66e-05 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 9e-06 | -0.5625 | 0.5625 | 4.2e-06 | -0.2625 | 0.2625 | 6.5e-05 | -4.0625 | 4.0625 | 0.000129 | -8.0625 | 8.0625
| 18 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 4.6e-06 | 1e-05 | 7.3e-05 | 0.000145 | 20 | 0.9 | 3.6e-06 | 9e-06 | 7.38e-05 | 7.2e-05 | 0.000144 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.48e-05 | 4.78e-05 | 0 |  | 7.48e-05 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 1e-05 | -0.55556 | 0.55556 | 4.6e-06 | -0.25556 | 0.25556 | 7.3e-05 | -4.0556 | 4.0556 | 0.000145 | -8.0556 | 8.0556
| 19 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 4.8e-06 | 1.05e-05 | 7.7e-05 | 0.000153 | 20 | 0.95 | 3.8e-06 | 9.5e-06 | 7.79e-05 | 7.6e-05 | 0.000152 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 7.89e-05 | 5.04e-05 | 0 |  | 7.89e-05 | -4.1526 | 4.1526 | 2.6526 | 1.05e-05 | -0.55263 | 0.55263 | 4.8e-06 | -0.25263 | 0.25263 | 7.7e-05 | -4.0526 | 4.0526 | 0.000153 | -8.0526 | 8.0526
| 20 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 5e-06 | 1.1e-05 | 8.1e-05 | 0.000161 | 20 | 1 | 4e-06 | 1e-05 | 8.2e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3e-05 | 5.3e-05 | 0 |  | 8.3e-05 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.1e-05 | -0.55 | 0.55 | 5e-06 | -0.25 | 0.25 | 8.1e-05 | -4.05 | 4.05 | 0.000161 | -8.05 | 8.05
| 20 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 5e-06 | 1.1e-05 | 8.1e-05 | 0.000161 | 20 | 1 | 4e-06 | 1e-05 | 8.2e-05 | 8e-05 | 0.00016 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 8.3e-05 | 5.3e-05 | 0 |  | 8.3e-05 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.1e-05 | -0.55 | 0.55 | 5e-06 | -0.25 | 0.25 | 8.1e-05 | -4.05 | 4.05 | 0.000161 | -8.05 | 8.05
| 20 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 1.9e-05 | 0.00011 | 0.00018 | 0.00026 | 200 | 0.1 | 4e-06 | 5e-05 | 0.00012 | 0.00012 | 0.0002 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00018 | 0.00015 | 0 |  | 0.00018 | -9 | 9 | 7.5 | 0.00011 | -5.5 | 5.5 | 1.9e-05 | -0.95 | 0.95 | 0.00018 | -9 | 9 | 0.00026 | -13 | 13
| 40 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 2.3e-05 | 0.00016 | 0.0003 | 0.00046 | 200 | 0.2 | 8e-06 | 0.0001 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0003 | 0.00024 | 0 |  | 0.0003 | -7.5 | 7.5 | 6 | 0.00016 | -4 | 4 | 2.3e-05 | -0.575 | 0.575 | 0.0003 | -7.5 | 7.5 | 0.00046 | -11.5 | 11.5
| 60 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 2.7e-05 | 0.00021 | 0.00042 | 0.00066 | 200 | 0.3 | 1.2e-05 | 0.00015 | 0.00036 | 0.00036 | 0.0006 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00042 | 0.00033 | 0 |  | 0.00042 | -7 | 7 | 5.5 | 0.00021 | -3.5 | 3.5 | 2.7e-05 | -0.45 | 0.45 | 0.00042 | -7 | 7 | 0.00066 | -11 | 11
| 80 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3.1e-05 | 0.00026 | 0.00054 | 0.00086 | 200 | 0.4 | 1.6e-05 | 0.0002 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0008 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00054 | 0.00042 | 0 |  | 0.00054 | -6.75 | 6.75 | 5.25 | 0.00026 | -3.25 | 3.25 | 3.1e-05 | -0.3875 | 0.3875 | 0.00054 | -6.75 | 6.75 | 0.00086 | -10.75 | 10.75
| 100 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3.5e-05 | 0.00031 | 0.00066 | 0.00106 | 200 | 0.5 | 2e-05 | 0.00025 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00066 | 0.00051 | 0 |  | 0.00066 | -6.6 | 6.6 | 5.1 | 0.00031 | -3.1 | 3.1 | 3.5e-05 | -0.35 | 0.35 | 0.00066 | -6.6 | 6.6 | 0.00106 | -10.6 | 10.6
| 120 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3.9e-05 | 0.00036 | 0.00078 | 0.00126 | 200 | 0.6 | 2.4e-05 | 0.0003 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00078 | 0.0006 | 0 |  | 0.00078 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.00036 | -3 | 3 | 3.9e-05 | -0.325 | 0.325 | 0.00078 | -6.5 | 6.5 | 0.00126 | -10.5 | 10.5
| 140 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4.3e-05 | 0.00041 | 0.0009 | 0.00146 | 200 | 0.7 | 2.8e-05 | 0.00035 | 0.00084 | 0.00084 | 0.0014 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0009 | 0.00069 | 0 |  | 0.0009 | -6.4286 | 6.4286 | 4.9286 | 0.00041 | -2.9286 | 2.9286 | 4.3e-05 | -0.30714 | 0.30714 | 0.0009 | -6.4286 | 6.4286 | 0.00146 | -10.4286 | 10.4286
| 160 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4.7e-05 | 0.00046 | 0.00102 | 0.00166 | 200 | 0.8 | 3.2e-05 | 0.0004 | 0.00096 | 0.00096 | 0.0016 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00102 | 0.00078 | 0 |  | 0.00102 | -6.375 | 6.375 | 4.875 | 0.00046 | -2.875 | 2.875 | 4.7e-05 | -0.29375 | 0.29375 | 0.00102 | -6.375 | 6.375 | 0.00166 | -10.375 | 10.375
| 180 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5.1e-05 | 0.00051 | 0.00114 | 0.00186 | 200 | 0.9 | 3.6e-05 | 0.00045 | 0.00108 | 0.00108 | 0.0018 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00114 | 0.00087 | 0 |  | 0.00114 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00051 | -2.8333 | 2.8333 | 5.1e-05 | -0.28333 | 0.28333 | 0.00114 | -6.3333 | 6.3333 | 0.00186 | -10.3333 | 10.3333
| 190 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5.3e-05 | 0.000535 | 0.0012 | 0.00196 | 200 | 0.95 | 3.8e-05 | 0.000475 | 0.00114 | 0.00114 | 0.0019 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0012 | 0.000915 | 0 |  | 0.0012 | -6.3158 | 6.3158 | 4.8158 | 0.000535 | -2.8158 | 2.8158 | 5.3e-05 | -0.27895 | 0.27895 | 0.0012 | -6.3158 | 6.3158 | 0.00196 | -10.3158 | 10.3158
| 200 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5.5e-05 | 0.00056 | 0.00126 | 0.00206 | 200 | 1 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00126 | 0.00096 | 0 |  | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 0.00056 | -2.8 | 2.8 | 5.5e-05 | -0.275 | 0.275 | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 0.00206 | -10.3 | 10.3
| 200 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.075 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 5.5e-05 | 0.00056 | 0.00126 | 0.00206 | 200 | 1 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 1.5e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.00126 | 0.00096 | 0 |  | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 0.00056 | -2.8 | 2.8 | 5.5e-05 | -0.275 | 0.275 | 0.00126 | -6.3 | 6.3 | 0.00206 | -10.3 | 10.3
| 200 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 9e-05 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0021 | 1000 | 0.2 | 4e-05 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013 | 0.001 | 0 |  | 0.0013 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.0006 | -3 | 3 | 9e-05 | -0.45 | 0.45 | 0.0013 | -6.5 | 6.5 | 0.0021 | -10.5 | 10.5
| 250 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0001 | 0.000725 | 0.0016 | 0.0026 | 1000 | 0.25 | 5e-05 | 0.000625 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.001225 | 0 |  | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.000725 | -2.9 | 2.9 | 0.0001 | -0.4 | 0.4 | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 0.0026 | -10.4 | 10.4
| 300 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00011 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0031 | 1000 | 0.3 | 6e-05 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0018 | 0.003 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0019 | 0.00145 | 0 |  | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00085 | -2.8333 | 2.8333 | 0.00011 | -0.36667 | 0.36667 | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 0.0031 | -10.3333 | 10.3333
| 400 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00013 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0041 | 1000 | 0.4 | 8e-05 | 0.001 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0019 | 0 |  | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 0.0011 | -2.75 | 2.75 | 0.00013 | -0.325 | 0.325 | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 0.0041 | -10.25 | 10.25
| 500 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00015 | 0.00135 | 0.0031 | 0.0051 | 1000 | 0.5 | 0.0001 | 0.00125 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0031 | 0.00235 | 0 |  | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 4.7 | 0.00135 | -2.7 | 2.7 | 0.00015 | -0.3 | 0.3 | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 0.0051 | -10.2 | 10.2
| 600 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00017 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0061 | 1000 | 0.6 | 0.00012 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0036 | 0.006 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0028 | 0 |  | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 4.6667 | 0.0016 | -2.6667 | 2.6667 | 0.00017 | -0.28333 | 0.28333 | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 0.0061 | -10.1667 | 10.1667
| 700 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00019 | 0.00185 | 0.0043 | 0.0071 | 1000 | 0.7 | 0.00014 | 0.00175 | 0.0042 | 0.0042 | 0.007 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0043 | 0.00325 | 0 |  | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 4.6429 | 0.00185 | -2.6429 | 2.6429 | 0.00019 | -0.27143 | 0.27143 | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 0.0071 | -10.1429 | 10.1429
| 800 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00021 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0081 | 1000 | 0.8 | 0.00016 | 0.002 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0037 | 0 |  | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 4.625 | 0.0021 | -2.625 | 2.625 | 0.00021 | -0.2625 | 0.2625 | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 0.0081 | -10.125 | 10.125
| 900 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00023 | 0.00235 | 0.0055 | 0.0091 | 1000 | 0.9 | 0.00018 | 0.00225 | 0.0054 | 0.0054 | 0.009 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0055 | 0.00415 | 0 |  | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 4.6111 | 0.00235 | -2.6111 | 2.6111 | 0.00023 | -0.25556 | 0.25556 | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 0.0091 | -10.1111 | 10.1111
| 1000 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00025 | 0.0026 | 0.0061 | 0.0101 | 1000 | 1 | 0.0002 | 0.0025 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0046 | 0 |  | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.0026 | -2.6 | 2.6 | 0.00025 | -0.25 | 0.25 | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 0.0101 | -10.1 | 10.1
| 1025 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.000255 | 0.0026625 | 0.00625 | 0.01035 | 1000 | 1.025 | 0.000205 | 0.0025625 | 0.00615 | 0.00615 | 0.01025 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00625 | 0.0047125 | 0 |  | 0.00625 | -6.0976 | 6.0976 | 4.5976 | 0.0026625 | -2.5976 | 2.5976 | 0.000255 | -0.24878 | 0.24878 | 0.00625 | -6.0976 | 6.0976 | 0.01035 | -10.0976 | 10.0976
| 1050 | 0.2 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00026 | 0.002725 | 0.0064 | 0.0106 | 1000 | 1.05 | 0.00021 | 0.002625 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0105 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0064 | 0.004825 | 0 |  | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 4.5952 | 0.002725 | -2.5952 | 2.5952 | 0.00026 | -0.24762 | 0.24762 | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 0.0106 | -10.0952 | 10.0952
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | 24h |  |  | Fluke 8508A, 20 minutes |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
8508A | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 10m | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.0099995 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 6.3997e-08 | 6.2497e-07 | 6.4997e-07 | 6.8997e-07 | 0.19999 | 0.05 | 3.9998e-09 | 2.4999e-08 | 4.9998e-08 | 4.9998e-08 | 8.9996e-08 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 6.4997e-07 | 6.3497e-07 | 0 |  | 6.4997e-07 | -65 | 65 | 63.5 | 6.2497e-07 | -62.5 | 62.5 | 6.3997e-08 | -6.4 | 6.4 | 6.4997e-07 | -65 | 65 | 6.8997e-07 | -69 | 69
| 0.029998 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7.1996e-08 | 6.7497e-07 | 7.4996e-07 | 8.6996e-07 | 0.19999 | 0.15 | 1.1999e-08 | 7.4996e-08 | 1.4999e-07 | 1.4999e-07 | 2.6999e-07 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 7.4996e-07 | 7.0496e-07 | 0 |  | 7.4996e-07 | -25 | 25 | 23.5 | 6.7497e-07 | -22.5 | 22.5 | 7.1996e-08 | -2.4 | 2.4 | 7.4996e-07 | -25 | 25 | 8.6996e-07 | -29 | 29
| 0.049998 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 7.9996e-08 | 7.2496e-07 | 8.4996e-07 | 1.0499e-06 | 0.19999 | 0.25 | 1.9999e-08 | 1.2499e-07 | 2.4999e-07 | 2.4999e-07 | 4.4998e-07 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 8.4996e-07 | 7.7496e-07 | 0 |  | 8.4996e-07 | -17 | 17 | 15.5 | 7.2496e-07 | -14.5 | 14.5 | 7.9996e-08 | -1.6 | 1.6 | 8.4996e-07 | -17 | 17 | 1.0499e-06 | -21 | 21
| 0.069996 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 8.7996e-08 | 7.7496e-07 | 9.4995e-07 | 1.2299e-06 | 0.19999 | 0.35 | 2.7999e-08 | 1.7499e-07 | 3.4998e-07 | 3.4998e-07 | 6.2997e-07 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 9.4995e-07 | 8.4496e-07 | 0 |  | 9.4995e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 12.0714 | 7.7496e-07 | -11.0714 | 11.0714 | 8.7996e-08 | -1.2571 | 1.2571 | 9.4995e-07 | -13.5714 | 13.5714 | 1.2299e-06 | -17.5714 | 17.5714
| 0.099995 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 9.9995e-08 | 8.4996e-07 | 1.0999e-06 | 1.4999e-06 | 0.19999 | 0.5 | 3.9998e-08 | 2.4999e-07 | 4.9997e-07 | 4.9997e-07 | 8.9995e-07 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.0999e-06 | 9.4995e-07 | 0 |  | 1.0999e-06 | -11 | 11 | 9.5 | 8.4996e-07 | -8.5 | 8.5 | 9.9995e-08 | -1 | 1 | 1.0999e-06 | -11 | 11 | 1.4999e-06 | -15 | 15
| 0.11999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.0799e-07 | 8.9995e-07 | 1.1999e-06 | 1.6799e-06 | 0.19999 | 0.6 | 4.7998e-08 | 2.9998e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.0799e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.1999e-06 | 1.0199e-06 | 0 |  | 1.1999e-06 | -10 | 10 | 8.5 | 8.9995e-07 | -7.5 | 7.5 | 1.0799e-07 | -0.9 | 0.9 | 1.1999e-06 | -10 | 10 | 1.6799e-06 | -14 | 14
| 0.13999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.1599e-07 | 9.4995e-07 | 1.2999e-06 | 1.8599e-06 | 0.19999 | 0.7 | 5.5997e-08 | 3.4998e-07 | 6.9996e-07 | 6.9996e-07 | 1.2599e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.2999e-06 | 1.0899e-06 | 0 |  | 1.2999e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 9.4995e-07 | -6.7857 | 6.7857 | 1.1599e-07 | -0.82857 | 0.82857 | 1.2999e-06 | -9.2857 | 9.2857 | 1.8599e-06 | -13.2857 | 13.2857
| 0.15999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.2399e-07 | 9.9995e-07 | 1.3999e-06 | 2.0399e-06 | 0.19999 | 0.8 | 6.3997e-08 | 3.9998e-07 | 7.9996e-07 | 7.9996e-07 | 1.4399e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.3999e-06 | 1.1599e-06 | 0 |  | 1.3999e-06 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 9.9995e-07 | -6.25 | 6.25 | 1.2399e-07 | -0.775 | 0.775 | 1.3999e-06 | -8.75 | 8.75 | 2.0399e-06 | -12.75 | 12.75
| 0.17999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.3199e-07 | 1.0499e-06 | 1.4999e-06 | 2.2199e-06 | 0.19999 | 0.9 | 7.1996e-08 | 4.4998e-07 | 8.9995e-07 | 8.9995e-07 | 1.6199e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.4999e-06 | 1.2299e-06 | 0 |  | 1.4999e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 1.0499e-06 | -5.8333 | 5.8333 | 1.3199e-07 | -0.73333 | 0.73333 | 1.4999e-06 | -8.3333 | 8.3333 | 2.2199e-06 | -12.3333 | 12.3333
| 0.18999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.3599e-07 | 1.0749e-06 | 1.5499e-06 | 2.3099e-06 | 0.19999 | 0.95 | 7.5996e-08 | 4.7498e-07 | 9.4995e-07 | 9.4995e-07 | 1.7099e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.5499e-06 | 1.2649e-06 | 0 |  | 1.5499e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 6.6579 | 1.0749e-06 | -5.6579 | 5.6579 | 1.3599e-07 | -0.71579 | 0.71579 | 1.5499e-06 | -8.1579 | 8.1579 | 2.3099e-06 | -12.1579 | 12.1579
| 0.19999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.3999e-07 | 1.0999e-06 | 1.5999e-06 | 2.3999e-06 | 0.19999 | 1 | 7.9996e-08 | 4.9997e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 1.7999e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.5999e-06 | 1.2999e-06 | 0 |  | 1.5999e-06 | -8 | 8 | 6.5 | 1.0999e-06 | -5.5 | 5.5 | 1.3999e-07 | -0.7 | 0.7 | 1.5999e-06 | -8 | 8 | 2.3999e-06 | -12 | 12
| 0.19999 | 0.4 | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 1.3999e-07 | 1.0999e-06 | 1.5999e-06 | 2.3999e-06 | 0.19999 | 1 | 7.9996e-08 | 4.9997e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 1.7999e-06 | 5.9997e-08 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.5999e-06 | 1.2999e-06 | 0 |  | 1.5999e-06 | -8 | 8 | 6.5 | 1.0999e-06 | -5.5 | 5.5 | 1.3999e-07 | -0.7 | 0.7 | 1.5999e-06 | -8 | 8 | 2.3999e-06 | -12 | 12
| 0.19999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 2.5999e-07 | 8.9995e-07 | 1.3999e-06 | 2.1999e-06 | 1.9999 | 0.1 | 5.9997e-08 | 2.9998e-07 | 9.1995e-07 | 7.9996e-07 | 1.5999e-06 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 1.5199e-06 | 1.2199e-06 | 0 |  | 1.5199e-06 | -7.6 | 7.6 | 6.1 | 8.9995e-07 | -4.5 | 4.5 | 2.5999e-07 | -1.3 | 1.3 | 1.3999e-06 | -7 | 7 | 2.1999e-06 | -11 | 11
| 0.39998 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.1998e-07 | 1.1999e-06 | 2.1999e-06 | 3.7998e-06 | 1.9999 | 0.2 | 1.1999e-07 | 5.9997e-07 | 1.8399e-06 | 1.5999e-06 | 3.1998e-06 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 2.4399e-06 | 1.8399e-06 | 0 |  | 2.4399e-06 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 1.1999e-06 | -3 | 3 | 3.1998e-07 | -0.8 | 0.8 | 2.1999e-06 | -5.5 | 5.5 | 3.7998e-06 | -9.5 | 9.5
| 0.59997 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 3.7998e-07 | 1.4999e-06 | 2.9998e-06 | 5.3997e-06 | 1.9999 | 0.3 | 1.7999e-07 | 8.9995e-07 | 2.7599e-06 | 2.3999e-06 | 4.7998e-06 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 3.3598e-06 | 2.4599e-06 | 0 |  | 3.3598e-06 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 1.4999e-06 | -2.5 | 2.5 | 3.7998e-07 | -0.63333 | 0.63333 | 2.9998e-06 | -5 | 5 | 5.3997e-06 | -9 | 9
| 0.79996 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.3998e-07 | 1.7999e-06 | 3.7998e-06 | 6.9996e-06 | 1.9999 | 0.4 | 2.3999e-07 | 1.1999e-06 | 3.6798e-06 | 3.1998e-06 | 6.3997e-06 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 4.2798e-06 | 3.0798e-06 | 0 |  | 4.2798e-06 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 1.7999e-06 | -2.25 | 2.25 | 4.3998e-07 | -0.55 | 0.55 | 3.7998e-06 | -4.75 | 4.75 | 6.9996e-06 | -8.75 | 8.75
| 0.99995 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 4.9998e-07 | 2.0999e-06 | 4.5998e-06 | 8.5996e-06 | 1.9999 | 0.5 | 2.9998e-07 | 1.4999e-06 | 4.5998e-06 | 3.9998e-06 | 7.9996e-06 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.1997e-06 | 3.6998e-06 | 0 |  | 5.1997e-06 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 2.0999e-06 | -2.1 | 2.1 | 4.9998e-07 | -0.5 | 0.5 | 4.5998e-06 | -4.6 | 4.6 | 8.5996e-06 | -8.6 | 8.6
| 1.1999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 5.5997e-07 | 2.3999e-06 | 5.3997e-06 | 1.0199e-05 | 1.9999 | 0.6 | 3.5998e-07 | 1.7999e-06 | 5.5197e-06 | 4.7998e-06 | 9.5995e-06 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 6.1197e-06 | 4.3198e-06 | 0 |  | 6.1197e-06 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.3999e-06 | -2 | 2 | 5.5997e-07 | -0.46667 | 0.46667 | 5.3997e-06 | -4.5 | 4.5 | 1.0199e-05 | -8.5 | 8.5
| 1.3999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.1997e-07 | 2.6999e-06 | 6.1997e-06 | 1.1799e-05 | 1.9999 | 0.7 | 4.1998e-07 | 2.0999e-06 | 6.4397e-06 | 5.5997e-06 | 1.1199e-05 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 7.0396e-06 | 4.9398e-06 | 0 |  | 7.0396e-06 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 2.6999e-06 | -1.9286 | 1.9286 | 6.1997e-07 | -0.44286 | 0.44286 | 6.1997e-06 | -4.4286 | 4.4286 | 1.1799e-05 | -8.4286 | 8.4286
| 1.5999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 6.7997e-07 | 2.9998e-06 | 6.9996e-06 | 1.3399e-05 | 1.9999 | 0.8 | 4.7998e-07 | 2.3999e-06 | 7.3596e-06 | 6.3997e-06 | 1.2799e-05 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 7.9596e-06 | 5.5597e-06 | 0 |  | 7.9596e-06 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 2.9998e-06 | -1.875 | 1.875 | 6.7997e-07 | -0.425 | 0.425 | 6.9996e-06 | -4.375 | 4.375 | 1.3399e-05 | -8.375 | 8.375
| 1.7999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.3996e-07 | 3.2998e-06 | 7.7996e-06 | 1.4999e-05 | 1.9999 | 0.9 | 5.3997e-07 | 2.6999e-06 | 8.2796e-06 | 7.1996e-06 | 1.4399e-05 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 8.8796e-06 | 6.1797e-06 | 0 |  | 8.8796e-06 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 3.2998e-06 | -1.8333 | 1.8333 | 7.3996e-07 | -0.41111 | 0.41111 | 7.7996e-06 | -4.3333 | 4.3333 | 1.4999e-05 | -8.3333 | 8.3333
| 1.8999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.6996e-07 | 3.4498e-06 | 8.1996e-06 | 1.5799e-05 | 1.9999 | 0.95 | 5.6997e-07 | 2.8499e-06 | 8.7396e-06 | 7.5996e-06 | 1.5199e-05 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 9.3395e-06 | 6.4897e-06 | 0 |  | 9.3395e-06 | -4.9158 | 4.9158 | 3.4158 | 3.4498e-06 | -1.8158 | 1.8158 | 7.6996e-07 | -0.40526 | 0.40526 | 8.1996e-06 | -4.3158 | 4.3158 | 1.5799e-05 | -8.3158 | 8.3158
| 1.9999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.9996e-07 | 3.5998e-06 | 8.5996e-06 | 1.6599e-05 | 1.9999 | 1 | 5.9997e-07 | 2.9999e-06 | 9.1995e-06 | 7.9996e-06 | 1.5999e-05 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 9.7995e-06 | 6.7997e-06 | 0 |  | 9.7995e-06 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 3.5998e-06 | -1.8 | 1.8 | 7.9996e-07 | -0.4 | 0.4 | 8.5996e-06 | -4.3 | 4.3 | 1.6599e-05 | -8.3 | 8.3
| 1.9999 | 0.3 | 1.5 | 4.6 | 4 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 7.9996e-07 | 3.5998e-06 | 8.5996e-06 | 1.6599e-05 | 1.9999 | 1 | 5.9997e-07 | 2.9999e-06 | 9.1995e-06 | 7.9996e-06 | 1.5999e-05 | 1.9999e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 5.9997e-07 | 9.7995e-06 | 6.7997e-06 | 0 |  | 9.7995e-06 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 3.5998e-06 | -1.8 | 1.8 | 7.9996e-07 | -0.4 | 0.4 | 8.5996e-06 | -4.3 | 4.3 | 1.6599e-05 | -8.3 | 8.3
| 1.9999 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 2.5999e-06 | 1.9999e-06 | 8.9996e-06 | 1.6999e-05 | 19.999 | 0.1 | 5.9997e-07 | 9.9995e-07 | 8.1996e-06 | 7.9996e-06 | 1.5999e-05 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.1995e-06 | 6.1997e-06 | 0 |  | 9.1995e-06 | -4.6 | 4.6 | 3.1 | 1.9999e-06 | -1 | 1 | 2.5999e-06 | -1.3 | 1.3 | 8.9996e-06 | -4.5 | 4.5 | 1.6999e-05 | -8.5 | 8.5
| 3.9998 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3.1998e-06 | 2.9998e-06 | 1.6999e-05 | 3.2998e-05 | 19.999 | 0.2 | 1.1999e-06 | 1.9999e-06 | 1.6399e-05 | 1.5999e-05 | 3.1998e-05 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 1.7399e-05 | 1.1399e-05 | 0 |  | 1.7399e-05 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 2.9998e-06 | -0.75 | 0.75 | 3.1998e-06 | -0.8 | 0.8 | 1.6999e-05 | -4.25 | 4.25 | 3.2998e-05 | -8.25 | 8.25
| 5.9997 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 3.7998e-06 | 3.9998e-06 | 2.4999e-05 | 4.8998e-05 | 19.999 | 0.3 | 1.7999e-06 | 2.9998e-06 | 2.4599e-05 | 2.3999e-05 | 4.7998e-05 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 2.5599e-05 | 1.6599e-05 | 0 |  | 2.5599e-05 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 3.9998e-06 | -0.66667 | 0.66667 | 3.7998e-06 | -0.63333 | 0.63333 | 2.4999e-05 | -4.1667 | 4.1667 | 4.8998e-05 | -8.1667 | 8.1667
| 7.9996 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 4.3998e-06 | 4.9997e-06 | 3.2998e-05 | 6.4997e-05 | 19.999 | 0.4 | 2.3999e-06 | 3.9998e-06 | 3.2798e-05 | 3.1998e-05 | 6.3997e-05 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 3.3798e-05 | 2.1799e-05 | 0 |  | 3.3798e-05 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 4.9997e-06 | -0.625 | 0.625 | 4.3998e-06 | -0.55 | 0.55 | 3.2998e-05 | -4.125 | 4.125 | 6.4997e-05 | -8.125 | 8.125
| 9.9995 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 4.9997e-06 | 5.9997e-06 | 4.0998e-05 | 8.0996e-05 | 19.999 | 0.5 | 2.9998e-06 | 4.9997e-06 | 4.0998e-05 | 3.9998e-05 | 7.9996e-05 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 4.1998e-05 | 2.6999e-05 | 0 |  | 4.1998e-05 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 5.9997e-06 | -0.6 | 0.6 | 4.9997e-06 | -0.5 | 0.5 | 4.0998e-05 | -4.1 | 4.1 | 8.0996e-05 | -8.1 | 8.1
| 11.9994 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 5.5997e-06 | 6.9996e-06 | 4.8998e-05 | 9.6995e-05 | 19.999 | 0.6 | 3.5998e-06 | 5.9997e-06 | 4.9198e-05 | 4.7998e-05 | 9.5995e-05 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 5.0197e-05 | 3.2198e-05 | 0 |  | 5.0197e-05 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 6.9996e-06 | -0.58333 | 0.58333 | 5.5997e-06 | -0.46667 | 0.46667 | 4.8998e-05 | -4.0833 | 4.0833 | 9.6995e-05 | -8.0833 | 8.0833
| 13.9993 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 6.1997e-06 | 7.9996e-06 | 5.6997e-05 | 0.00011299 | 19.999 | 0.7 | 4.1998e-06 | 6.9996e-06 | 5.7397e-05 | 5.5997e-05 | 0.00011199 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 5.8397e-05 | 3.7398e-05 | 0 |  | 5.8397e-05 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 7.9996e-06 | -0.57143 | 0.57143 | 6.1997e-06 | -0.44286 | 0.44286 | 5.6997e-05 | -4.0714 | 4.0714 | 0.00011299 | -8.0714 | 8.0714
| 15.9992 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 6.7997e-06 | 8.9996e-06 | 6.4997e-05 | 0.00012899 | 19.999 | 0.8 | 4.7998e-06 | 7.9996e-06 | 6.5597e-05 | 6.3997e-05 | 0.00012799 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 6.6597e-05 | 4.2598e-05 | 0 |  | 6.6597e-05 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 8.9996e-06 | -0.5625 | 0.5625 | 6.7997e-06 | -0.425 | 0.425 | 6.4997e-05 | -4.0625 | 4.0625 | 0.00012899 | -8.0625 | 8.0625
| 17.9991 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 7.3996e-06 | 9.9995e-06 | 7.2996e-05 | 0.00014499 | 19.999 | 0.9 | 5.3997e-06 | 8.9995e-06 | 7.3796e-05 | 7.1996e-05 | 0.00014399 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 7.4796e-05 | 4.7798e-05 | 0 |  | 7.4796e-05 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 9.9995e-06 | -0.55556 | 0.55556 | 7.3996e-06 | -0.41111 | 0.41111 | 7.2996e-05 | -4.0556 | 4.0556 | 0.00014499 | -8.0556 | 8.0556
| 18.999 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 7.6996e-06 | 1.0499e-05 | 7.6996e-05 | 0.00015299 | 19.999 | 0.95 | 5.6997e-06 | 9.4995e-06 | 7.7896e-05 | 7.5996e-05 | 0.00015199 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 7.8896e-05 | 5.0397e-05 | 0 |  | 7.8896e-05 | -4.1526 | 4.1526 | 2.6526 | 1.0499e-05 | -0.55263 | 0.55263 | 7.6996e-06 | -0.40526 | 0.40526 | 7.6996e-05 | -4.0526 | 4.0526 | 0.00015299 | -8.0526 | 8.0526
| 19.999 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 7.9996e-06 | 1.0999e-05 | 8.0996e-05 | 0.00016099 | 19.999 | 1 | 5.9997e-06 | 9.9995e-06 | 8.1996e-05 | 7.9996e-05 | 0.00015999 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 8.2996e-05 | 5.2997e-05 | 0 |  | 8.2996e-05 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.0999e-05 | -0.55 | 0.55 | 7.9996e-06 | -0.4 | 0.4 | 8.0996e-05 | -4.05 | 4.05 | 0.00016099 | -8.05 | 8.05
| 19.999 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 4 | 8 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 7.9996e-06 | 1.0999e-05 | 8.0996e-05 | 0.00016099 | 19.999 | 1 | 5.9997e-06 | 9.9995e-06 | 8.1996e-05 | 7.9996e-05 | 0.00015999 | 1.9999e-06 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 9.9995e-07 | 8.2996e-05 | 5.2997e-05 | 0 |  | 8.2996e-05 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.0999e-05 | -0.55 | 0.55 | 7.9996e-06 | -0.4 | 0.4 | 8.0996e-05 | -4.05 | 4.05 | 0.00016099 | -8.05 | 8.05
| 19.999 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 3.3998e-05 | 0.00010999 | 0.00017999 | 0.00025999 | 199.99 | 0.1 | 1.3999e-05 | 4.9998e-05 | 0.00011999 | 0.00011999 | 0.00019999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00017999 | 0.00014999 | 0 |  | 0.00017999 | -9 | 9 | 7.5 | 0.00010999 | -5.5 | 5.5 | 3.3998e-05 | -1.7 | 1.7 | 0.00017999 | -9 | 9 | 0.00025999 | -13 | 13
| 39.998 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4.7998e-05 | 0.00015999 | 0.00029999 | 0.00045998 | 199.99 | 0.2 | 2.7999e-05 | 9.9995e-05 | 0.00023999 | 0.00023999 | 0.00039998 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00029999 | 0.00023999 | 0 |  | 0.00029999 | -7.5 | 7.5 | 6 | 0.00015999 | -4 | 4 | 4.7998e-05 | -1.2 | 1.2 | 0.00029999 | -7.5 | 7.5 | 0.00045998 | -11.5 | 11.5
| 59.997 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 6.1997e-05 | 0.00020999 | 0.00041998 | 0.00065997 | 199.99 | 0.3 | 4.1998e-05 | 0.00014999 | 0.00035998 | 0.00035998 | 0.00059997 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00041998 | 0.00032998 | 0 |  | 0.00041998 | -7 | 7 | 5.5 | 0.00020999 | -3.5 | 3.5 | 6.1997e-05 | -1.0333 | 1.0333 | 0.00041998 | -7 | 7 | 0.00065997 | -11 | 11
| 79.996 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 7.5996e-05 | 0.00025999 | 0.00053997 | 0.00085996 | 199.99 | 0.4 | 5.5997e-05 | 0.00019999 | 0.00047998 | 0.00047998 | 0.00079996 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00053997 | 0.00041998 | 0 |  | 0.00053997 | -6.75 | 6.75 | 5.25 | 0.00025999 | -3.25 | 3.25 | 7.5996e-05 | -0.95 | 0.95 | 0.00053997 | -6.75 | 6.75 | 0.00085996 | -10.75 | 10.75
| 99.995 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 8.9996e-05 | 0.00030998 | 0.00065997 | 0.0010599 | 199.99 | 0.5 | 6.9997e-05 | 0.00024999 | 0.00059997 | 0.00059997 | 0.00099995 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00065997 | 0.00050997 | 0 |  | 0.00065997 | -6.6 | 6.6 | 5.1 | 0.00030998 | -3.1 | 3.1 | 8.9996e-05 | -0.9 | 0.9 | 0.00065997 | -6.6 | 6.6 | 0.0010599 | -10.6 | 10.6
| 119.994 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00010399 | 0.00035998 | 0.00077996 | 0.0012599 | 199.99 | 0.6 | 8.3996e-05 | 0.00029998 | 0.00071996 | 0.00071996 | 0.0011999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00077996 | 0.00059997 | 0 |  | 0.00077996 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.00035998 | -3 | 3 | 0.00010399 | -0.86667 | 0.86667 | 0.00077996 | -6.5 | 6.5 | 0.0012599 | -10.5 | 10.5
| 139.993 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00011799 | 0.00040998 | 0.00089996 | 0.0014599 | 199.99 | 0.7 | 9.7995e-05 | 0.00034998 | 0.00083996 | 0.00083996 | 0.0013999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.00089996 | 0.00068997 | 0 |  | 0.00089996 | -6.4286 | 6.4286 | 4.9286 | 0.00040998 | -2.9286 | 2.9286 | 0.00011799 | -0.84286 | 0.84286 | 0.00089996 | -6.4286 | 6.4286 | 0.0014599 | -10.4286 | 10.4286
| 159.992 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00013199 | 0.00045998 | 0.0010199 | 0.0016599 | 199.99 | 0.8 | 0.00011199 | 0.00039998 | 0.00095995 | 0.00095995 | 0.0015999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.0010199 | 0.00077996 | 0 |  | 0.0010199 | -6.375 | 6.375 | 4.875 | 0.00045998 | -2.875 | 2.875 | 0.00013199 | -0.825 | 0.825 | 0.0010199 | -6.375 | 6.375 | 0.0016599 | -10.375 | 10.375
| 179.991 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00014599 | 0.00050997 | 0.0011399 | 0.0018599 | 199.99 | 0.9 | 0.00012599 | 0.00044998 | 0.0010799 | 0.0010799 | 0.0017999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.0011399 | 0.00086996 | 0 |  | 0.0011399 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00050997 | -2.8333 | 2.8333 | 0.00014599 | -0.81111 | 0.81111 | 0.0011399 | -6.3333 | 6.3333 | 0.0018599 | -10.3333 | 10.3333
| 189.9905 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00015299 | 0.00053497 | 0.0011999 | 0.0019599 | 199.99 | 0.95 | 0.00013299 | 0.00047498 | 0.0011399 | 0.0011399 | 0.0018999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.0011999 | 0.00091495 | 0 |  | 0.0011999 | -6.3158 | 6.3158 | 4.8158 | 0.00053497 | -2.8158 | 2.8158 | 0.00015299 | -0.80526 | 0.80526 | 0.0011999 | -6.3158 | 6.3158 | 0.0019599 | -10.3158 | 10.3158
| 199.99 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00015999 | 0.00055997 | 0.0012599 | 0.0020599 | 199.99 | 1 | 0.00013999 | 0.00049997 | 0.0011999 | 0.0011999 | 0.0019999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.0012599 | 0.00095995 | 0 |  | 0.0012599 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 0.00055997 | -2.8 | 2.8 | 0.00015999 | -0.8 | 0.8 | 0.0012599 | -6.3 | 6.3 | 0.0020599 | -10.3 | 10.3
| 199.99 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0.00015999 | 0.00055997 | 0.0012599 | 0.0020599 | 199.99 | 1 | 0.00013999 | 0.00049997 | 0.0011999 | 0.0011999 | 0.0019999 | 1.9999e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 5.9997e-05 | 0.0012599 | 0.00095995 | 0 |  | 0.0012599 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 0.00055997 | -2.8 | 2.8 | 0.00015999 | -0.8 | 0.8 | 0.0012599 | -6.3 | 6.3 | 0.0020599 | -10.3 | 10.3
| 200 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00044 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0021 | 1000 | 0.2 | 0.00014 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013 | 0.001 | 0 |  | 0.0013 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.0006 | -3 | 3 | 0.00044 | -2.2 | 2.2 | 0.0013 | -6.5 | 6.5 | 0.0021 | -10.5 | 10.5
| 250 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.000475 | 0.000725 | 0.0016 | 0.0026 | 1000 | 0.25 | 0.000175 | 0.000625 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.001225 | 0 |  | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.000725 | -2.9 | 2.9 | 0.000475 | -1.9 | 1.9 | 0.0016 | -6.4 | 6.4 | 0.0026 | -10.4 | 10.4
| 300 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00051 | 0.00085 | 0.0019 | 0.0031 | 1000 | 0.3 | 0.00021 | 0.00075 | 0.0018 | 0.0018 | 0.003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0019 | 0.00145 | 0 |  | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.00085 | -2.8333 | 2.8333 | 0.00051 | -1.7 | 1.7 | 0.0019 | -6.3333 | 6.3333 | 0.0031 | -10.3333 | 10.3333
| 400 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00058 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0041 | 1000 | 0.4 | 0.00028 | 0.001 | 0.0024 | 0.0024 | 0.004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0019 | 0 |  | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 0.0011 | -2.75 | 2.75 | 0.00058 | -1.45 | 1.45 | 0.0025 | -6.25 | 6.25 | 0.0041 | -10.25 | 10.25
| 500 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00065 | 0.00135 | 0.0031 | 0.0051 | 1000 | 0.5 | 0.00035 | 0.00125 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0031 | 0.00235 | 0 |  | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 4.7 | 0.00135 | -2.7 | 2.7 | 0.00065 | -1.3 | 1.3 | 0.0031 | -6.2 | 6.2 | 0.0051 | -10.2 | 10.2
| 600 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00072 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0061 | 1000 | 0.6 | 0.00042 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0036 | 0.006 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0028 | 0 |  | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 4.6667 | 0.0016 | -2.6667 | 2.6667 | 0.00072 | -1.2 | 1.2 | 0.0037 | -6.1667 | 6.1667 | 0.0061 | -10.1667 | 10.1667
| 700 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00079 | 0.00185 | 0.0043 | 0.0071 | 1000 | 0.7 | 0.00049 | 0.00175 | 0.0042 | 0.0042 | 0.007 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0043 | 0.00325 | 0 |  | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 4.6429 | 0.00185 | -2.6429 | 2.6429 | 0.00079 | -1.1286 | 1.1286 | 0.0043 | -6.1429 | 6.1429 | 0.0071 | -10.1429 | 10.1429
| 800 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00086 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0081 | 1000 | 0.8 | 0.00056 | 0.002 | 0.0048 | 0.0048 | 0.008 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0049 | 0.0037 | 0 |  | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 4.625 | 0.0021 | -2.625 | 2.625 | 0.00086 | -1.075 | 1.075 | 0.0049 | -6.125 | 6.125 | 0.0081 | -10.125 | 10.125
| 900 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.00093 | 0.00235 | 0.0055 | 0.0091 | 1000 | 0.9 | 0.00063 | 0.00225 | 0.0054 | 0.0054 | 0.009 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0055 | 0.00415 | 0 |  | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 4.6111 | 0.00235 | -2.6111 | 2.6111 | 0.00093 | -1.0333 | 1.0333 | 0.0055 | -6.1111 | 6.1111 | 0.0091 | -10.1111 | 10.1111
| 1000 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.001 | 0.0026 | 0.0061 | 0.0101 | 1000 | 1 | 0.0007 | 0.0025 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0061 | 0.0046 | 0 |  | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.0026 | -2.6 | 2.6 | 0.001 | -1 | 1 | 0.0061 | -6.1 | 6.1 | 0.0101 | -10.1 | 10.1
| 1025 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.0010175 | 0.0026625 | 0.00625 | 0.01035 | 1000 | 1.025 | 0.0007175 | 0.0025625 | 0.00615 | 0.00615 | 0.01025 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00625 | 0.0047125 | 0 |  | 0.00625 | -6.0976 | 6.0976 | 4.5976 | 0.0026625 | -2.5976 | 2.5976 | 0.0010175 | -0.99268 | 0.99268 | 0.00625 | -6.0976 | 6.0976 | 0.01035 | -10.0976 | 10.0976
| 1050 | 0.7 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0.001035 | 0.002725 | 0.0064 | 0.0106 | 1000 | 1.05 | 0.000735 | 0.002625 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0105 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0064 | 0.004825 | 0 |  | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 4.5952 | 0.002725 | -2.5952 | 2.5952 | 0.001035 | -0.98571 | 0.98571 | 0.0064 | -6.0952 | 6.0952 | 0.0106 | -10.0952 | 10.0952
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | Keithley 2182A, 24 h |  |  | K3458A, 10 minutes |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
2182A | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 24h 1801 | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 24h 1801 | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 0.001 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 6e-08 | 3.5e-08 | 3.9e-08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 2e-08 | 5e-09 | 5e-09 | 9e-09 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.5e-08 | 3.35e-08 | 0 |  | 3.5e-08 | -35 | 35 | 33.5 | 6e-08 | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.5e-08 | -35 | 35 | 3.9e-08 | -39 | 39
| 0.002 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 8e-08 | 4e-08 | 4.8e-08 | 0.01 | 0.2 | 0 | 4e-08 | 1e-08 | 1e-08 | 1.8e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4e-08 | 3.7e-08 | 0 |  | 4e-08 | -20 | 20 | 18.5 | 8e-08 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | -20 | 20 | 4.8e-08 | -24 | 24
| 0.003 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1e-07 | 4.5e-08 | 5.7e-08 | 0.01 | 0.3 | 0 | 6e-08 | 1.5e-08 | 1.5e-08 | 2.7e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4.5e-08 | 4.05e-08 | 0 |  | 4.5e-08 | -15 | 15 | 13.5 | 1e-07 | -33.3333 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-08 | -15 | 15 | 5.7e-08 | -19 | 19
| 0.004 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.2e-07 | 5e-08 | 6.6e-08 | 0.01 | 0.4 | 0 | 8e-08 | 2e-08 | 2e-08 | 3.6e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5e-08 | 4.4e-08 | 0 |  | 5e-08 | -12.5 | 12.5 | 11 | 1.2e-07 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5e-08 | -12.5 | 12.5 | 6.6e-08 | -16.5 | 16.5
| 0.005 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.4e-07 | 5.5e-08 | 7.5e-08 | 0.01 | 0.5 | 0 | 1e-07 | 2.5e-08 | 2.5e-08 | 4.5e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5.5e-08 | 4.75e-08 | 0 |  | 5.5e-08 | -11 | 11 | 9.5 | 1.4e-07 | -28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-08 | -11 | 11 | 7.5e-08 | -15 | 15
| 0.006 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.6e-07 | 6e-08 | 8.4e-08 | 0.01 | 0.6 | 0 | 1.2e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 5.4e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 6e-08 | 5.1e-08 | 0 |  | 6e-08 | -10 | 10 | 8.5 | 1.6e-07 | -26.6667 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 6e-08 | -10 | 10 | 8.4e-08 | -14 | 14
| 0.007 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.8e-07 | 6.5e-08 | 9.3e-08 | 0.01 | 0.7 | 0 | 1.4e-07 | 3.5e-08 | 3.5e-08 | 6.3e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 6.5e-08 | 5.45e-08 | 0 |  | 6.5e-08 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 1.8e-07 | -25.7143 | 25.7143 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-08 | -9.2857 | 9.2857 | 9.3e-08 | -13.2857 | 13.2857
| 0.008 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2e-07 | 7e-08 | 1.02e-07 | 0.01 | 0.8 | 0 | 1.6e-07 | 4e-08 | 4e-08 | 7.2e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 7e-08 | 5.8e-08 | 0 |  | 7e-08 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 2e-07 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | -8.75 | 8.75 | 1.02e-07 | -12.75 | 12.75
| 0.009 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.2e-07 | 7.5e-08 | 1.11e-07 | 0.01 | 0.9 | 0 | 1.8e-07 | 4.5e-08 | 4.5e-08 | 8.1e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 7.5e-08 | 6.15e-08 | 0 |  | 7.5e-08 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 2.2e-07 | -24.4444 | 24.4444 | 0 | 0 | 0 | 7.5e-08 | -8.3333 | 8.3333 | 1.11e-07 | -12.3333 | 12.3333
| 0.01 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.4e-07 | 8e-08 | 1.2e-07 | 0.01 | 1 | 0 | 2e-07 | 5e-08 | 5e-08 | 9e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 8e-08 | 6.5e-08 | 0 |  | 8e-08 | -8 | 8 | 6.5 | 2.4e-07 | -24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8e-08 | -8 | 8 | 1.2e-07 | -12 | 12
| 0.011 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.6e-07 | 8.5e-08 | 1.29e-07 | 0.01 | 1.1 | 0 | 2.2e-07 | 5.5e-08 | 5.5e-08 | 9.9e-08 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 8.5e-08 | 6.85e-08 | 0 |  | 8.5e-08 | -7.7273 | 7.7273 | 6.2273 | 2.6e-07 | -23.6364 | 23.6364 | 0 | 0 | 0 | 8.5e-08 | -7.7273 | 7.7273 | 1.29e-07 | -11.7273 | 11.7273
| 0.012 |  | 20 | 5 | 5 | 9 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.8e-07 | 9e-08 | 1.38e-07 | 0.01 | 1.2 | 0 | 2.4e-07 | 6e-08 | 6e-08 | 1.08e-07 | 0 | 4e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 9e-08 | 7.2e-08 | 0 |  | 9e-08 | -7.5 | 7.5 | 6 | 2.8e-07 | -23.3333 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 9e-08 | -7.5 | 7.5 | 1.38e-07 | -11.5 | 11.5
| 0.012 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 4.2e-07 | 7.8e-08 | 1.26e-07 | 0.1 | 0.12 | 0 | 1.2e-07 | 5.52e-08 | 4.8e-08 | 9.6e-08 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 8.52e-08 | 6.72e-08 | 0 |  | 8.52e-08 | -7.1 | 7.1 | 5.6 | 4.2e-07 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-08 | -6.5 | 6.5 | 1.26e-07 | -10.5 | 10.5
| 0.02 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 5e-07 | 1.1e-07 | 1.9e-07 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2e-07 | 9.2e-08 | 8e-08 | 1.6e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 1.22e-07 | 9.2e-08 | 0 |  | 1.22e-07 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 5e-07 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.1e-07 | -5.5 | 5.5 | 1.9e-07 | -9.5 | 9.5
| 0.03 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 6e-07 | 1.5e-07 | 2.7e-07 | 0.1 | 0.3 | 0 | 3e-07 | 1.38e-07 | 1.2e-07 | 2.4e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 1.68e-07 | 1.23e-07 | 0 |  | 1.68e-07 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 6e-07 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5e-07 | -5 | 5 | 2.7e-07 | -9 | 9
| 0.04 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 7e-07 | 1.9e-07 | 3.5e-07 | 0.1 | 0.4 | 0 | 4e-07 | 1.84e-07 | 1.6e-07 | 3.2e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 2.14e-07 | 1.54e-07 | 0 |  | 2.14e-07 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 7e-07 | -17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9e-07 | -4.75 | 4.75 | 3.5e-07 | -8.75 | 8.75
| 0.05 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 8e-07 | 2.3e-07 | 4.3e-07 | 0.1 | 0.5 | 0 | 5e-07 | 2.3e-07 | 2e-07 | 4e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 2.6e-07 | 1.85e-07 | 0 |  | 2.6e-07 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 8e-07 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.3e-07 | -4.6 | 4.6 | 4.3e-07 | -8.6 | 8.6
| 0.06 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 9e-07 | 2.7e-07 | 5.1e-07 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6e-07 | 2.76e-07 | 2.4e-07 | 4.8e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.06e-07 | 2.16e-07 | 0 |  | 3.06e-07 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 9e-07 | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-07 | -4.5 | 4.5 | 5.1e-07 | -8.5 | 8.5
| 0.07 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1e-06 | 3.1e-07 | 5.9e-07 | 0.1 | 0.7 | 0 | 7e-07 | 3.22e-07 | 2.8e-07 | 5.6e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.52e-07 | 2.47e-07 | 0 |  | 3.52e-07 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 1e-06 | -14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-07 | -4.4286 | 4.4286 | 5.9e-07 | -8.4286 | 8.4286
| 0.08 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.1e-06 | 3.5e-07 | 6.7e-07 | 0.1 | 0.8 | 0 | 8e-07 | 3.68e-07 | 3.2e-07 | 6.4e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.98e-07 | 2.78e-07 | 0 |  | 3.98e-07 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 1.1e-06 | -13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5e-07 | -4.375 | 4.375 | 6.7e-07 | -8.375 | 8.375
| 0.09 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.2e-06 | 3.9e-07 | 7.5e-07 | 0.1 | 0.9 | 0 | 9e-07 | 4.14e-07 | 3.6e-07 | 7.2e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4.44e-07 | 3.09e-07 | 0 |  | 4.44e-07 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 1.2e-06 | -13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | -4.3333 | 4.3333 | 7.5e-07 | -8.3333 | 8.3333
| 0.1 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.3e-06 | 4.3e-07 | 8.3e-07 | 0.1 | 1 | 0 | 1e-06 | 4.6e-07 | 4e-07 | 8e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4.9e-07 | 3.4e-07 | 0 |  | 4.9e-07 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 1.3e-06 | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.3e-07 | -4.3 | 4.3 | 8.3e-07 | -8.3 | 8.3
| 0.11 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.4e-06 | 4.7e-07 | 9.1e-07 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1e-06 | 5.06e-07 | 4.4e-07 | 8.8e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5.36e-07 | 3.71e-07 | 0 |  | 5.36e-07 | -4.8727 | 4.8727 | 3.3727 | 1.4e-06 | -12.7273 | 12.7273 | 0 | 0 | 0 | 4.7e-07 | -4.2727 | 4.2727 | 9.1e-07 | -8.2727 | 8.2727
| 0.12 |  | 10 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.5e-06 | 5.1e-07 | 9.9e-07 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.2e-06 | 5.52e-07 | 4.8e-07 | 9.6e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5.82e-07 | 4.02e-07 | 0 |  | 5.82e-07 | -4.85 | 4.85 | 3.35 | 1.5e-06 | -12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1e-07 | -4.25 | 4.25 | 9.9e-07 | -8.25 | 8.25
| 0.12 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2.84e-06 | 5.3e-07 | 1.01e-06 | 1 | 0.12 | 0 | 8.4e-07 | 4.92e-07 | 4.8e-07 | 9.6e-07 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 5.42e-07 | 3.62e-07 | 0 |  | 5.42e-07 | -4.5167 | 4.5167 | 3.0167 | 2.84e-06 | -23.6667 | 23.6667 | 0 | 0 | 0 | 5.3e-07 | -4.4167 | 4.4167 | 1.01e-06 | -8.4167 | 8.4167
| 0.2 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 3.4e-06 | 8.5e-07 | 1.65e-06 | 1 | 0.2 | 0 | 1.4e-06 | 8.2e-07 | 8e-07 | 1.6e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 8.7e-07 | 5.7e-07 | 0 |  | 8.7e-07 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 3.4e-06 | -17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5e-07 | -4.25 | 4.25 | 1.65e-06 | -8.25 | 8.25
| 0.3 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 4.1e-06 | 1.25e-06 | 2.45e-06 | 1 | 0.3 | 0 | 2.1e-06 | 1.23e-06 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 1.28e-06 | 8.3e-07 | 0 |  | 1.28e-06 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 4.1e-06 | -13.6667 | 13.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.25e-06 | -4.1667 | 4.1667 | 2.45e-06 | -8.1667 | 8.1667
| 0.4 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 4.8e-06 | 1.65e-06 | 3.25e-06 | 1 | 0.4 | 0 | 2.8e-06 | 1.64e-06 | 1.6e-06 | 3.2e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 1.69e-06 | 1.09e-06 | 0 |  | 1.69e-06 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 4.8e-06 | -12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.65e-06 | -4.125 | 4.125 | 3.25e-06 | -8.125 | 8.125
| 0.5 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 5.5e-06 | 2.05e-06 | 4.05e-06 | 1 | 0.5 | 0 | 3.5e-06 | 2.05e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 2.1e-06 | 1.35e-06 | 0 |  | 2.1e-06 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 5.5e-06 | -11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.05e-06 | -4.1 | 4.1 | 4.05e-06 | -8.1 | 8.1
| 0.6 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 6.2e-06 | 2.45e-06 | 4.85e-06 | 1 | 0.6 | 0 | 4.2e-06 | 2.46e-06 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 2.51e-06 | 1.61e-06 | 0 |  | 2.51e-06 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 6.2e-06 | -10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.45e-06 | -4.0833 | 4.0833 | 4.85e-06 | -8.0833 | 8.0833
| 0.7 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 6.9e-06 | 2.85e-06 | 5.65e-06 | 1 | 0.7 | 0 | 4.9e-06 | 2.87e-06 | 2.8e-06 | 5.6e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 2.92e-06 | 1.87e-06 | 0 |  | 2.92e-06 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 6.9e-06 | -9.8571 | 9.8571 | 0 | 0 | 0 | 2.85e-06 | -4.0714 | 4.0714 | 5.65e-06 | -8.0714 | 8.0714
| 0.8 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 7.6e-06 | 3.25e-06 | 6.45e-06 | 1 | 0.8 | 0 | 5.6e-06 | 3.28e-06 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 3.33e-06 | 2.13e-06 | 0 |  | 3.33e-06 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 7.6e-06 | -9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 3.25e-06 | -4.0625 | 4.0625 | 6.45e-06 | -8.0625 | 8.0625
| 0.9 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 8.3e-06 | 3.65e-06 | 7.25e-06 | 1 | 0.9 | 0 | 6.3e-06 | 3.69e-06 | 3.6e-06 | 7.2e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 3.74e-06 | 2.39e-06 | 0 |  | 3.74e-06 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 8.3e-06 | -9.2222 | 9.2222 | 0 | 0 | 0 | 3.65e-06 | -4.0556 | 4.0556 | 7.25e-06 | -8.0556 | 8.0556
| 1 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 9e-06 | 4.05e-06 | 8.05e-06 | 1 | 1 | 0 | 7e-06 | 4.1e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 4.15e-06 | 2.65e-06 | 0 |  | 4.15e-06 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 9e-06 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05e-06 | -4.05 | 4.05 | 8.05e-06 | -8.05 | 8.05
| 1.1 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 9.7e-06 | 4.45e-06 | 8.85e-06 | 1 | 1.1 | 0 | 7.7e-06 | 4.51e-06 | 4.4e-06 | 8.8e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 4.56e-06 | 2.91e-06 | 0 |  | 4.56e-06 | -4.1455 | 4.1455 | 2.6455 | 9.7e-06 | -8.8182 | 8.8182 | 0 | 0 | 0 | 4.45e-06 | -4.0455 | 4.0455 | 8.85e-06 | -8.0455 | 8.0455
| 1.2 |  | 7 | 4.1 | 4 | 8 |  | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.04e-05 | 4.85e-06 | 9.65e-06 | 1 | 1.2 | 0 | 8.4e-06 | 4.92e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 0 | 2e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 4.97e-06 | 3.17e-06 | 0 |  | 4.97e-06 | -4.1417 | 4.1417 | 2.6417 | 1.04e-05 | -8.6667 | 8.6667 | 0 | 0 | 0 | 4.85e-06 | -4.0417 | 4.0417 | 9.65e-06 | -8.0417 | 8.0417
| 1.2 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.24e-05 | 1.02e-05 | 1.5e-05 | 10 | 0.12 | 0 | 2.4e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 1.2e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 1.02e-05 | 8.4e-06 | 0 |  | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5 | 7 | 1.24e-05 | -10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5 | 1.5e-05 | -12.5 | 12.5
| 2 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.4e-05 | 1.5e-05 | 2.3e-05 | 10 | 0.2 | 0 | 4e-06 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 2e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 1.5e-05 | 1.2e-05 | 0 |  | 1.5e-05 | -7.5 | 7.5 | 6 | 1.4e-05 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5e-05 | -7.5 | 7.5 | 2.3e-05 | -11.5 | 11.5
| 3 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.6e-05 | 2.1e-05 | 3.3e-05 | 10 | 0.3 | 0 | 6e-06 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 3e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 2.1e-05 | 1.65e-05 | 0 |  | 2.1e-05 | -7 | 7 | 5.5 | 1.6e-05 | -5.3333 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | -7 | 7 | 3.3e-05 | -11 | 11
| 4 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.8e-05 | 2.7e-05 | 4.3e-05 | 10 | 0.4 | 0 | 8e-06 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 4e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 2.7e-05 | 2.1e-05 | 0 |  | 2.7e-05 | -6.75 | 6.75 | 5.25 | 1.8e-05 | -4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-05 | -6.75 | 6.75 | 4.3e-05 | -10.75 | 10.75
| 5 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2e-05 | 3.3e-05 | 5.3e-05 | 10 | 0.5 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3.3e-05 | 2.55e-05 | 0 |  | 3.3e-05 | -6.6 | 6.6 | 5.1 | 2e-05 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3e-05 | -6.6 | 6.6 | 5.3e-05 | -10.6 | 10.6
| 6 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.2e-05 | 3.9e-05 | 6.3e-05 | 10 | 0.6 | 0 | 1.2e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 6e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3.9e-05 | 3e-05 | 0 |  | 3.9e-05 | -6.5 | 6.5 | 5 | 2.2e-05 | -3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-05 | -6.5 | 6.5 | 6.3e-05 | -10.5 | 10.5
| 7 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.4e-05 | 4.5e-05 | 7.3e-05 | 10 | 0.7 | 0 | 1.4e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 7e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 4.5e-05 | 3.45e-05 | 0 |  | 4.5e-05 | -6.4286 | 6.4286 | 4.9286 | 2.4e-05 | -3.4286 | 3.4286 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-05 | -6.4286 | 6.4286 | 7.3e-05 | -10.4286 | 10.4286
| 8 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.6e-05 | 5.1e-05 | 8.3e-05 | 10 | 0.8 | 0 | 1.6e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 8e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 5.1e-05 | 3.9e-05 | 0 |  | 5.1e-05 | -6.375 | 6.375 | 4.875 | 2.6e-05 | -3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5.1e-05 | -6.375 | 6.375 | 8.3e-05 | -10.375 | 10.375
| 9 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.8e-05 | 5.7e-05 | 9.3e-05 | 10 | 0.9 | 0 | 1.8e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 9e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 5.7e-05 | 4.35e-05 | 0 |  | 5.7e-05 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 2.8e-05 | -3.1111 | 3.1111 | 0 | 0 | 0 | 5.7e-05 | -6.3333 | 6.3333 | 9.3e-05 | -10.3333 | 10.3333
| 10 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3e-05 | 6.3e-05 | 0.000103 | 10 | 1 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0001 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 6.3e-05 | 4.8e-05 | 0 |  | 6.3e-05 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 3e-05 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3e-05 | -6.3 | 6.3 | 0.000103 | -10.3 | 10.3
| 11 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3.2e-05 | 6.9e-05 | 0.000113 | 10 | 1.1 | 0 | 2.2e-05 | 6.6e-05 | 6.6e-05 | 0.00011 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 6.9e-05 | 5.25e-05 | 0 |  | 6.9e-05 | -6.2727 | 6.2727 | 4.7727 | 3.2e-05 | -2.9091 | 2.9091 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | -6.2727 | 6.2727 | 0.000113 | -10.2727 | 10.2727
| 12 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3.4e-05 | 7.5e-05 | 0.000123 | 10 | 1.2 | 0 | 2.4e-05 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 7.5e-05 | 5.7e-05 | 0 |  | 7.5e-05 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 3.4e-05 | -2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 7.5e-05 | -6.25 | 6.25 | 0.000123 | -10.25 | 10.25
| 12 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.00042 | 8.2e-05 | 0.00013 | 100 | 0.12 | 0 | 0.00012 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 8.2e-05 | 6.4e-05 | 0 |  | 8.2e-05 | -6.8333 | 6.8333 | 5.3333 | 0.00042 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.2e-05 | -6.8333 | 6.8333 | 0.00013 | -10.8333 | 10.8333
| 20 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0005 | 0.00013 | 0.00021 | 100 | 0.2 | 0 | 0.0002 | 0.00012 | 0.00012 | 0.0002 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00013 | 0.0001 | 0 |  | 0.00013 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.0005 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | -6.5 | 6.5 | 0.00021 | -10.5 | 10.5
| 30 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0006 | 0.00019 | 0.00031 | 100 | 0.3 | 0 | 0.0003 | 0.00018 | 0.00018 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00019 | 0.000145 | 0 |  | 0.00019 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.0006 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | -6.3333 | 6.3333 | 0.00031 | -10.3333 | 10.3333
| 40 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0007 | 0.00025 | 0.00041 | 100 | 0.4 | 0 | 0.0004 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00025 | 0.00019 | 0 |  | 0.00025 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 0.0007 | -17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | -6.25 | 6.25 | 0.00041 | -10.25 | 10.25
| 50 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0008 | 0.00031 | 0.00051 | 100 | 0.5 | 0 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00031 | 0.000235 | 0 |  | 0.00031 | -6.2 | 6.2 | 4.7 | 0.0008 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | -6.2 | 6.2 | 0.00051 | -10.2 | 10.2
| 60 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0009 | 0.00037 | 0.00061 | 100 | 0.6 | 0 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00036 | 0.0006 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00037 | 0.00028 | 0 |  | 0.00037 | -6.1667 | 6.1667 | 4.6667 | 0.0009 | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | -6.1667 | 6.1667 | 0.00061 | -10.1667 | 10.1667
| 70 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0.00043 | 0.00071 | 100 | 0.7 | 0 | 0.0007 | 0.00042 | 0.00042 | 0.0007 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00043 | 0.000325 | 0 |  | 0.00043 | -6.1429 | 6.1429 | 4.6429 | 0.001 | -14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | -6.1429 | 6.1429 | 0.00071 | -10.1429 | 10.1429
| 80 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0011 | 0.00049 | 0.00081 | 100 | 0.8 | 0 | 0.0008 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0008 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00049 | 0.00037 | 0 |  | 0.00049 | -6.125 | 6.125 | 4.625 | 0.0011 | -13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | -6.125 | 6.125 | 0.00081 | -10.125 | 10.125
| 90 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0012 | 0.00055 | 0.00091 | 100 | 0.9 | 0 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00054 | 0.0009 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00055 | 0.000415 | 0 |  | 0.00055 | -6.1111 | 6.1111 | 4.6111 | 0.0012 | -13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | -6.1111 | 6.1111 | 0.00091 | -10.1111 | 10.1111
| 100 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0013 | 0.00061 | 0.00101 | 100 | 1 | 0 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00061 | 0.00046 | 0 |  | 0.00061 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.0013 | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | -6.1 | 6.1 | 0.00101 | -10.1 | 10.1
| 110 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0014 | 0.00067 | 0.00111 | 100 | 1.1 | 0 | 0.0011 | 0.00066 | 0.00066 | 0.0011 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00067 | 0.000505 | 0 |  | 0.00067 | -6.0909 | 6.0909 | 4.5909 | 0.0014 | -12.7273 | 12.7273 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | -6.0909 | 6.0909 | 0.00111 | -10.0909 | 10.0909
| 120 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0015 | 0.00073 | 0.00121 | 100 | 1.2 | 0 | 0.0012 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 0 | 0.0003 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00073 | 0.00055 | 0 |  | 0.00073 | -6.0833 | 6.0833 | 4.5833 | 0.0015 | -12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | -6.0833 | 6.0833 | 0.00121 | -10.0833 | 10.0833
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | Keysight 34420A, 24 hour |  |  | K3458A, 10 minutes |  |  | 1y 002 |  |  | 1y
34420A | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 10m | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 1e-06 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.0025e-08 | 3.005e-09 | 3.009e-09 | 0.001 | 0.001 | 0 | 2.5e-11 | 5e-12 | 5e-12 | 9e-12 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.005e-09 | 3.0035e-09 | 0 |  | 3.005e-09 | -3005 | 3005 | 3003.5 | 2.0025e-08 | -20025 | 20025 | 0 | 0 | 0 | 3.005e-09 | -3005 | 3005 | 3.009e-09 | -3009 | 3009
| 2e-06 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.005e-08 | 3.01e-09 | 3.018e-09 | 0.001 | 0.002 | 0 | 5e-11 | 1e-11 | 1e-11 | 1.8e-11 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.01e-09 | 3.007e-09 | 0 |  | 3.01e-09 | -1505 | 1505 | 1503.5 | 2.005e-08 | -10025 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 3.01e-09 | -1505 | 1505 | 3.018e-09 | -1509 | 1509
| 5e-06 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.0125e-08 | 3.025e-09 | 3.045e-09 | 0.001 | 0.005 | 0 | 1.25e-10 | 2.5e-11 | 2.5e-11 | 4.5e-11 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.025e-09 | 3.0175e-09 | 0 |  | 3.025e-09 | -605 | 605 | 603.5 | 2.0125e-08 | -4025 | 4025 | 0 | 0 | 0 | 3.025e-09 | -605 | 605 | 3.045e-09 | -609 | 609
| 1e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.025e-08 | 3.05e-09 | 3.09e-09 | 0.001 | 0.01 | 0 | 2.5e-10 | 5e-11 | 5e-11 | 9e-11 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.05e-09 | 3.035e-09 | 0 |  | 3.05e-09 | -305 | 305 | 303.5 | 2.025e-08 | -2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3.05e-09 | -305 | 305 | 3.09e-09 | -309 | 309
| 2e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.05e-08 | 3.1e-09 | 3.18e-09 | 0.001 | 0.02 | 0 | 5e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 1.8e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.1e-09 | 3.07e-09 | 0 |  | 3.1e-09 | -155 | 155 | 153.5 | 2.05e-08 | -1025 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-09 | -155 | 155 | 3.18e-09 | -159 | 159
| 3e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.075e-08 | 3.15e-09 | 3.27e-09 | 0.001 | 0.03 | 0 | 7.5e-10 | 1.5e-10 | 1.5e-10 | 2.7e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.15e-09 | 3.105e-09 | 0 |  | 3.15e-09 | -105 | 105 | 103.5 | 2.075e-08 | -691.6667 | 691.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.15e-09 | -105 | 105 | 3.27e-09 | -109 | 109
| 4e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.1e-08 | 3.2e-09 | 3.36e-09 | 0.001 | 0.04 | 0 | 1e-09 | 2e-10 | 2e-10 | 3.6e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.2e-09 | 3.14e-09 | 0 |  | 3.2e-09 | -80 | 80 | 78.5 | 2.1e-08 | -525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 3.2e-09 | -80 | 80 | 3.36e-09 | -84 | 84
| 5e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.125e-08 | 3.25e-09 | 3.45e-09 | 0.001 | 0.05 | 0 | 1.25e-09 | 2.5e-10 | 2.5e-10 | 4.5e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.25e-09 | 3.175e-09 | 0 |  | 3.25e-09 | -65 | 65 | 63.5 | 2.125e-08 | -425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 3.25e-09 | -65 | 65 | 3.45e-09 | -69 | 69
| 6e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.15e-08 | 3.3e-09 | 3.54e-09 | 0.001 | 0.06 | 0 | 1.5e-09 | 3e-10 | 3e-10 | 5.4e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.3e-09 | 3.21e-09 | 0 |  | 3.3e-09 | -55 | 55 | 53.5 | 2.15e-08 | -358.3333 | 358.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.3e-09 | -55 | 55 | 3.54e-09 | -59 | 59
| 7e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.175e-08 | 3.35e-09 | 3.63e-09 | 0.001 | 0.07 | 0 | 1.75e-09 | 3.5e-10 | 3.5e-10 | 6.3e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.35e-09 | 3.245e-09 | 0 |  | 3.35e-09 | -47.8571 | 47.8571 | 46.3571 | 2.175e-08 | -310.7143 | 310.7143 | 0 | 0 | 0 | 3.35e-09 | -47.8571 | 47.8571 | 3.63e-09 | -51.8571 | 51.8571
| 8e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.2e-08 | 3.4e-09 | 3.72e-09 | 0.001 | 0.08 | 0 | 2e-09 | 4e-10 | 4e-10 | 7.2e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.4e-09 | 3.28e-09 | 0 |  | 3.4e-09 | -42.5 | 42.5 | 41 | 2.2e-08 | -275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3.4e-09 | -42.5 | 42.5 | 3.72e-09 | -46.5 | 46.5
| 9e-05 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.225e-08 | 3.45e-09 | 3.81e-09 | 0.001 | 0.09 | 0 | 2.25e-09 | 4.5e-10 | 4.5e-10 | 8.1e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.45e-09 | 3.315e-09 | 0 |  | 3.45e-09 | -38.3333 | 38.3333 | 36.8333 | 2.225e-08 | -247.2222 | 247.2222 | 0 | 0 | 0 | 3.45e-09 | -38.3333 | 38.3333 | 3.81e-09 | -42.3333 | 42.3333
| 0.0001 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.25e-08 | 3.5e-09 | 3.9e-09 | 0.001 | 0.1 | 0 | 2.5e-09 | 5e-10 | 5e-10 | 9e-10 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 3.5e-09 | 3.35e-09 | 0 |  | 3.5e-09 | -35 | 35 | 33.5 | 2.25e-08 | -225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 3.5e-09 | -35 | 35 | 3.9e-09 | -39 | 39
| 0.0002 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.5e-08 | 4e-09 | 4.8e-09 | 0.001 | 0.2 | 0 | 5e-09 | 1e-09 | 1e-09 | 1.8e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 4e-09 | 3.7e-09 | 0 |  | 4e-09 | -20 | 20 | 18.5 | 2.5e-08 | -125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4e-09 | -20 | 20 | 4.8e-09 | -24 | 24
| 0.0003 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.75e-08 | 4.5e-09 | 5.7e-09 | 0.001 | 0.3 | 0 | 7.5e-09 | 1.5e-09 | 1.5e-09 | 2.7e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 4.5e-09 | 4.05e-09 | 0 |  | 4.5e-09 | -15 | 15 | 13.5 | 2.75e-08 | -91.6667 | 91.6667 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-09 | -15 | 15 | 5.7e-09 | -19 | 19
| 0.0004 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3e-08 | 5e-09 | 6.6e-09 | 0.001 | 0.4 | 0 | 1e-08 | 2e-09 | 2e-09 | 3.6e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 5e-09 | 4.4e-09 | 0 |  | 5e-09 | -12.5 | 12.5 | 11 | 3e-08 | -75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5e-09 | -12.5 | 12.5 | 6.6e-09 | -16.5 | 16.5
| 0.0005 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3.25e-08 | 5.5e-09 | 7.5e-09 | 0.001 | 0.5 | 0 | 1.25e-08 | 2.5e-09 | 2.5e-09 | 4.5e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 5.5e-09 | 4.75e-09 | 0 |  | 5.5e-09 | -11 | 11 | 9.5 | 3.25e-08 | -65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-09 | -11 | 11 | 7.5e-09 | -15 | 15
| 0.0006 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3.5e-08 | 6e-09 | 8.4e-09 | 0.001 | 0.6 | 0 | 1.5e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 5.4e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 6e-09 | 5.1e-09 | 0 |  | 6e-09 | -10 | 10 | 8.5 | 3.5e-08 | -58.3333 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 6e-09 | -10 | 10 | 8.4e-09 | -14 | 14
| 0.0007 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3.75e-08 | 6.5e-09 | 9.3e-09 | 0.001 | 0.7 | 0 | 1.75e-08 | 3.5e-09 | 3.5e-09 | 6.3e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 6.5e-09 | 5.45e-09 | 0 |  | 6.5e-09 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 3.75e-08 | -53.5714 | 53.5714 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-09 | -9.2857 | 9.2857 | 9.3e-09 | -13.2857 | 13.2857
| 0.0008 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4e-08 | 7e-09 | 1.02e-08 | 0.001 | 0.8 | 0 | 2e-08 | 4e-09 | 4e-09 | 7.2e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 7e-09 | 5.8e-09 | 0 |  | 7e-09 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 4e-08 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7e-09 | -8.75 | 8.75 | 1.02e-08 | -12.75 | 12.75
| 0.0009 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4.25e-08 | 7.5e-09 | 1.11e-08 | 0.001 | 0.9 | 0 | 2.25e-08 | 4.5e-09 | 4.5e-09 | 8.1e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 7.5e-09 | 6.15e-09 | 0 |  | 7.5e-09 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 4.25e-08 | -47.2222 | 47.2222 | 0 | 0 | 0 | 7.5e-09 | -8.3333 | 8.3333 | 1.11e-08 | -12.3333 | 12.3333
| 0.001 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4.5e-08 | 8e-09 | 1.2e-08 | 0.001 | 1 | 0 | 2.5e-08 | 5e-09 | 5e-09 | 9e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 8e-09 | 6.5e-09 | 0 |  | 8e-09 | -8 | 8 | 6.5 | 4.5e-08 | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8e-09 | -8 | 8 | 1.2e-08 | -12 | 12
| 0.0011 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4.75e-08 | 8.5e-09 | 1.29e-08 | 0.001 | 1.1 | 0 | 2.75e-08 | 5.5e-09 | 5.5e-09 | 9.9e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 8.5e-09 | 6.85e-09 | 0 |  | 8.5e-09 | -7.7273 | 7.7273 | 6.2273 | 4.75e-08 | -43.1818 | 43.1818 | 0 | 0 | 0 | 8.5e-09 | -7.7273 | 7.7273 | 1.29e-08 | -11.7273 | 11.7273
| 0.0012 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 20 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 5e-08 | 9e-09 | 1.38e-08 | 0.001 | 1.2 | 0 | 3e-08 | 6e-09 | 6e-09 | 1.08e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-09 | 3e-09 | 3e-09 | 9e-09 | 7.2e-09 | 0 |  | 9e-09 | -7.5 | 7.5 | 6 | 5e-08 | -41.6667 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 9e-09 | -7.5 | 7.5 | 1.38e-08 | -11.5 | 11.5
| 0.001 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4.5e-08 | 3.5e-08 | 3.9e-08 | 0.01 | 0.1 | 0 | 2.5e-08 | 5e-09 | 5e-09 | 9e-09 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.5e-08 | 3.35e-08 | 0 |  | 3.5e-08 | -35 | 35 | 33.5 | 4.5e-08 | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.5e-08 | -35 | 35 | 3.9e-08 | -39 | 39
| 0.002 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 7e-08 | 4e-08 | 4.8e-08 | 0.01 | 0.2 | 0 | 5e-08 | 1e-08 | 1e-08 | 1.8e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4e-08 | 3.7e-08 | 0 |  | 4e-08 | -20 | 20 | 18.5 | 7e-08 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | -20 | 20 | 4.8e-08 | -24 | 24
| 0.003 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 9.5e-08 | 4.5e-08 | 5.7e-08 | 0.01 | 0.3 | 0 | 7.5e-08 | 1.5e-08 | 1.5e-08 | 2.7e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4.5e-08 | 4.05e-08 | 0 |  | 4.5e-08 | -15 | 15 | 13.5 | 9.5e-08 | -31.6667 | 31.6667 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-08 | -15 | 15 | 5.7e-08 | -19 | 19
| 0.004 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.2e-07 | 5e-08 | 6.6e-08 | 0.01 | 0.4 | 0 | 1e-07 | 2e-08 | 2e-08 | 3.6e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5e-08 | 4.4e-08 | 0 |  | 5e-08 | -12.5 | 12.5 | 11 | 1.2e-07 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5e-08 | -12.5 | 12.5 | 6.6e-08 | -16.5 | 16.5
| 0.005 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.45e-07 | 5.5e-08 | 7.5e-08 | 0.01 | 0.5 | 0 | 1.25e-07 | 2.5e-08 | 2.5e-08 | 4.5e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5.5e-08 | 4.75e-08 | 0 |  | 5.5e-08 | -11 | 11 | 9.5 | 1.45e-07 | -29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.5e-08 | -11 | 11 | 7.5e-08 | -15 | 15
| 0.006 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.7e-07 | 6e-08 | 8.4e-08 | 0.01 | 0.6 | 0 | 1.5e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 5.4e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 6e-08 | 5.1e-08 | 0 |  | 6e-08 | -10 | 10 | 8.5 | 1.7e-07 | -28.3333 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 6e-08 | -10 | 10 | 8.4e-08 | -14 | 14
| 0.007 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.95e-07 | 6.5e-08 | 9.3e-08 | 0.01 | 0.7 | 0 | 1.75e-07 | 3.5e-08 | 3.5e-08 | 6.3e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 6.5e-08 | 5.45e-08 | 0 |  | 6.5e-08 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 1.95e-07 | -27.8571 | 27.8571 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-08 | -9.2857 | 9.2857 | 9.3e-08 | -13.2857 | 13.2857
| 0.008 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.2e-07 | 7e-08 | 1.02e-07 | 0.01 | 0.8 | 0 | 2e-07 | 4e-08 | 4e-08 | 7.2e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 7e-08 | 5.8e-08 | 0 |  | 7e-08 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 2.2e-07 | -27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 7e-08 | -8.75 | 8.75 | 1.02e-07 | -12.75 | 12.75
| 0.009 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.45e-07 | 7.5e-08 | 1.11e-07 | 0.01 | 0.9 | 0 | 2.25e-07 | 4.5e-08 | 4.5e-08 | 8.1e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 7.5e-08 | 6.15e-08 | 0 |  | 7.5e-08 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 2.45e-07 | -27.2222 | 27.2222 | 0 | 0 | 0 | 7.5e-08 | -8.3333 | 8.3333 | 1.11e-07 | -12.3333 | 12.3333
| 0.01 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.7e-07 | 8e-08 | 1.2e-07 | 0.01 | 1 | 0 | 2.5e-07 | 5e-08 | 5e-08 | 9e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 8e-08 | 6.5e-08 | 0 |  | 8e-08 | -8 | 8 | 6.5 | 2.7e-07 | -27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8e-08 | -8 | 8 | 1.2e-07 | -12 | 12
| 0.011 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.95e-07 | 8.5e-08 | 1.29e-07 | 0.01 | 1.1 | 0 | 2.75e-07 | 5.5e-08 | 5.5e-08 | 9.9e-08 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 8.5e-08 | 6.85e-08 | 0 |  | 8.5e-08 | -7.7273 | 7.7273 | 6.2273 | 2.95e-07 | -26.8182 | 26.8182 | 0 | 0 | 0 | 8.5e-08 | -7.7273 | 7.7273 | 1.29e-07 | -11.7273 | 11.7273
| 0.012 |  | 25 | 5 | 5 | 9 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3.2e-07 | 9e-08 | 1.38e-07 | 0.01 | 1.2 | 0 | 3e-07 | 6e-08 | 6e-08 | 1.08e-07 | 0 | 2e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 9e-08 | 7.2e-08 | 0 |  | 9e-08 | -7.5 | 7.5 | 6 | 3.2e-07 | -26.6667 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 9e-08 | -7.5 | 7.5 | 1.38e-07 | -11.5 | 11.5
| 0.012 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 4.8e-07 | 7.8e-08 | 1.26e-07 | 0.1 | 0.12 | 0 | 1.8e-07 | 5.52e-08 | 4.8e-08 | 9.6e-08 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 8.52e-08 | 6.72e-08 | 0 |  | 8.52e-08 | -7.1 | 7.1 | 5.6 | 4.8e-07 | -40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7.8e-08 | -6.5 | 6.5 | 1.26e-07 | -10.5 | 10.5
| 0.02 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 6e-07 | 1.1e-07 | 1.9e-07 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3e-07 | 9.2e-08 | 8e-08 | 1.6e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 1.22e-07 | 9.2e-08 | 0 |  | 1.22e-07 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 6e-07 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1e-07 | -5.5 | 5.5 | 1.9e-07 | -9.5 | 9.5
| 0.03 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 7.5e-07 | 1.5e-07 | 2.7e-07 | 0.1 | 0.3 | 0 | 4.5e-07 | 1.38e-07 | 1.2e-07 | 2.4e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 1.68e-07 | 1.23e-07 | 0 |  | 1.68e-07 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 7.5e-07 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.5e-07 | -5 | 5 | 2.7e-07 | -9 | 9
| 0.04 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 9e-07 | 1.9e-07 | 3.5e-07 | 0.1 | 0.4 | 0 | 6e-07 | 1.84e-07 | 1.6e-07 | 3.2e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 2.14e-07 | 1.54e-07 | 0 |  | 2.14e-07 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 9e-07 | -22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9e-07 | -4.75 | 4.75 | 3.5e-07 | -8.75 | 8.75
| 0.05 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.05e-06 | 2.3e-07 | 4.3e-07 | 0.1 | 0.5 | 0 | 7.5e-07 | 2.3e-07 | 2e-07 | 4e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 2.6e-07 | 1.85e-07 | 0 |  | 2.6e-07 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 1.05e-06 | -21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.3e-07 | -4.6 | 4.6 | 4.3e-07 | -8.6 | 8.6
| 0.06 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.2e-06 | 2.7e-07 | 5.1e-07 | 0.1 | 0.6 | 0 | 9e-07 | 2.76e-07 | 2.4e-07 | 4.8e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.06e-07 | 2.16e-07 | 0 |  | 3.06e-07 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 1.2e-06 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-07 | -4.5 | 4.5 | 5.1e-07 | -8.5 | 8.5
| 0.07 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.35e-06 | 3.1e-07 | 5.9e-07 | 0.1 | 0.7 | 0 | 1.05e-06 | 3.22e-07 | 2.8e-07 | 5.6e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.52e-07 | 2.47e-07 | 0 |  | 3.52e-07 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 1.35e-06 | -19.2857 | 19.2857 | 0 | 0 | 0 | 3.1e-07 | -4.4286 | 4.4286 | 5.9e-07 | -8.4286 | 8.4286
| 0.08 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.5e-06 | 3.5e-07 | 6.7e-07 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1.2e-06 | 3.68e-07 | 3.2e-07 | 6.4e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 3.98e-07 | 2.78e-07 | 0 |  | 3.98e-07 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 1.5e-06 | -18.75 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 3.5e-07 | -4.375 | 4.375 | 6.7e-07 | -8.375 | 8.375
| 0.09 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.65e-06 | 3.9e-07 | 7.5e-07 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.35e-06 | 4.14e-07 | 3.6e-07 | 7.2e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4.44e-07 | 3.09e-07 | 0 |  | 4.44e-07 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 1.65e-06 | -18.3333 | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | -4.3333 | 4.3333 | 7.5e-07 | -8.3333 | 8.3333
| 0.1 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.8e-06 | 4.3e-07 | 8.3e-07 | 0.1 | 1 | 0 | 1.5e-06 | 4.6e-07 | 4e-07 | 8e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 4.9e-07 | 3.4e-07 | 0 |  | 4.9e-07 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 1.8e-06 | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.3e-07 | -4.3 | 4.3 | 8.3e-07 | -8.3 | 8.3
| 0.11 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.95e-06 | 4.7e-07 | 9.1e-07 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.65e-06 | 5.06e-07 | 4.4e-07 | 8.8e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5.36e-07 | 3.71e-07 | 0 |  | 5.36e-07 | -4.8727 | 4.8727 | 3.3727 | 1.95e-06 | -17.7273 | 17.7273 | 0 | 0 | 0 | 4.7e-07 | -4.2727 | 4.2727 | 9.1e-07 | -8.2727 | 8.2727
| 0.12 |  | 15 | 4.6 | 4 | 8 |  | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 2.1e-06 | 5.1e-07 | 9.9e-07 | 0.1 | 1.2 | 0 | 1.8e-06 | 5.52e-07 | 4.8e-07 | 9.6e-07 | 0 | 3e-07 | 3e-08 | 3e-08 | 3e-08 | 5.82e-07 | 4.02e-07 | 0 |  | 5.82e-07 | -4.85 | 4.85 | 3.35 | 2.1e-06 | -17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1e-07 | -4.25 | 4.25 | 9.9e-07 | -8.25 | 8.25
| 0.12 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 4.2e-06 | 5.3e-07 | 1.01e-06 | 1 | 0.12 | 0 | 1.2e-06 | 4.92e-07 | 4.8e-07 | 9.6e-07 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 5.42e-07 | 3.62e-07 | 0 |  | 5.42e-07 | -4.5167 | 4.5167 | 3.0167 | 4.2e-06 | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.3e-07 | -4.4167 | 4.4167 | 1.01e-06 | -8.4167 | 8.4167
| 0.2 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 5e-06 | 8.5e-07 | 1.65e-06 | 1 | 0.2 | 0 | 2e-06 | 8.2e-07 | 8e-07 | 1.6e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 8.7e-07 | 5.7e-07 | 0 |  | 8.7e-07 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 5e-06 | -25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.5e-07 | -4.25 | 4.25 | 1.65e-06 | -8.25 | 8.25
| 0.3 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 6e-06 | 1.25e-06 | 2.45e-06 | 1 | 0.3 | 0 | 3e-06 | 1.23e-06 | 1.2e-06 | 2.4e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 1.28e-06 | 8.3e-07 | 0 |  | 1.28e-06 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 6e-06 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.25e-06 | -4.1667 | 4.1667 | 2.45e-06 | -8.1667 | 8.1667
| 0.4 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 7e-06 | 1.65e-06 | 3.25e-06 | 1 | 0.4 | 0 | 4e-06 | 1.64e-06 | 1.6e-06 | 3.2e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 1.69e-06 | 1.09e-06 | 0 |  | 1.69e-06 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 7e-06 | -17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1.65e-06 | -4.125 | 4.125 | 3.25e-06 | -8.125 | 8.125
| 0.5 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 8e-06 | 2.05e-06 | 4.05e-06 | 1 | 0.5 | 0 | 5e-06 | 2.05e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 2.1e-06 | 1.35e-06 | 0 |  | 2.1e-06 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 8e-06 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.05e-06 | -4.1 | 4.1 | 4.05e-06 | -8.1 | 8.1
| 0.6 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 9e-06 | 2.45e-06 | 4.85e-06 | 1 | 0.6 | 0 | 6e-06 | 2.46e-06 | 2.4e-06 | 4.8e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 2.51e-06 | 1.61e-06 | 0 |  | 2.51e-06 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 9e-06 | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.45e-06 | -4.0833 | 4.0833 | 4.85e-06 | -8.0833 | 8.0833
| 0.7 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1e-05 | 2.85e-06 | 5.65e-06 | 1 | 0.7 | 0 | 7e-06 | 2.87e-06 | 2.8e-06 | 5.6e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 2.92e-06 | 1.87e-06 | 0 |  | 2.92e-06 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 1e-05 | -14.2857 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 | 2.85e-06 | -4.0714 | 4.0714 | 5.65e-06 | -8.0714 | 8.0714
| 0.8 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.1e-05 | 3.25e-06 | 6.45e-06 | 1 | 0.8 | 0 | 8e-06 | 3.28e-06 | 3.2e-06 | 6.4e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 3.33e-06 | 2.13e-06 | 0 |  | 3.33e-06 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 1.1e-05 | -13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 3.25e-06 | -4.0625 | 4.0625 | 6.45e-06 | -8.0625 | 8.0625
| 0.9 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.2e-05 | 3.65e-06 | 7.25e-06 | 1 | 0.9 | 0 | 9e-06 | 3.69e-06 | 3.6e-06 | 7.2e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 3.74e-06 | 2.39e-06 | 0 |  | 3.74e-06 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 1.2e-05 | -13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 3.65e-06 | -4.0556 | 4.0556 | 7.25e-06 | -8.0556 | 8.0556
| 1 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.3e-05 | 4.05e-06 | 8.05e-06 | 1 | 1 | 0 | 1e-05 | 4.1e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 4.15e-06 | 2.65e-06 | 0 |  | 4.15e-06 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 1.3e-05 | -13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.05e-06 | -4.05 | 4.05 | 8.05e-06 | -8.05 | 8.05
| 1.1 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.4e-05 | 4.45e-06 | 8.85e-06 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1e-05 | 4.51e-06 | 4.4e-06 | 8.8e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 4.56e-06 | 2.91e-06 | 0 |  | 4.56e-06 | -4.1455 | 4.1455 | 2.6455 | 1.4e-05 | -12.7273 | 12.7273 | 0 | 0 | 0 | 4.45e-06 | -4.0455 | 4.0455 | 8.85e-06 | -8.0455 | 8.0455
| 1.2 |  | 10 | 4.1 | 4 | 8 |  | 3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.5e-05 | 4.85e-06 | 9.65e-06 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2e-05 | 4.92e-06 | 4.8e-06 | 9.6e-06 | 0 | 3e-06 | 5e-08 | 5e-08 | 5e-08 | 4.97e-06 | 3.17e-06 | 0 |  | 4.97e-06 | -4.1417 | 4.1417 | 2.6417 | 1.5e-05 | -12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 4.85e-06 | -4.0417 | 4.0417 | 9.65e-06 | -8.0417 | 8.0417
| 1.2 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.24e-05 | 1.02e-05 | 1.5e-05 | 10 | 0.12 | 0 | 2.4e-06 | 7.2e-06 | 7.2e-06 | 1.2e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 1.02e-05 | 8.4e-06 | 0 |  | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5 | 7 | 1.24e-05 | -10.3333 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 1.02e-05 | -8.5 | 8.5 | 1.5e-05 | -12.5 | 12.5
| 2 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.4e-05 | 1.5e-05 | 2.3e-05 | 10 | 0.2 | 0 | 4e-06 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 2e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 1.5e-05 | 1.2e-05 | 0 |  | 1.5e-05 | -7.5 | 7.5 | 6 | 1.4e-05 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5e-05 | -7.5 | 7.5 | 2.3e-05 | -11.5 | 11.5
| 3 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.6e-05 | 2.1e-05 | 3.3e-05 | 10 | 0.3 | 0 | 6e-06 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 3e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 2.1e-05 | 1.65e-05 | 0 |  | 2.1e-05 | -7 | 7 | 5.5 | 1.6e-05 | -5.3333 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 2.1e-05 | -7 | 7 | 3.3e-05 | -11 | 11
| 4 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 1.8e-05 | 2.7e-05 | 4.3e-05 | 10 | 0.4 | 0 | 8e-06 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 4e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 2.7e-05 | 2.1e-05 | 0 |  | 2.7e-05 | -6.75 | 6.75 | 5.25 | 1.8e-05 | -4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-05 | -6.75 | 6.75 | 4.3e-05 | -10.75 | 10.75
| 5 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2e-05 | 3.3e-05 | 5.3e-05 | 10 | 0.5 | 0 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3.3e-05 | 2.55e-05 | 0 |  | 3.3e-05 | -6.6 | 6.6 | 5.1 | 2e-05 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3e-05 | -6.6 | 6.6 | 5.3e-05 | -10.6 | 10.6
| 6 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.2e-05 | 3.9e-05 | 6.3e-05 | 10 | 0.6 | 0 | 1.2e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 6e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 3.9e-05 | 3e-05 | 0 |  | 3.9e-05 | -6.5 | 6.5 | 5 | 2.2e-05 | -3.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-05 | -6.5 | 6.5 | 6.3e-05 | -10.5 | 10.5
| 7 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.4e-05 | 4.5e-05 | 7.3e-05 | 10 | 0.7 | 0 | 1.4e-05 | 4.2e-05 | 4.2e-05 | 7e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 4.5e-05 | 3.45e-05 | 0 |  | 4.5e-05 | -6.4286 | 6.4286 | 4.9286 | 2.4e-05 | -3.4286 | 3.4286 | 0 | 0 | 0 | 4.5e-05 | -6.4286 | 6.4286 | 7.3e-05 | -10.4286 | 10.4286
| 8 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.6e-05 | 5.1e-05 | 8.3e-05 | 10 | 0.8 | 0 | 1.6e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 8e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 5.1e-05 | 3.9e-05 | 0 |  | 5.1e-05 | -6.375 | 6.375 | 4.875 | 2.6e-05 | -3.25 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 5.1e-05 | -6.375 | 6.375 | 8.3e-05 | -10.375 | 10.375
| 9 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 2.8e-05 | 5.7e-05 | 9.3e-05 | 10 | 0.9 | 0 | 1.8e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 9e-05 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 5.7e-05 | 4.35e-05 | 0 |  | 5.7e-05 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 2.8e-05 | -3.1111 | 3.1111 | 0 | 0 | 0 | 5.7e-05 | -6.3333 | 6.3333 | 9.3e-05 | -10.3333 | 10.3333
| 10 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3e-05 | 6.3e-05 | 0.000103 | 10 | 1 | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 6e-05 | 0.0001 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 6.3e-05 | 4.8e-05 | 0 |  | 6.3e-05 | -6.3 | 6.3 | 4.8 | 3e-05 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3e-05 | -6.3 | 6.3 | 0.000103 | -10.3 | 10.3
| 11 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3.2e-05 | 6.9e-05 | 0.000113 | 10 | 1.1 | 0 | 2.2e-05 | 6.6e-05 | 6.6e-05 | 0.00011 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 6.9e-05 | 5.25e-05 | 0 |  | 6.9e-05 | -6.2727 | 6.2727 | 4.7727 | 3.2e-05 | -2.9091 | 2.9091 | 0 | 0 | 0 | 6.9e-05 | -6.2727 | 6.2727 | 0.000113 | -10.2727 | 10.2727
| 12 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 3.4e-05 | 7.5e-05 | 0.000123 | 10 | 1.2 | 0 | 2.4e-05 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 0 | 1e-05 | 3e-06 | 3e-06 | 3e-06 | 7.5e-05 | 5.7e-05 | 0 |  | 7.5e-05 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 3.4e-05 | -2.8333 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 7.5e-05 | -6.25 | 6.25 | 0.000123 | -10.25 | 10.25
| 12 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.00052 | 8.2e-05 | 0.00013 | 100 | 0.12 | 0 | 0.00012 | 7.2e-05 | 7.2e-05 | 0.00012 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 8.2e-05 | 6.4e-05 | 0 |  | 8.2e-05 | -6.8333 | 6.8333 | 5.3333 | 0.00052 | -43.3333 | 43.3333 | 0 | 0 | 0 | 8.2e-05 | -6.8333 | 6.8333 | 0.00013 | -10.8333 | 10.8333
| 20 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0006 | 0.00013 | 0.00021 | 100 | 0.2 | 0 | 0.0002 | 0.00012 | 0.00012 | 0.0002 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00013 | 0.0001 | 0 |  | 0.00013 | -6.5 | 6.5 | 5 | 0.0006 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00013 | -6.5 | 6.5 | 0.00021 | -10.5 | 10.5
| 30 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0007 | 0.00019 | 0.00031 | 100 | 0.3 | 0 | 0.0003 | 0.00018 | 0.00018 | 0.0003 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00019 | 0.000145 | 0 |  | 0.00019 | -6.3333 | 6.3333 | 4.8333 | 0.0007 | -23.3333 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | -6.3333 | 6.3333 | 0.00031 | -10.3333 | 10.3333
| 40 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0008 | 0.00025 | 0.00041 | 100 | 0.4 | 0 | 0.0004 | 0.00024 | 0.00024 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00025 | 0.00019 | 0 |  | 0.00025 | -6.25 | 6.25 | 4.75 | 0.0008 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | -6.25 | 6.25 | 0.00041 | -10.25 | 10.25
| 50 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0009 | 0.00031 | 0.00051 | 100 | 0.5 | 0 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00031 | 0.000235 | 0 |  | 0.00031 | -6.2 | 6.2 | 4.7 | 0.0009 | -18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | -6.2 | 6.2 | 0.00051 | -10.2 | 10.2
| 60 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0.00037 | 0.00061 | 100 | 0.6 | 0 | 0.0006 | 0.00036 | 0.00036 | 0.0006 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00037 | 0.00028 | 0 |  | 0.00037 | -6.1667 | 6.1667 | 4.6667 | 0.001 | -16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | -6.1667 | 6.1667 | 0.00061 | -10.1667 | 10.1667
| 70 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0011 | 0.00043 | 0.00071 | 100 | 0.7 | 0 | 0.0007 | 0.00042 | 0.00042 | 0.0007 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00043 | 0.000325 | 0 |  | 0.00043 | -6.1429 | 6.1429 | 4.6429 | 0.0011 | -15.7143 | 15.7143 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | -6.1429 | 6.1429 | 0.00071 | -10.1429 | 10.1429
| 80 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0012 | 0.00049 | 0.00081 | 100 | 0.8 | 0 | 0.0008 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0008 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00049 | 0.00037 | 0 |  | 0.00049 | -6.125 | 6.125 | 4.625 | 0.0012 | -15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | -6.125 | 6.125 | 0.00081 | -10.125 | 10.125
| 90 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0013 | 0.00055 | 0.00091 | 100 | 0.9 | 0 | 0.0009 | 0.00054 | 0.00054 | 0.0009 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00055 | 0.000415 | 0 |  | 0.00055 | -6.1111 | 6.1111 | 4.6111 | 0.0013 | -14.4444 | 14.4444 | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | -6.1111 | 6.1111 | 0.00091 | -10.1111 | 10.1111
| 100 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0014 | 0.00061 | 0.00101 | 100 | 1 | 0 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00061 | 0.00046 | 0 |  | 0.00061 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 0.0014 | -14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | -6.1 | 6.1 | 0.00101 | -10.1 | 10.1
| 110 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0015 | 0.00067 | 0.00111 | 100 | 1.1 | 0 | 0.0011 | 0.00066 | 0.00066 | 0.0011 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00067 | 0.000505 | 0 |  | 0.00067 | -6.0909 | 6.0909 | 4.5909 | 0.0015 | -13.6364 | 13.6364 | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | -6.0909 | 6.0909 | 0.00111 | -10.0909 | 10.0909
| 120 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0.0016 | 0.00073 | 0.00121 | 100 | 1.2 | 0 | 0.0012 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0012 | 0 | 0.0004 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 0.00073 | 0.00055 | 0 |  | 0.00073 | -6.0833 | 6.0833 | 4.5833 | 0.0016 | -13.3333 | 13.3333 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | -6.0833 | 6.0833 | 0.00121 | -10.0833 | 10.0833
[34 empty] | 90 day |  |  | 90d 002 | Keithley 1801, 24 h
1801 | [13 empty] | 10m uv | 24h uv | 1y 002 | 1y |  |  | Total error | [9 empty] | 90 day uV | 90d uV 002 | +factory cal | fact_err_ppm | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng |  | Total, uV | -ppm/rng | +ppm/rng
DCV | Signal | rdg |  |  |  |  | rng |  |  |  |  | rdg | rng | [6 empty] | rdg |  |  |  |  | rng
Range |  | 24h 1801 | 24h | 90d | 1y (002) | 1y | 24h 1801 | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 90d 002 | 90d 002 | [6 empty] | 10m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y | 15m | 24h | 90d | 1y 002 | 1y
| 2e-06 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 1.8e-09 | 7e-11 | 7.8e-11 | 2e-05 | 0.1 | 0 | 6e-10 | 1e-11 | 1e-11 | 1.8e-11 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 7e-11 | 6.7e-11 | 0 |  | 7e-11 | -35 | 35 | 33.5 | 1.8e-09 | -900 | 900
| 4e-06 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 2.4e-09 | 8e-11 | 9.6e-11 | 2e-05 | 0.2 | 0 | 1.2e-09 | 2e-11 | 2e-11 | 3.6e-11 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 8e-11 | 7.4e-11 | 0 |  | 8e-11 | -20 | 20 | 18.5 | 2.4e-09 | -600 | 600
| 6e-06 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3e-09 | 9e-11 | 1.14e-10 | 2e-05 | 0.3 | 0 | 1.8e-09 | 3e-11 | 3e-11 | 5.4e-11 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 9e-11 | 8.1e-11 | 0 |  | 9e-11 | -15 | 15 | 13.5 | 3e-09 | -500 | 500
| 8e-06 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 3.6e-09 | 1e-10 | 1.32e-10 | 2e-05 | 0.4 | 0 | 2.4e-09 | 4e-11 | 4e-11 | 7.2e-11 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1e-10 | 8.8e-11 | 0 |  | 1e-10 | -12.5 | 12.5 | 11 | 3.6e-09 | -450 | 450
| 1e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4.2e-09 | 1.1e-10 | 1.5e-10 | 2e-05 | 0.5 | 0 | 3e-09 | 5e-11 | 5e-11 | 9e-11 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.1e-10 | 9.5e-11 | 0 |  | 1.1e-10 | -11 | 11 | 9.5 | 4.2e-09 | -420 | 420
| 1.2e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 4.8e-09 | 1.2e-10 | 1.68e-10 | 2e-05 | 0.6 | 0 | 3.6e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 1.08e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.2e-10 | 1.02e-10 | 0 |  | 1.2e-10 | -10 | 10 | 8.5 | 4.8e-09 | -400 | 400
| 1.4e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 5.4e-09 | 1.3e-10 | 1.86e-10 | 2e-05 | 0.7 | 0 | 4.2e-09 | 7e-11 | 7e-11 | 1.26e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.3e-10 | 1.09e-10 | 0 |  | 1.3e-10 | -9.2857 | 9.2857 | 7.7857 | 5.4e-09 | -385.7143 | 385.7143
| 1.6e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 6e-09 | 1.4e-10 | 2.04e-10 | 2e-05 | 0.8 | 0 | 4.8e-09 | 8e-11 | 8e-11 | 1.44e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.4e-10 | 1.16e-10 | 0 |  | 1.4e-10 | -8.75 | 8.75 | 7.25 | 6e-09 | -375 | 375
| 1.8e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 6.6e-09 | 1.5e-10 | 2.22e-10 | 2e-05 | 0.9 | 0 | 5.4e-09 | 9e-11 | 9e-11 | 1.62e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.5e-10 | 1.23e-10 | 0 |  | 1.5e-10 | -8.3333 | 8.3333 | 6.8333 | 6.6e-09 | -366.6667 | 366.6667
| 2e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 7.2e-09 | 1.6e-10 | 2.4e-10 | 2e-05 | 1 | 0 | 6e-09 | 1e-10 | 1e-10 | 1.8e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.6e-10 | 1.3e-10 | 0 |  | 1.6e-10 | -8 | 8 | 6.5 | 7.2e-09 | -360 | 360
| 2.2e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 7.8e-09 | 1.7e-10 | 2.58e-10 | 2e-05 | 1.1 | 0 | 6.6e-09 | 1.1e-10 | 1.1e-10 | 1.98e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.7e-10 | 1.37e-10 | 0 |  | 1.7e-10 | -7.7273 | 7.7273 | 6.2273 | 7.8e-09 | -354.5455 | 354.5455
| 2.4e-05 |  | 300 | 5 | 5 | 9 |  | 60 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 0 | 8.4e-09 | 1.8e-10 | 2.76e-10 | 2e-05 | 1.2 | 0 | 7.2e-09 | 1.2e-10 | 1.2e-10 | 2.16e-10 | 0 | 1.2e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.8e-10 | 1.44e-10 | 0 |  | 1.8e-10 | -7.5 | 7.5 | 6 | 8.4e-09 | -350 | 350
| 2.4e-05 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 8.8e-09 | 1.56e-10 | 2.52e-10 | 0.0002 | 0.12 | 0 | 4.8e-09 | 1.104e-10 | 9.6e-11 | 1.92e-10 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.704e-10 | 1.344e-10 | 0 |  | 1.704e-10 | -7.1 | 7.1 | 5.6 | 8.8e-09 | -366.6667 | 366.6667
| 4e-05 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.2e-08 | 2.2e-10 | 3.8e-10 | 0.0002 | 0.2 | 0 | 8e-09 | 1.84e-10 | 1.6e-10 | 3.2e-10 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 2.44e-10 | 1.84e-10 | 0 |  | 2.44e-10 | -6.1 | 6.1 | 4.6 | 1.2e-08 | -300 | 300
| 6e-05 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 1.6e-08 | 3e-10 | 5.4e-10 | 0.0002 | 0.3 | 0 | 1.2e-08 | 2.76e-10 | 2.4e-10 | 4.8e-10 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 3.36e-10 | 2.46e-10 | 0 |  | 3.36e-10 | -5.6 | 5.6 | 4.1 | 1.6e-08 | -266.6667 | 266.6667
| 8e-05 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 2e-08 | 3.8e-10 | 7e-10 | 0.0002 | 0.4 | 0 | 1.6e-08 | 3.68e-10 | 3.2e-10 | 6.4e-10 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 4.28e-10 | 3.08e-10 | 0 |  | 4.28e-10 | -5.35 | 5.35 | 3.85 | 2e-08 | -250 | 250
| 0.0001 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 2.4e-08 | 4.6e-10 | 8.6e-10 | 0.0002 | 0.5 | 0 | 2e-08 | 4.6e-10 | 4e-10 | 8e-10 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 5.2e-10 | 3.7e-10 | 0 |  | 5.2e-10 | -5.2 | 5.2 | 3.7 | 2.4e-08 | -240 | 240
| 0.00012 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 2.8e-08 | 5.4e-10 | 1.02e-09 | 0.0002 | 0.6 | 0 | 2.4e-08 | 5.52e-10 | 4.8e-10 | 9.6e-10 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 6.12e-10 | 4.32e-10 | 0 |  | 6.12e-10 | -5.1 | 5.1 | 3.6 | 2.8e-08 | -233.3333 | 233.3333
| 0.00014 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.2e-08 | 6.2e-10 | 1.18e-09 | 0.0002 | 0.7 | 0 | 2.8e-08 | 6.44e-10 | 5.6e-10 | 1.12e-09 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 7.04e-10 | 4.94e-10 | 0 |  | 7.04e-10 | -5.0286 | 5.0286 | 3.5286 | 3.2e-08 | -228.5714 | 228.5714
| 0.00016 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 3.6e-08 | 7e-10 | 1.34e-09 | 0.0002 | 0.8 | 0 | 3.2e-08 | 7.36e-10 | 6.4e-10 | 1.28e-09 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 7.96e-10 | 5.56e-10 | 0 |  | 7.96e-10 | -4.975 | 4.975 | 3.475 | 3.6e-08 | -225 | 225
| 0.00018 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 4e-08 | 7.8e-10 | 1.5e-09 | 0.0002 | 0.9 | 0 | 3.6e-08 | 8.28e-10 | 7.2e-10 | 1.44e-09 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 8.88e-10 | 6.18e-10 | 0 |  | 8.88e-10 | -4.9333 | 4.9333 | 3.4333 | 4e-08 | -222.2222 | 222.2222
| 0.0002 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 4.4e-08 | 8.6e-10 | 1.66e-09 | 0.0002 | 1 | 0 | 4e-08 | 9.2e-10 | 8e-10 | 1.6e-09 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 9.8e-10 | 6.8e-10 | 0 |  | 9.8e-10 | -4.9 | 4.9 | 3.4 | 4.4e-08 | -220 | 220
| 0.00022 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 4.8e-08 | 9.4e-10 | 1.82e-09 | 0.0002 | 1.1 | 0 | 4.4e-08 | 1.012e-09 | 8.8e-10 | 1.76e-09 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.072e-09 | 7.42e-10 | 0 |  | 1.072e-09 | -4.8727 | 4.8727 | 3.3727 | 4.8e-08 | -218.1818 | 218.1818
| 0.00024 |  | 200 | 4.6 | 4 | 8 |  | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 5.2e-08 | 1.02e-09 | 1.98e-09 | 0.0002 | 1.2 | 0 | 4.8e-08 | 1.104e-09 | 9.6e-10 | 1.92e-09 | 0 | 4e-09 | 6e-11 | 6e-11 | 6e-11 | 1.164e-09 | 8.04e-10 | 0 |  | 1.164e-09 | -4.85 | 4.85 | 3.35 | 5.2e-08 | -216.6667 | 216.6667
| 0.00024 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 6e-08 | 1.06e-09 | 2.02e-09 | 0.002 | 0.12 | 0 | 4.8e-08 | 9.84e-10 | 9.6e-10 | 1.92e-09 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 1.084e-09 | 7.24e-10 | 0 |  | 1.084e-09 | -4.5167 | 4.5167 | 3.0167 | 6e-08 | -250 | 250
| 0.0004 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 9.2e-08 | 1.7e-09 | 3.3e-09 | 0.002 | 0.2 | 0 | 8e-08 | 1.64e-09 | 1.6e-09 | 3.2e-09 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 1.74e-09 | 1.14e-09 | 0 |  | 1.74e-09 | -4.35 | 4.35 | 2.85 | 9.2e-08 | -230 | 230
| 0.0006 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.32e-07 | 2.5e-09 | 4.9e-09 | 0.002 | 0.3 | 0 | 1.2e-07 | 2.46e-09 | 2.4e-09 | 4.8e-09 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 2.56e-09 | 1.66e-09 | 0 |  | 2.56e-09 | -4.2667 | 4.2667 | 2.7667 | 1.32e-07 | -220 | 220
| 0.0008 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 1.72e-07 | 3.3e-09 | 6.5e-09 | 0.002 | 0.4 | 0 | 1.6e-07 | 3.28e-09 | 3.2e-09 | 6.4e-09 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 3.38e-09 | 2.18e-09 | 0 |  | 3.38e-09 | -4.225 | 4.225 | 2.725 | 1.72e-07 | -215 | 215
| 0.001 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2.12e-07 | 4.1e-09 | 8.1e-09 | 0.002 | 0.5 | 0 | 2e-07 | 4.1e-09 | 4e-09 | 8e-09 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 4.2e-09 | 2.7e-09 | 0 |  | 4.2e-09 | -4.2 | 4.2 | 2.7 | 2.12e-07 | -212 | 212
| 0.0012 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2.52e-07 | 4.9e-09 | 9.7e-09 | 0.002 | 0.6 | 0 | 2.4e-07 | 4.92e-09 | 4.8e-09 | 9.6e-09 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 5.02e-09 | 3.22e-09 | 0 |  | 5.02e-09 | -4.1833 | 4.1833 | 2.6833 | 2.52e-07 | -210 | 210
| 0.0014 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 2.92e-07 | 5.7e-09 | 1.13e-08 | 0.002 | 0.7 | 0 | 2.8e-07 | 5.74e-09 | 5.6e-09 | 1.12e-08 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 5.84e-09 | 3.74e-09 | 0 |  | 5.84e-09 | -4.1714 | 4.1714 | 2.6714 | 2.92e-07 | -208.5714 | 208.5714
| 0.0016 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 3.32e-07 | 6.5e-09 | 1.29e-08 | 0.002 | 0.8 | 0 | 3.2e-07 | 6.56e-09 | 6.4e-09 | 1.28e-08 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 6.66e-09 | 4.26e-09 | 0 |  | 6.66e-09 | -4.1625 | 4.1625 | 2.6625 | 3.32e-07 | -207.5 | 207.5
| 0.0018 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 3.72e-07 | 7.3e-09 | 1.45e-08 | 0.002 | 0.9 | 0 | 3.6e-07 | 7.38e-09 | 7.2e-09 | 1.44e-08 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 7.48e-09 | 4.78e-09 | 0 |  | 7.48e-09 | -4.1556 | 4.1556 | 2.6556 | 3.72e-07 | -206.6667 | 206.6667
| 0.002 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 4.12e-07 | 8.1e-09 | 1.61e-08 | 0.002 | 1 | 0 | 4e-07 | 8.2e-09 | 8e-09 | 1.6e-08 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 8.3e-09 | 5.3e-09 | 0 |  | 8.3e-09 | -4.15 | 4.15 | 2.65 | 4.12e-07 | -206 | 206
| 0.0022 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 4.52e-07 | 8.9e-09 | 1.77e-08 | 0.002 | 1.1 | 0 | 4.4e-07 | 9.02e-09 | 8.8e-09 | 1.76e-08 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 9.12e-09 | 5.82e-09 | 0 |  | 9.12e-09 | -4.1455 | 4.1455 | 2.6455 | 4.52e-07 | -205.4545 | 205.4545
| 0.0024 |  | 200 | 4.1 | 4 | 8 |  | 6 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.6 | 0.05 | 0 | 4.92e-07 | 9.7e-09 | 1.93e-08 | 0.002 | 1.2 | 0 | 4.8e-07 | 9.84e-09 | 9.6e-09 | 1.92e-08 | 0 | 1.2e-08 | 1e-10 | 1e-10 | 1e-10 | 9.94e-09 | 6.34e-09 | 0 |  | 9.94e-09 | -4.1417 | 4.1417 | 2.6417 | 4.92e-07 | -205 | 205
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 2 | 6 | 6 | 10 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 10 | 6 | 6 | 10 |  | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
F5720A 22V range