## output
Fluke 8842A calibration report |  | Ambient temp: | +23C |  | Calibration due | https://xdevs.com
|  | Standard source | Fluke 5720A/03 ¦ xDevs.com |  | 2018-10-12
10/13/2018 |  | Reference source | Wavetek 7000 10.000001V |  | 2019-03-01
|  | Reference source | Fluke SL935 1.00005942 and 9999.9755 Ohm |  | 2019-05-31
|  | AC Reference | Wavetek 4920M |  | 2019-02-09
|  | Check standard | Keysight 3458A-3 (Opt 001,002) |  | 2019-03-01
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec
| Zero 20mV | 4.5e-06 | N/A | 3e-06 | 1.5e-06 | 150%
| Zero 200mV | 0 | N/A | 3e-06 | -3e-06 | 0%
| Zero 2V | 0 | N/A | 2e-05 | -2e-05 | 0%
| Zero 20V | 0 | N/A | 0.0002 | -0.0002 | 0%
| Zero 200V | 0 | N/A | 0.002 | -0.002 | 0%
| Zero 1000V | 0 | N/A | 0.02 | -0.02 | 0%
| Zero 20 ohm | 0 | N/A | 0.004 | -0.004 | 0%
| Zero 200 Ohm | 0 | N/A | 0.004 | -0.004 | 0%
| Zero 2 Kohm | 0 | N/A | 0.03 | -0.03 | 0%
| Zero 20 K | 0 | N/A | 0.3 | -0.3 | 0%
| Zero 200K | 0 | N/A | 3 | -3 | 0%
| Zero 2M | 0 | N/A | 280 | -280 | 0%
| Zero 20M | 0 | N/A | 4400 | -4400 | 0%
| Zero 2 Kohm 2W | 0 | N/A | 0.03 | -0.03 | 0%
| Zero 20 K 2W | 0 | N/A | 0.3 | -0.3 | 0%
| Zero 200K 2W | 0 | N/A | 3 | -3 | 0%
| Zero 2M 2W | 0 | N/A | 280 | -280 | 0%
| Zero 20M 2W | 0 | N/A | 4400 | -4400 | 0%
| Zero 200mA | 0 | N/A | 4e-05 | -4e-05 | 0%
| Zero 2A | 0 | N/A | 0.00044 | -0.00044 | 0%
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
-0.019 | -19 mV |  | 25.0526 | 61 | -1000000 | 1639344% | 2.4349
-0.01 | -10 mV |  | 44 | 70 | -1000000 | 1428571% | 1.5909
0.01 | +10 mV |  | 44 | 70 | -1000000 | 1428571% | 1.5909
0.019 | +19 mV |  | 25.0526 | 61 | -1000000 | 1639344% | 2.4349
-0.19 | -190 mV |  | 6.1053 | 41 | -1000000 | 2439024% | 6.7155
-0.1 | -100 mV |  | 8 | 50 | -1000000 | 2000000% | 6.25
0.1 | +100 mV |  | 8 | 50 | -1000000 | 2000000% | 6.25
0.19 | +190 mV |  | 6.1053 | 41 | -1000000 | 2439024% | 6.7155
-1.9 | -1.9 V |  | 3.3684 | 25 | -1000000 | 4000000% | 7.4219
-1 | -1.0 V |  | 3.7 | 35 | -1000000 | 2857143% | 9.4595
1 | +1.0 V | 1 | 3.7 | 35 | 0 | 0% | 9.4595
1.9 | +1.9 V |  | 3.3684 | 25 | -1000000 | 4000000% | 7.4219
-19 | -19 V |  | 2.2105 | 25 | -1000000 | 4000000% | 11.3095
-10 | -10 V |  | 2.25 | 35 | -1000000 | 2857143% | 15.5556
10 | +10 V | 9.9999 | 2.25 | 35 | -10 | 28.57% | 15.5556
19 | +19 V | 19 | 2.2105 | 25 | 0 | 0% | 11.3095
-190 | -190 V | -190.007 | 3.2105 | 25 | 36.8421 | 147.4% | 7.7869
-100 | -100 V | -100.002 | 3.4 | 35 | 20 | 57.14% | 10.2941
100 | +100 V | 99.997 | 3.4 | 35 | -30 | 85.71% | 10.2941
190 | +190 V | 189.998 | 3.2105 | 25 | -10.5263 | 42.11% | 7.7869
-500 | -500 V | -500.02 | 4.8 | 60 | 40 | 66.67% | 12.5
-1000 | -1000 V | -1000.05 | 4.4 | 40 | 50 | 125% | 9.0909
1000 | +1000 V | 999.98 | 4.4 | 40 | -20 | 50% | 9.0909
500 | +500 V | 499.98 | 4.8 | 60 | -40 | 66.67% | 12.5
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
| 20 | 19.9998 | 2.75 | 25 | -9.95 | 39.8% | 9.0909
| 18.8889 | 18.8888 | 2.7647 | 25.5882 | -4.6588 | 18.21% | 9.2553
| 17.7778 | 17.7777 | 2.7813 | 26.25 | -4.3706 | 16.65% | 9.4382
| 16.6667 | 16.6666 | 2.8 | 27 | -3.996 | 14.8% | 9.6429
| 15.5556 | 15.5555 | 2.8214 | 27.8571 | -3.5357 | 12.69% | 9.8734
| 14.4444 | 14.4443 | 2.8462 | 28.8462 | -9.9692 | 34.56% | 10.1351
| 13.3333 | 13.3332 | 2.875 | 30 | -9.9975 | 33.33% | 10.4348
| 12.2222 | 12.2221 | 2.9091 | 31.3636 | -9.9982 | 31.88% | 10.7813
| 11.1111 | 11.111 | 2.95 | 33 | -9.99 | 30.27% | 11.1864
| 10 | 9.9998 | 3 | 35 | -19.9 | 56.86% | 11.6667
| 8.8889 | 8.8887 | 3.0625 | 37.5 | -21.24 | 56.64% | 12.2449
| 7.7778 | 7.7777 | 3.1429 | 40.7143 | -9.999 | 24.56% | 12.9545
| 6.6667 | 6.6666 | 3.25 | 45 | -9.999 | 22.22% | 13.8462
| 5.5556 | 5.5555 | 3.4 | 51 | -9.999 | 19.61% | 15
| 4.4444 | 4.4442 | 3.625 | 60 | -54.999 | 91.67% | 16.5517
| 3.3333 | 3.3332 | 4 | 75 | -39.99 | 53.32% | 18.75
| 2.2222 | 2.2221 | 4.75 | 105 | -54.999 | 52.38% | 22.1053
| 1.1111 | 1.111 | 7 | 195 | -99.999 | 51.28% | 27.8571
| -1.1111 |  | 7 | 195 | -1000000 | 512821% | 27.8571
| -2.2222 |  | 4.75 | 105 | -1000000 | 952381% | 22.1053
| -3.3333 |  | 4 | 75 | -1000000 | 1333333% | 18.75
| -4.4444 |  | 3.625 | 60 | -1000000 | 1666667% | 16.5517
| -5.5556 |  | 3.4 | 51 | -1000000 | 1960784% | 15
| -6.6667 |  | 3.25 | 45 | -1000000 | 2222222% | 13.8462
| -7.7778 |  | 3.1429 | 40.7143 | -1000000 | 2456140% | 12.9545
| -8.8889 | -8.8889 | 3.0625 | 37.5 | 1.251 | 3.336% | 12.2449
| -10 |  | 3 | 35 | -1000000 | 2857143% | 11.6667
| -11.1111 |  | 2.95 | 33 | -1000000 | 3030303% | 11.1864
| -12.2222 |  | 2.9091 | 31.3636 | -1000000 | 3188406% | 10.7813
| -13.3333 |  | 2.875 | 30 | -1000000 | 3333333% | 10.4348
| -14.4444 |  | 2.8462 | 28.8462 | -1000000 | 3466667% | 10.1351
| -15.5556 |  | 2.8214 | 27.8571 | -1000000 | 3589744% | 9.8734
| -16.6667 |  | 2.8 | 27 | -1000000 | 3703704% | 9.6429
| -17.7778 |  | 2.7813 | 26.25 | -1000000 | 3809524% | 9.4382
| -18.8889 |  | 2.7647 | 25.5882 | -1000000 | 3908046% | 9.2553
| -20 | -19.9999 | 2.75 | 25 | -4.95 | 19.8% | 9.0909
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
| 1.999 | 1.999 | 3.35 | 25.005 | -5.0025 | -20.01% | 7.4642
| 1.8889 | 1.8889 | 3.3706 | 25.5882 | 0.63529 | 2.483% | 7.5916
| 1.7778 | 1.7778 | 3.3938 | 26.25 | 6.8794 | 26.21% | 7.7348
| 1.6667 | 1.6667 | 3.42 | 27 | 2.004 | 7.422% | 7.8947
| 1.5556 | 1.5556 | 3.45 | 27.8571 | 2.8929 | 10.38% | 8.0745
| 1.4444 | 1.4444 | 3.4846 | 28.8462 | -3.0462 | -10.56% | 8.2781
| 1.3333 | 1.3333 | 3.525 | 30 | -2.4975 | -8.325% | 8.5106
| 1.2222 | 1.2222 | 3.5727 | 31.3636 | -1.8164 | -5.791% | 8.7786
| 1.1111 | 1.1111 | 3.63 | 33 | 8.01 | 24.27% | 9.0909
| 1 | 1 | 3.7 | 35 | 0.01 | 0.02857% | 9.4595
| 0.88889 | 0.88889 | 3.7875 | 37.5 | 1.26 | 3.36% | 9.901
| 0.77778 | 0.77779 | 3.9 | 40.7143 | 15.7153 | 38.6% | 10.4396
| 0.66667 | 0.66667 | 4.05 | 45 | 5.001 | 11.11% | 11.1111
| 0.55556 | 0.55556 | 4.26 | 51 | 8.001 | 15.69% | 11.9718
| 0.44444 |  | 4.575 | 60 | -1000000 | -1666667% | 13.1148
| 0.33333 |  | 5.1 | 75 | -1000000 | -1333333% | 14.7059
| 0.22222 |  | 6.15 | 105 | -1000000 | -952381% | 17.0732
| 0.11111 |  | 9.3 | 195 | -1000000 | -512821% | 20.9677
| -0.11111 |  | 9.3 | 195 | -1000000 | -512821% | 20.9677
| -0.22222 |  | 6.15 | 105 | -1000000 | -952381% | 17.0732
| -0.33333 |  | 5.1 | 75 | -1000000 | -1333333% | 14.7059
| -0.44444 |  | 4.575 | 60 | -1000000 | -1666667% | 13.1148
| -0.55556 |  | 4.26 | 51 | -1000000 | -1960784% | 11.9718
| -0.66667 |  | 4.05 | 45 | -1000000 | -2222222% | 11.1111
| -0.77778 |  | 3.9 | 40.7143 | -1000000 | -2456140% | 10.4396
| -0.88889 |  | 3.7875 | 37.5 | -1000000 | -2666667% | 9.901
| -1 |  | 3.7 | 35 | -1000000 | -2857143% | 9.4595
| -1.1111 |  | 3.63 | 33 | -1000000 | -3030303% | 9.0909
| -1.2222 |  | 3.5727 | 31.3636 | -1000000 | -3188406% | 8.7786
| -1.3333 |  | 3.525 | 30 | -1000000 | -3333333% | 8.5106
| -1.4444 |  | 3.4846 | 28.8462 | -1000000 | -3466667% | 8.2781
| -1.5556 |  | 3.45 | 27.8571 | -1000000 | -3589744% | 8.0745
| -1.6667 |  | 3.42 | 27 | -1000000 | -3703704% | 7.8947
| -1.7778 |  | 3.3938 | 26.25 | -1000000 | -3809524% | 7.7348
| -1.8889 | -1.8889 | 3.3706 | 25.5882 | -4.7012 | -18.37% | 7.5916
| -1.999 | -1.999 | 3.35 | 25.005 | -15.0075 | -60.02% | 7.4642
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
| 0.9998 | 0.9999 | 32 | 3070.5578 | 101.5205 | 3.306% | 95.9549
| 1.8995 | 1.9004 | 25 | 1649.0347 | 465.3817 | 28.22% | 65.9614
| 9.9999 | 10.0005 | 5 | 369.9893 | 59.8006 | 16.16% | 73.9979
| 18.9991 | 19.0001 | 4 | 227.8945 | 55.108 | 24.18% | 56.9736
| 100.0016 | 100 | 1.7 | 69.999 | -15.5998 | -22.29% | 41.1759
| 189.9946 | 189.997 | 1.7 | 55.7896 | 12.4214 | 22.26% | 32.8174
| 999.9903 | 999.99 | 1.7 | 44.9998 | -0.3 | -0.6667% | 26.4704
| 1899.9944 | 1900.02 | 1.7 | 35.5262 | 13.4737 | 37.93% | 20.8977
| 10000.073 | 9999.7 | 1.6 | 45.0004 | -37.2997 | -82.89% | 28.1252
| 18999.679 | 18999.3 | 1.7 | 35.5266 | -19.9477 | -56.15% | 20.898
| 100001.32 | 99994 | 2 | 45.001 | -73.199 | -162.7% | 22.5005
| 189992.82 | 189990 | 2 | 35.5269 | -14.8427 | -41.78% | 17.7635
| 1000002.1 | 999850 | 2.5 | 53.0005 | -152.0997 | -287% | 21.2002
| 1899957.7 | 1899970 | 3 | 38.7897 | 6.4738 | 16.69% | 12.9299
| 9999401 | 9999300 | 10 | 53.0029 | -10.1006 | -19.06% | 5.3003
| 18999094 | 18998300 | 20 | 38.7907 | -41.7915 | -107.7% | 1.9395
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
-0.019 | -19 mA |  | 39.21 | 2505 | -1000000 | -39920% | 63.8868
-0.01 | -10 mA |  | 43 | 4400 | -1000000 | -22727% | 102.3256
0.01 | +10 mA |  | 43 | 4400 | -1000000 | -22727% | 102.3256
0.019 | +19 mA |  | 39.2105 | 2505 | -1000000 | -39920% | 63.8859
-0.19 | -190 mA |  | 53 | 610 | -1000000 | -163934% | 11.5094
-0.1 | -100 mA |  | 49.2 | 800 | -1000000 | -125000% | 16.2602
0.1 | +100 mA |  | 49.2 | 800 | -1000000 | -125000% | 16.2602
0.19 | +190 mA |  | 53 | 610 | -1000000 | -163934% | 11.5094
-1.9 | -1.9 A |  | 73.1 | 1021 | -1000000 | -97943% | 13.9672
-1 | -1.0 A |  | 85 | 440 | -1000000 | -227273% | 5.1765
1 | +1.0 A |  | 85 | 440 | -1000000 | -227273% | 5.1765
1.9 | +1.9 A |  | 73.1 | 1021 | -1000000 | -97943% | 13.9672
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
0.01 | 10 mV, 20 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.01 | 10 mV, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mV, 20 Hz | 0.099086 |  |  | -9140 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mV, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 20 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 20 kHz | 0.19001 |  |  | 63.1579 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 100 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 20 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 20 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 100 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 20 Hz | 1.8822 |  |  | -9368.4211 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 45 Hz | 1.8957 |  |  | -2263.1579 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 20 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 100 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 10.0 V, 20 Hz | 9.912 | 90 |  | -8800 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 60 Hz | 9.9892 | 42 |  | -1080 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 1 kHz | 9.9995 | 42 |  | -50 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 10 kHz | 9.9992 | 42 |  | -80 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 20 kHz | 9.9986 | 42 |  | -140 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 100 kHz | 9.9925 | 110 |  | -750 | #DIV/0! | 0
19 | 19 V, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 20 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 100 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 1 kHz | 100 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 20 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 100 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 20 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 100 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 300 V, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 300 V, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 300 V, 10 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
700 | 700 V, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
700 | 700 V, 1 kHz | 700.09 |  |  | 128.5714 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
0.019 | 19 mA, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.019 | 19 mA, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mA, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mA, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mA, 5 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mA, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 A, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 A, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 A, 60 Hz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 A, 1 kHz |  |  |  | -1000000 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
0.19 | Rear +190 mV | 0.19 | 6.1053 | 41 | -10.5263 | -25.67% | 6.7155
-0.19 | Rear -190 mV | -0.19 | 6.1053 | 41 | -5.2632 | -12.84% | 6.7155
1.9 | Rear +1.9 V | 1.9 | 3.3684 | 25 | -10.5263 | -42.11% | 7.4219
-1.9 | Rear -1.9 V | -1.9 | 3.3684 | 25 | 0 | 0% | 7.4219
19 | Rear +19 V | 18.9998 | 2.2105 | 25 | -10.5263 | -42.11% | 11.3095
-19 | Rear -19 V | -18.9999 | 2.2105 | 25 | -5.2632 | -21.05% | 11.3095
| 100.0035 | 100.004 | 1.7 | 69.999 | 4.9998 | 7.143% | 41.1759
| 189.9985 | 190.001 | 1.7 | 55.7896 | 13.3685 | 23.96% | 32.8174
| 1000.0124 | 999.99 | 1.7 | 44.9998 | -22.3997 | -49.78% | 26.4704
| 1900.027 | 1900.03 | 1.7 | 35.5262 | 1.5789 | 4.444% | 20.8977
| 9999.803 | 9999.6 | 1.6 | 45.0004 | -20.3004 | -45.11% | 28.1252
| 18999.415 | 18999.3 | 1.7 | 35.5266 | -6.0528 | -17.04% | 20.898
| 99994.87 | 99992 | 2 | 45.001 | -28.7015 | -63.78% | 22.5005
| 189989.39 | 189989 | 2 | 35.5269 | -2.0527 | -5.778% | 17.7635